Pirkimo sąlygų

3 priedas

III PIRKIMO DALIS

DANTŲ RENTGENO APARATAS SU VIZIOGRAFIJOS SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dantų rentgeno aparatas su viziografijos sistema, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1.1. | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 230 V (±10%), 50/60Hz | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2. | Reikalavimai valdymui | Turi būti: 1) rentgeno filmučių režimas; 2) skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai; 3) rankinio nustatymo galimybė | Reikalavimai valdymui: 1) rentgeno filmučių režimas: [nurodyti taip/ne]; 2) skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai: [nurodyti taip/ne]; 3) rankinio nustatymo galimybė: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3. | Nuotolinio valdymo pultas ekspozicijai suaktyvinti | 1.3.1. integruotas ekspozicijos indikatorius | Nuotolinio valdymo pultas ekspozicijai suaktyvinti: [nurodyti taip/ne]. Integruotas ekspozicijos indikatorius: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3. | Anatominės programos | Ne mažiau 3 | Anatominės programos: [nurodyti konkrečiai skaičių] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.4. | Automatinis dantų pasirinkimas, sukandimo režimai | Būtina | Turi būti: 1) automatinis dantų pasirinkimas: [nurodyti taip/ne]; 2) sukandimo režimai: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5. | Dozės matavimas mGy po kiekvienos ekspozicijos | Būtina | Dozės matavimas mGy po kiekvienos ekspozicijos: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6. | Programavimas | 1.6.1. Ne mažiau 16 programų filmučių režime; 1.6.2. Ne mažiau 16 programų skaitmeninio jutiklio režime | Programavimas: 1.6.1. [nurodyti konkrečiai] programos filmučių režime; 1.6.2. [nurodyti konkrečiai] programos skaitmeninio jutiklio režime. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.7. | Rentgeno spindulių generatorius | 1.7.1. Aukštos įtampos 1.7.2. Aukšto dažnio | Rentgeno spindulių generatorius: 1.7.1. Aukštos įtampos: [nurodyti taip/ne]; 1.7.2. Aukšto dažnio: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.8. | Galimi ekspozicijos laikai diapazone | Ne siauresniame diapazone nei nuo 0,04 sek. iki 2 sek. | Galimi ekspozicijos laikai diapazone: nuo [nurodyti konkrečiai] sek. iki [nurodyti konkrečiai] sek. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.9. | Vamzdžio srovės stiprumas | 1.9.1. Nuo ne mažiau 3mA ir iki ne daugiau 8mA; 1.9.2. Galimybė pasirinkti/keisti srovės stiprumą. | Vamzdžio srovės stiprumas: 1.9.1. Nuo [nurodyti konkrečiai] mA iki [nurodyti konkrečiai] mA; 1.9.2. Galimybė pasirinkti/keisti srovės stiprumą: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.10. | Vamzdžio įtampa | 1.10.1. Ne mažiau 60 kV ir ne daugiau 70 kV 1.10.2. Galimybės keisti/pasirinkti | Vamzdžio įtampa: 1.10.1. [nurodyti konkrečiai] kV; 1.10.2. Galimybės keisti/pasirinkti: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.11. | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne daugiau 0,4 mm | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis: [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.12. | Apsauginės apykaklės švino ekv. | ≥ 0,35mm | Apsauginės apykaklės švino ekv. [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Dantų radioviziografijos sistema, skirta odontologinei rentgenodiagnostikai, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 2.1. | Radioviziografijos sistemos komplektacija | 2.1.1. Jutiklis; 2.1.2. Programinė įranga; 2.1.3. Vienkartinės įmautės; 2.1.4. Laikikliai ne mažiau 4 vnt. | Radioviziografijos sistemos komplekto sudėtis: 2.1.1. Jutiklis: [nurodyti taip/ne]; 2.1.2. Programinė įranga: [nurodyti taip/ne]; 2.1.3. Vienkartinės įmautės: [nurodyti taip/ne]; 2.1.4. Laikikliai: [nurodyti taip/ne]; [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.2. | Valdymo ir peržiūros programinė įranga | Būtina | Valdymo ir peržiūros programinė įranga: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.3. | Jutiklio technologija | CMOS arba lygiavertė | Jutiklio technologija: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.4. | Jutiklio reali raiška | Ne mažiau 24 lp/mm | Jutiklio reali raiška: [nurodyti konkrečiai] lp/mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.5. | Jutiklio išoriniai matmenys | Ne daugiau 28 mm x 38 mm ±10% | Jutiklio išoriniai matmenys: [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.6. | Aktyvusis jutiklio plotas | Ne mažiau 600 mm2 | Aktyvusis jutiklio plotas: [nurodyti konkrečiai] mm2 | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.7. | Pilkumo skalė | Ne mažiau 12 bit | Pilkumo skalė: [nurodyti konkrečiai] bit | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.8. | Jutiklio aktyvavimas | Aktyvus savaime, atvėrus programą | Jutiklis aktyvus savaime, atvėrus programą: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.9. | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi arba lygiavertė sąsaja | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių | Jungimas į kompiuterį: [nurodyti konkrečiai] jungtimi; tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.10. | Valdymo ir apdorojimo programos suderinamumas | 2.10.1. su Windows 11 Pro; 2.10.2 su įstaigos naudojama programine įranga – Carestream dental | Valdymo ir apdorojimo programos suderinamumas: 2.10.1. su Windows 11 Pro: [nurodyti taip/ne]; 2.10.2 su įstaigos naudojama programine įranga – Carestream dental: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.11. | Valdymo ir apdorojimo programa | 2.11.1. Privalo išsaugoti pacientų sąrašą su jiems priskirtais tyrimų vaizdais; 2.11.2. Privalo siųsti vaizdus į PACS serverį (DICOM formatu); 2.11.3. Kalbų pasirinkimas: anglų, lietuvių | Valdymo ir apdorojimo programa: 2.11.1. Privalo išsaugoti pacientų sąrašą su jiems priskirtais tyrimų vaizdais: [nurodyti taip/ne]; 2.11.2. Privalo siųsti vaizdus į PACS serverį (DICOM formatu): [nurodyti taip/ne]; 2.11.3. Kalbų pasirinkimas: anglų: [nurodyti taip/ne]; lietuvių: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Dantų rentgeno aparato su viziografijos sistema garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina | Dantų rentgeno aparato su viziografijos sistema garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

Pastaba. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą (ar kitus lygiaverčius įrodymus), kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.