## Tyrimai ir poreikis
Lentelė Nr. 1
Reagentai ir pagalbinės priemonės šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Centro poliklinikos (CP) Klinikinės laboratorijos (KL) padalinių sąrašas, preliminarus šlapimo tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui ir įrangos komplektacijos poreikis
Eil. Nr. | CP KL padalinio trumpinys | CP KL padalinio pavadinimas | CK KL padalinio adresas | CP KL padalinio darbo dienų sk. per savaitę* | AŠT tyrimų preliminarus sk. 60 mėn. laikui** | ŠNM tyrimų preliminarus sk. 60 mėn. laikui*** | Padalinio kategorija ****
1 | DC-KL | Diagnostikos centro Klinikinė laboratorija | Pylimo g. 3 | 5 | 64000 | 15000 | A
2 | DC-KL CITO | Diagnostikos centro Klinikinė laboratorija, CITO poskyris | Pylimo g. 3 | 6 | 12000 | --- | D
3 | N-KL | Naujamiesčio PASPC Klinikinė laboratorija | K. Kalinausko g. 4 | 5 | 54000 | 12000 | C
4 | L-KL | Lukiškių PASPC Klinikinė laboratorija | Gedimino pr. 27 | 5 | 62000 | 31000 | B
5 | GV-KL | Gerosios Vilties Klinikinė laboratorija | Gerosios Vilties g. 1A | 5 | 34000 | 13000 | C
6 | V-KL | Vytenio Klinikinė laboratorija | Vytenio g. 59 | 5 | 37000 | 16000 | C
7 | S-KL | Senamiesčio PASPC Klinikinė laboratorija | Pylimo g. 56 | 5 | 34000 | 13000 | C
8 | S-BGK | Senamiesčio PASPC budinčio gydytojo kabinetas | Pylimo g. 56 | 5 | 1000 | --- | D
9 | S-TV-SGK | Trakų Vokės šeimos gydytojo kab. | Žalioji a. 3 | 5 | 1000 | --- | D
10 | S-AP-SGK | Aukštųjų Panerių šeimos gydytojo kab. | Agrastų g. 16 | 5 | 1000 | --- | D
|  |  |  | VISO: | 300000 | 100000
* - Padalinių didžiausio intensyvumo darbo valandos yra nuo 7 val. iki 12 val.
** - AŠT - Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (atitinka tyrimų panelių KLTN kodus XLT01240-4 ir XLT00233-0; privalomų analičių sąrašą lentelėje žemiau "Šlapimo tyrimų (AŠT ir ŠNM) analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai").
*** - ŠNM - Šlapimo nuosėdų tyrimas automatizuotu metodu (atitinka tyrimų panelių KLTN kodus XLT00418-7 ir/arba XLT00420-3 ir/arba XLT00419-5; privalomų analičių sąrašą lentelėje žemiau "Šlapimo tyrimų (AŠT ir ŠNM) analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai").
**** - Įrangos komplektacija pagal padalinio kategorijas: A - 1) (privaloma) automatinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius (1 vnt.) AŠT tyrimams atlikti ir 2) (privaloma) automatinis šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorius (1 vnt.) arba automatinė šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo sistema (sudaryta iš ne mažiau kaip 2 analizatorių) ŠNM tyrimams atlikti. B - 1) (privaloma) automatinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius (1 vnt.) AŠT tyrimams atlikti ir 2) (privaloma) automatinis šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorius (1 vnt.) ŠNM tyrimams atlikti. C - 1) (privaloma) automatinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius (1 vnt.) AŠT tyrimams atlikti ir 2) (papildoma, neprivaloma) automatinis arba pusiau automatinis šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorius (1 vnt.) ŠNM tyrimams atlikti. D - (privaloma) pusiau automatinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius (1vnt.) AŠT tyrimams atlikti.
KLTN - Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūra (versija 20250915). Prieinama Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinėje sistemoje (MNKV IS) adresu https://www.medicinosnk.lt/.
Šlapimo tyrimų (AŠT ir ŠNM) analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai
Eil. Nr. | Trumpinys | Tyrimo / analitės pavadinimas | Matavimo vienetai | Privalomas(-a) / papildomas(-a) | Metodinis reikalavimas
1 | AŠT | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | --- | Privalomas | ---
1.1 | COL | Spalva | tekstas | Privaloma | Kolorimetrijos, atspindžio fotometrijos arba lygiavertis. Pusiau automatinių analizatorių gali būti rankinis.
1.2 | CLD | Skaidrumas | tekstas | Privaloma | Kolorimetrijos, turbidimetrijos arba lygiavertis. Pusiau automatinių analizatorių gali būti rankinis.
1.3 | SG | Santykinis tankis | {#} | Privaloma | Refraktometrijos, jei nustatomas analizatoriumi, o ne juostele, kitu atveju atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.4 | PH | pH | {#} | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.5 | LEU | Leukocitai | ląstelių sk. 10^6/L ir (+) | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.6 | BLD | Kraujas (eritrocitai ir/arba hemoglobinas) | ląstelių sk. 10^6/L ir (+), jei eritrocitai; g/L ir (+), jei hemoglobinas | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.7 | PRO | Baltymas | g/L ir (+) | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.8 | GLU | Gliukozė | mmol/L ir (+) | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.9 | NIT | Nitritai | rasta/nerasta | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.10 | KET | Ketonai | mmol/L ir (+) | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.11 | BIL | Bilirubinas | µmol/L ir (+) | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.12 | URO | Urobilinogenas | µmol/L ir (+) | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.13 | ALB | Albuminas | g/L arba mg/L | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.14 | CRE | Kreatininas | mmol/L arba g/L | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.15 | ACR | Albumino ir kreatinino santykis šlapime, kokybinis | mg/mmol kreatinino arba mg/g kreatinino | Privaloma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.16 | PCR | Baltymo ir kreatinino santykis šlapime, kokybinis | g/mmol kreatinino arba g/g kreatinino | Papildoma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis.
1.17 | ASC | Vitaminas C (askorbo rūgštis) | µmol/L arba g/l | Papildoma | Atspindžio fotometrijos arba lygiavertis. Jei vitamino C analitė nesiūloma, tuomet šlapimo juostelė turi būti nejautri / apsaugota nuo askorbo rūgšties poveikio.
2 | ŠNM | Šlapimo nuosėdų tyrimas automatizuotu metodu | --- | Privalomas / papildomas***** | Metodas - automatizuota skaitmeninė šlapimo nuosėdų fazių kontrasto mikroskopija ir/arba automatizuota skaitmeninė tėkmės morfologija ir/arba automatizuota fluorescentinė tėkmės citometrija ir/arba pakopinio skenavimo automatizuota skaitmeninė šlapimo dalelių mikroskopija.
2.1 | RBC | Eritrocitai | A) dalelių skaičius tūryje – dalelės/µL ir/arba B) dalelės/DPL (didžiajame padidinimo lauke) arba dalelės/MPL (mažajame padidinimo lauke) | Privaloma | Automatinis, kiekybinis
2.2 | RBCa | Akantocitai |  | Papildoma | Automatinis, kiekybinis
2.3 | WBC | Leukocitai |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis
2.4 | WBCc | Leukocitų sankaupos |  | Privaloma | Automatinis, pusiau kiekybinis arba kokybinis
2.5 | SEC | Plokščiosios epitelio ląstelės |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis arba pusiau kiekybinis
2.6 | NEC | Neplokščiojo epitelio ląstelės |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis arba pusiau kiekybinis
2.7 | TEC | Pereinamojo epitelio ląstelės |  | Papildoma | Automatinis, kiekybinis
2.8 | REC | Inkstų epitelio ląstelės |  | Papildoma | Automatinis, kiekybinis
2.9 | HYA | Hialininiai cilindrai |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis arba pusiau kiekybinis
2.10 | PAT | Ne hialininiai (patologiniai) cilindrai |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis arba kokybinis
2.11 | BAC | Bakterijos |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis arba pusiau kiekybinis
2.12 | YEA | Mikroskopiniai grybai |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis arba kokybinis
2.13 | SPRM | Spermatozoidai |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis arba kokybinis
2.14 | CRY | Kristalai |  | Privaloma | Automatinis, kiekybinis arba pusiau kiekybinis
2.15 | MUC | Gleivės |  | Privaloma | Automatinis, pusiau kiekybinis arba kokybinis
2.16 | AtypC | Atipinės ląstelės |  | Papildoma | Automatinis, kiekybinis arba kokybinis
2.17 | OSM | Osmoliališkumas | mOsm/kg H2O | Papildoma | Automatinis, kiekybinis
***** - ŠNM tyrimai yra privalomi DC-KL ir L-KL padaliniuose, kituose padaliniuose - neprivalomi. Nepriklausomai nuo to, ar kitiems padaliniams ŠNM tyrimai yra siūlomi, ar ne, ŠNM tyrimams turi būti siūlomos visos privalomos ŠNM analitės.

## Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas
Lentelė Nr. 2 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentai ir pagalbinės priemonės šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
A dalis: tyrimų įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina
Eil. Nr. | Trumpinys | Tyrimas | CP padalinys(-iai) | Preliminarus tyrimų sk. maksimaliam 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | AŠT | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | Visi | 300000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | ŠNM | Šlapimo nuosėdų tyrimas automatizuotu metodu | DC-KL, L-KL ir N-KL, GV-KL, V-KL ir S-KL (jei siūloma įranga) | 100000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  | įrašo tiekėjas
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. |  |  | PVM (5 proc.), Eur: |  | įrašo tiekėjas
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  | įrašo tiekėjas
B dalis: Siūlomi tyrimų reagentai ir papildomos priemonės
Eil. Nr. | Komercinis reagentų ir/ar priemonių pavadinimas |  | Reagentų ir papildomų priemonių kodas (REF kodas) | Reagentų ir papildomų priemonių gamintojas, šalis | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių sk. (nurodytam tyrimų skaičiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių dydis (nurodytam tyrimų skaičiui)
1 | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
n | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
PASTABA: tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimams atlikti reikalingus reagentus ir/ar papildomas priemones (žr. reikalavimų tyrimams 4 p.) šioje specifikacijoje nurodytiems tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus reagentus ir/arba papildomas medžiagas. Priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį. Skaičiuojant VKK medžiagų poreikį, tiekėjas turi atsižvelgti į preliminarų tyrimų skaičių maksimaliam 60 mėn. laikui ir į perkančiosios organizacijos numatomą įrangos naudojimą kiekvieno padalinio darbo dienomis, laikyti, kad VKK tyrimų poreikis yra lygus bendram 60 mėn. padalinio darbo dienų skaičiui (laikyti, kad 5 d. d. savaitė atitinka 252 d. d. per metus, o 6 d. d. savaitė - 303 d. d. per metus; žr. lentelę Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis").

## Reikalavimai tyrimams
Lentelė Nr. 3
Reagentai ir pagalbinės priemonės šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi bendrieji reikalavimai tyrimams
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (IVDR) (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus arba in vitro diagnostikos direktyvos (IVDD) (98/79/EC) reikalavimus, jeigu siūlomiems produktams pagal IVDR 110 straipsnį vis dar galioja IVDD išduoti sertifikatai. *
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams *: 1. siūlomos įrangos (analizatorių, programinės įrangos) naudojimosi instrukcijos, kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naudojimosi instrukcijos.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga, išskyrus atvejus, kai vidaus kokybės kontrolės (VKK) procedūroms užtikrinti yra siūlomos trečiųjų šalių VKK medžiagos. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir lygiaverčiai sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
4 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos papildomos priemonės (kalibrantai, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Reagentų/priemonių turi būti pasiūlyta pakankamai numatytam tyrimų kiekiui, atsižvelgiant į reagentų/priemonių sąnaudas ir jų galiojimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti papildomos dokumentacijos sąnaudų skaičiavimams patikrinti, jei tokios informacijos nėra 2 p. reikalaujamoje dokumentacijoje. Jeigu sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad numatytų priemonių kiekis nepakankamas, tiekėjas trūkstamas priemones privalo tiekti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
5 | Siekiant užtikrinti visas kliniškai reikšmingas tyrimo sritis, privalo būti pasiūlytos ne mažiau kaip 2 lygių vidaus kokybės kontrolės (VKK). Tiekėjas turi įvertinti tai, kad ne mažiau 2 lygių VKK turi būti atliekamos prieš atliekant tyrimus tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per parą, jeigu tą parą atliekamas tyrimas, taip pat atliekamos esant poreikiui (kai VKK neatitinka keliamų reikalavimų, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. VKK atvejų)). Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. numatytų tyrimų). ŠNM tyrimo VKK turi apimti mažiausiai eritrocitų, leukocitų, epitelio ląstelių, bakterijų ir cilindrų analites.
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų saugai, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
* - Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos: (a) anglų kalba ir (b) vertimas į lietuvių kalbą, jeigu originalo kalba nėra anglų. Vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia, jeigu originalo kalba yra anglų. Dokumentams, pateiktiems kitomis kalbomis nei lietuvių ar anglų, privalomas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinimų ir, esant pagrįstoms abejonėms dėl vertimo tikslumo, pareikalauti patvirtinto vertimo.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 4 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentai ir pagalbinės priemonės šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | BENDRIEJI REIKALAVIMAI | ----- | -----
1.1 | Siūlomi analizatoriai privalo būti visiškai nauji - nenaudoti, neatnaujinti (angl. not refurbished), nebandyti komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstraciniai, nepradėti eksploatuoti, turintys gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatoriai gali būti pagaminti ne seniau kaip 2025 m., tačiau turi atitikti visiškai naujų analizatorių sąvoką. | įrašo tiekėjas, nurodant kiekvienai kategorijai siūlomos įrangos pagaminimo datas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
1.2 | Tiekėjas turi pasiūlyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančios komplektacijos įrangą kiekvienam padaliniui. Privaloma komplektacija pagal padalinių kategorijas (žr. lentelę Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis"): A kategorija - vienas (1 vnt.) automatinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius AŠT tyrimams atlikti ir vienas (1 vnt.) automatinis šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorius arba automatinė šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo sistema (sudaryta iš ne mažiau kaip 2 analizatorių) ŠNM tyrimams atlikti; B kategorija - vienas (1 vnt.) automatinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius AŠT tyrimams atlikti ir vienas (1 vnt.) automatinis šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorius ŠNM tyrimams atlikti; C kategorija - vienas (1 vnt.) automatinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius AŠT tyrimams atlikti; D kategorija - vienas (1 vnt.) pusiau automatinis juostelinių šlapimo tyrimų analizatorius AŠT tyrimams atlikti. | įrašo tiekėjas, nurodant kiekvienai kategorijai siūlomos įrangos pavadinimą, tipą / modelį, gamintojo pavadinimą ir kilmės šalį | įrašo tiekėjas
1.3 | Priklausomai nuo komplektacijos kategorijos siūlomi analizatoriai privalo būti identiški, t. y. tokio pačio modelio: 1) AŠT tyrimams atlikti: (i) identiški automatiniai juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriai A, B ir C kategorijose; (ii) identiški pusiau automatiniai juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriai D kategorijoje; 2) ŠNM tyrimams atlikti: identiški automatiniai šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatoriai A ir B kategorijose, jeigu A kategorijoje nesiūloma automatinė šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo sistema susidedanti iš ne mažiau kaip 2 analizatorių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.4 | A ir B kategorijų komplektus sudarantys analizatoriai turi būti tarpusavyje sujungti mechaniškai mėginių transportavimo jungtimi (kai nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti iš automatinio juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriaus į automatinį šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorių ar sistemą). Darbui šiais analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai ir vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai. PASTABA: vienkartiniai polipropileniniai mėgintuvėliai, į kuriuos įpilamas mėginys, ir kurie naudojami šlapimo tyimams atlikti, nėra šio pirkimo objektas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.5 | A ir B kategorijų komplektus sudarantys analizatoriai komplektuojami su kompiuteriu (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) ir turi būti sujungti programiškai (tarpinės programos dėka) į vieną sistemą (žr. p.3 "Reikalavimai programinei įrangai"). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.6 | C ir D kategorijų analizatoriai yra komplektuojami su kompiuteriu arba kompiuteris yra integruotas į analizatorius. (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.7 | Kiekvieno padalinio įranga / įrangos komplektas komplektuojamas su spausdintuvu originaliems rezultatams spausdinti. Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti spausdintuvo kasečių tiekimą. | įrašo tiekėjas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
1.8 | Analizatoriai turi integruotą ir/arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui, kai duomenis reikia įvesti aplenkiant laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.9 | Padalinių, kurių įrangos komplektacija yra A, B ir C kategorijos, įranga turi būti komplektuojama su tinkamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu(-iais) (toliau - UPS), kurie eliminuotų didelius elektros tinklo įtampos svyravimus/viršįtampius ir taip apsaugotų įrangą nuo sugadinimo. UPS turi turėti bent 20-30 % didesnę galią nei bendra konkretaus padalinio prijungtos įrangos (analizatorius(-iai), spausdintuvas, išorinis kompiuteris (jei siūlomas) ir pan.) apkrova. (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį, taip pat nurodomi UPS pavadinimai, tipai / modeliai, gamintojų pavadinimai ir jų kilmės šalis. Pateikiami įrangos, papildomos įrangos (spausdintuvų, išorinių kompiuterių (jei taikoma), UPS galią patvirtinantys gamintojo dokumentai
1.10 | Visa siūloma įranga (jos programinė įranga) diegimo metu bus inegruojama į LIS (laboratorija turi UAB "Rivosana" LIS licenciją). Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su analizatoriais susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam analizatorių (jų programinės įrangos) integravimui į LIS. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas nurodomas siūlomos įrangos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis
1.11 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą sutarties galiojimo terminą. (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas) | įrašo tiekėjas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
1.12 | Turi būti nuotolinio prisijungimo prie įrangos galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. REIKALAVIMAI: 1. Visos nutolusio valdymo sesijos turi būti šifruotos ir apsaugotos ne prasčiau nei “Transport Layer Security (TLS) 1.2” protokolu; 2. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Busness to Busness Virtual Private Network) sujungimą tarp perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. B2B VPN sujungimą turi diegti, konfigūruoti ir palaikyti tiekėjas; 3. Tiekėjas taip pat turi užtikrinti, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prisijungti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių; 4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema įvykių žurnale registruotų visas prisijungimo sesijas ir ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus; 5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa įranga būtų apsaugota dedikuota fizine ugniasiene. Fizinė ugniasienė turi būti pateikta, diegiama, konfigūruojama ir prižiūrima tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikta ugniasienė palaikytų “Client-to-Gateway” ir “Gateway-to-Gateway” IPsec VPN tunelius. (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas) | įrašo tiekėjas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
2 | REIKALAVIMAI ANALIZATORIAMS | ----- | -----
2.1 | Reikalavimai automatiniams juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriams: | ----- | -----
2.1.1 | Analizatorius pilnai automatizuotas: AŠT tyrimai atliekami automatiškai nuo mėginių įdėjimo į analizatorių iki tyrimų rezultatų gavimo ir jų perdavimo į LIS. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.2 | Juostelės analizės metodas: atspindžio fotometrija arba lygiavertis. Šlapimo spalvos ir drumstumo metodas: kolorimetrijos arba lygiavertis. Santykinio tankio metodas (jei tiriamas ne juostele, o analizatoriumi): refraktometrijos. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.3 | Turi būti galimybė netrikdant darbo eigos nuolat įdėti ir išimti šlapimo mėgintuvėlius analizatoriaus darbo metu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.4 | Analizatoriaus našumas yra ne mažiau kaip 200 AŠT tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.5 | Analizatoriaus ėminių įdėjimo talpa ne mažesnė nei 50 mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.6 | Analizatoriuje arba programinėje įrangoje turi būti galimybė užprogramuoti kriterijus, kuriais remiantis šlapimo mėgintuvėlis automatiškai būtų siunčiamas į automatinį šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorių ar sistemą. Taikoma A ir B komplektacijos automatiniams juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriams, taip pat C komplektacijos analizatoriams, jeigu tiekėjas papildomai siūlo automatinį šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.7 | Analizatoriai geba išmatuoti visas privalomas analites (privalomų analičių sąrašą žr. lentelėje Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis" - "Šlapimo tyrimų (AŠT ir ŠNM) analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai") ir pateikti rezultatus nurodytais matavimo vienetais. Vienas AŠT tyrimas privalo apimti visas privalomas analites, tačiau tiekėjas gali siūlyti šiuos juostelių / analičių derinius: 1) viena juostelė skirta visoms analitėms, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę; 2) dvi juostelės: (i) pirma (pagrindinė) juostelė, skirta SG (jei nustatoma juostele), PH, LEU, BLD, PRO, GLU, NIT, KET, BIL, URO nustatyti (ii) antra (papildoma) juostelė ALB, CRE ir ACR nustatyti. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.8 | AŠT juostelės turi būti apsaugotos nuo aplinkos poveikio (turi būti sandarioje pakuotėje). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.9 | Analizatorius pateikia patologinių AŠT rezultatų ir klaidų įspėjamuosius pranešimus (angl. flags/errors). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.10 | Mėginio kiekis AŠT tyrimui atlikti (analizatoriui reikalingas (įsiurbiamas) mėginio kiekis) turi būti ne didesnis kaip 1,5 ml, o reikalingas mažiausias mėginio kiekis mėgintuvėlyje ≤2 ml. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.11 | Automatizuotuose juostelinio šlapimo tyrimo analizatoriuose turi būti pateikta informacija apie reagento ir/arba priemonės pavadinimą, reagentų ir/arba priemonių tinkamumo naudoti laiką, partijos Nr., likusio tūrio ir/arba tyrimų kiekį. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2 | Reikalavimai pusiau automatiniams juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriams: | ----- | -----
2.2.1 | Analizatorius pusiau automatizuotas: mėginys ant AŠT tyrimo juostelių užnešamas rankiniu būdu, automatiškai atliekamas juostelių nuskaitymas analizatoriumi, tyrimų rezultatų gavimas ir perdavimas į LIS. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.2 | Juostelės analizės metodas: atspindžio fotometrija arba lygiavertis. Šlapimo spalvos ir drumstumo metodas: rankinis arba kolorimetrijos arba lygiavertis. Santykinio tankio metodas (jei tiriamas ne juostele, o analizatoriumi): refraktometrijos. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.3 | Analizatoriaus našumas yra ne mažiau kaip 60 AŠT tyrimai per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.4 | Analizatoriai geba išmatuoti visas privalomas analites (privalomų analičių sąrašą žr. lentelėje Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis" - "Šlapimo tyrimų (AŠT ir ŠNM) analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai") ir pateikti rezultatus nurodytais matavimo vienetais. Vienas AŠT tyrimas privalo apimti visas privalomas analites, tačiau tiekėjas gali siūlyti šiuos juostelių / analičių derinius: 1) viena juostelė skirta visoms analitėms, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę; 2) dvi juostelės: (i) pirma (pagrindinė) juostelė, skirta SG (jei nustatoma juostele), PH, LEU, BLD, PRO, GLU, NIT, KET, BIL, URO nustatyti (ii) antra (papildoma) juostelė ALB, CRE ir ACR nustatyti. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.5 | Analizatorius pateikia patologinių AŠT rezultatų ir klaidų įspėjamuosius pranešimus (angl. flags/errors). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3 | Reikalavimai automatiniams, pusiau automatiniams šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatoriams arba automatinėms šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo sistemoms: | ----- | -----
2.3.1 | Šlapimo dalelių analizės metodas: automatizuota skaitmeninė šlapimo nuosėdų fazių kontrasto mikroskopija ir/arba automatizuota skaitmeninė tėkmės morfologija ir/arba automatizuota fluorescentinė tėkmės citometrija ir/arba pakopinio skenavimo automatizuota skaitmeninė šlapimo dalelių mikroskopija. Vieno mėginio šlapimo dalelių analizė ir vertinimas turi būti atliekamas pežiūrėjus ir išanalizavus ne mažiau kaip 15 vertinamui tinkamų skaitmeninės šlapimo nuosėdų fazių kontrasto mikroskopijos vaizdų ir/arba ne mažiau kaip 30 vertinimui tinkamų skaitmeninės tėkmės morfologijos vaizdų ir/arba ne mažiau kaip 40 vertinimui tinkamų pakopinio skenavimo skaitmeninės šlapimo dalelių mikroskopijos vaizdų ir/arba turi būti atliekama automatizuota šlapimo dalelių analizė ir vertinimas fluorescentinės tėkmės citometrijos metodu. | įrašo tiekėjas, nurodo konkretų metodą arba jų derinį | įrašo tiekėjas
2.3.2 | Įranga automatiniu būdu klasifikuoja šlapime esančias daleles (visas privalomas daleles, nurodytas lentelėje Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis" - "Šlapimo tyrimų (AŠT ir ŠNM) analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai"), o jei siūlomas skaitmeninės mikroskopijos tyrimo metodas - pateikia vartotojui šlapimo dalelių vaizdus. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.3 | Skaitmeninės mikroskopijos principu veikiančiuose analizatoriuose turi būti galimybė rankiniu būdu perklasifikuoti nediferencijuotas / netinkamai diferencijuotas daleles. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.4 | Mėginio kiekis ŠNM tyrimui atlikti (analizatoriui reikalingas (įsiurbiamas) mėginio kiekis) turi būti ne didesnis kaip 1,5 ml, o reikalingas mažiausias mėginio kiekis mėgintuvėlyje ≤2 ml. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.5 | Įrangos našumas yra ne mažiau kaip 50 ŠNM tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.6 | Įranga turi identifikuoti šlapimo takų infekciją (ŠTI), bei pateikti informacinį pranešimą/indikaciją, jei tokia infekcija būtų aptikta. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | ----- | -----
3.1 | Siūloma programine įranga (tarpinė programa) turi apjungti A ir B kategorijų komplektus sudarančius analizatorius ir C kategorijos analizatorius, jeigu šiai kategorijai yra papildomai siūlomas automatinis šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorius. D kategorijos analizatoriams netaikoma. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.2 | Tarpinė programinė įranga turi leisti: (i) automatinį rezultatų patvirtinimą pagal iš anksto nustatytas taisykles; (ii) automatinį šlapimo mėginių nukreipimą automatiniam šlapimo dalelių skaičiavimui ir vertinimui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.3 | Automatinis tyrimų rezultatų patvirtinimas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomenduojamas, tiekėjo įdiegtas, perkančiosios organizacijos verifikuotas, lengvai koreguojamas pagal perkančiosios organizacijos poreikį, taisykles. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas pateikia patvirtinamąjį raštą, kad tiekėjas įdiegs tokias taisykles, kokios bus reikalingos perkančiajai organizacijai, padės jas verifikuoti, bei esant poreikiui jas koreguos
3.4 | Automatinis šlapimo mėginių nukreipimą automatiniam šlapimo dalelių skaičiavimui ir vertinimui turi būti atliekamas pagal oficialias, gamintojo rekomenduojamas, lengvai koreguojamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, susietų AŠT tyrimų taisykles (angl. reflex test rules). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas pateikia patvirtinamąjį raštą, kad tiekėjas įdiegs tokias taisykles, kokios bus reikalingos perkančiajai organizacijai, padės jas verifikuoti, bei esant poreikiui jas koreguos
3.5 | Programinėje įrangoje turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės (VKK) duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys pasirenkamam laiko intervalui (vidurkis, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas). Tyrimų kokybės kontrolės duomenys pateikiami grafiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** - Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

## Ekonominis naudingumas (T)
Lentelė Nr. 5 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentai ir pagalbinės priemonės šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)
Atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (skiriamų balų skaičiu žr. kiekvieno papildomo reikalavimo aprašyme). Papildomi reikalavimai šifruojami C1-C13 kodais. C(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 30).
Eil. Nr. | Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai | Skiriamų balų skaičius | T šifras | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)*
1 | Visos AŠT analitės, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę, visuose padaliniuose yra nustatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose. | 4 | C1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | AŠT tyrimas apima papildomą analitę PCR (baltymo ir kreatitnino santykis). | 1 | C2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | AŠT tyrimas apima papildomą analitę ASC (vitaminas C). | 1 | C3 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | D kategorijos pusiau automatinio juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriaus našumas DC-KL CITO padalinyje yra ne mažiau kaip 200 AŠT tyrimai per valandą. | 1 | C4 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | ŠNM tyrimas apima papildomą analitę RBCa (akantocitai). | 1 | C5 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | ŠNM tyrimas apima papildomą analitę TEC (pereinamojo epitelio ląstelės). | 1 | C6 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 | ŠNM tyrimas apima papildomą analitę REC (inkstų epitelio ląstelės). | 1 | C7 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 | ŠNM tyrimas apima papildomą analitę AtypC (atipinės ląstelės) (IVD žymėjimas nėra privalomas). | 1 | C8 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9 | ŠNM tyrimas apima papildomą analitę OSM (osmoliališkumas). | 1 | C9 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10 | Galimybė be papildomų išlaidų dalyvauti ŠNM tyrimo išorinio kokybės vertinimo (IKV) programose, kurių organizatorius yra akredituotas pagal ISO 17043. | 1 | C10 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | Siūlomas ŠNM tyrimų analizatorius turi automatinių įspėjimų (pranešimų) funkcionalumą ir geba pateikti šiuos pranešimus: (i) nustatytų bakterijų Gram tipą; (ii) galimą šlapimo takų infekciją ir šlapimo pasėlio būtinumą. | 1 | C11 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | Siūlomas ŠNM tyrimų analizatorius be šviesaus lauko mikroskopijos apima ir fazinio kontrasto mikroskopiją. | 1 | C12 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | C kategorijos komplektacijai N-KL, GV-KL, V-KL ir S-KL padaliniams yra siūlomas automatinis šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorius ŠNM tyrimams atlikti. Jis kartu su automatiniu juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriumi yra tarpusavyje sujungti mechaniškai mėginių transportavimo jungtimi (kai nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti iš automatinio juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriaus į automatinį šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorių), o visi komplektą sudarantys analizatoriai yra sujungti programiškai į vieną sistemą. | 15 | C13 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| C(max): | 30
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes. Pateikiant siūlomo prietaiso techninio parametro ar tyrimo metodo atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomos įrangos atitikimo kokybės kriterijaus parametrams (C1 – C13) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) kriterijaus parametrams įvertinti.