## Tyrimai ir poreikis
Lentelė Nr. 1
CP-200831 REGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGININIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
Centro poliklinikos (CP) Klinikinės laboratorijos (KL) padalinių sąrašas, preliminarus hematologinių tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui ir įrangos komplektacijos poreikis
Eil. Nr. | CP KL padalinio trumpinys | CP KL padalinio pavadinimas | CK KL padalinio adresas | CP KL padalinio darbo dienų sk. per savaitę* | BHT tyrimų sk. 60 mėn. laikui** | RET tyrimų sk. 60 mėn. laikui*** | CTM tyrimų sk. 60 mėn. laikui**** | KSK tyrimų sk. 60 mėn. laikui***** | Padalinio kategorija *****
1 | DC-KL | Diagnostikos centro Klinikinė laboratorija | Pylimo g. 3 | 5 | 510000 | 1000 | 15000 | 1000 | A
2 | DC-KL CITO | Diagnostikos centro Klinikinė laboratorija, CITO poskyris | Pylimo g. 3 | 6 | 80000 | --- | --- | --- | B
3 | N-KL | Naujamiesčio PASPC Klinikinė laboratorija | K. Kalinausko g. 4 | 5 | 140000 | --- | --- | --- | B
4 | L-KL | Lukiškių PASPC Klinikinė laboratorija | Gedimino pr. 27 | 5 | 90000 | --- | --- | --- | B
5 | GV-KL | Gerosios Vilties Klinikinė laboratorija | Gerosios Vilties g. 1A | 5 | 30000 | --- | --- | --- | C
6 | V-KL | Vytenio Klinikinė laboratorija | Vytenio g. 59 | 5 | 30000 | --- | --- | --- | C
7 | S-KL | Senamiesčio PASPC Klinikinė laboratorija | Pylimo g. 56 | 5 | 30000 | --- | --- | --- | C
8 | S-BGK | Senamiesčio PASPC budinčio gydytojo kabinetas | Pylimo g. 56 | 5 | 50000 | --- | --- | --- | C
9 | S-TV-SGK | Trakų Vokės šeimos gydytojo kab. | Žalioji a. 3 | 5 | 3000 | --- | --- | --- | D
10 | S-AP-SGK | Aukštųjų Panerių šeimos gydytojo kab. | Agrastų g. 16 | 5 | 2000 | --- | --- | --- | D
|  |  |  | VISO: | 965000 | 1000 | 15000 | 1000
* - Padalinių didžiausio intensyvumo darbo valandos yra nuo 7 val. iki 12 val.
** - BHT - Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota ≥ 5-ių dalių leukograma (apima tyrimų panelių KLTN kodais XLT01234-7 ir/arba XLT01235-4 sudėtines analites). Privalomų analičių sąrašas lentelėje žemiau "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai"
*** - RET - Retikulocitų automatizuotas tyrimas atliekamas automatiniu hematologiniu analizatoriumi (apima tyrimo panelio KLTN kodas XLT01237-0 sudėtines analites). Privalomų analičių sąrašas lentelėje žemiau "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai"
**** - CTM - Citomorfologinis kraujo tepinėlio automatizuotas tyrimas (apima tyrimų panelių KLTN kodais XLT01234-7 ir/arba XLT01235-4 sudėtines analites). Privalomų analičių sąrašas lentelėje žemiau "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai"
***** - KSK - Kūno skysčio ląstelių skaičiavimo ir diferencijavimo tyrimas automatizuotu metodu atliekamas automatiniu hematologiniu analizatoriumi (apima tyrimo panelio KLTN kodas XLT00238-9 sudėtines analites). Privalomų analičių sąrašas lentelėje žemiau "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai"
****** - Privaloma įrangos komplektacija pagal padalinio kategorijas: A - 1) sistema iš dviejų (2 vnt.) sujungtų automatinių hematologinių analizatorių analizuojančių ≥ 5-ių dalių leukogramą BHT, RET ir KSK tyrimams atlikti, 2) automatinis kraujo tepinėlių CTM tyrimui ruošimo/dažymo prietaisas (1vnt.), 3) automatinis kraujo tepinėlių skenavimo ir CTM skaitmeninio tyrimo analizatorius (1 vnt.). B - automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) BHT, RET ir KSK tyrimams atlikti (perkančioji organizacija numato pagal poreikį naudoti kaip atsarginį/pakaitinį (angl. back-up) prietaisą A kategorijos automatiniam hematologiniam analizatoriui RET ir KSK tyrimams atlikti). C - automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) BHT tyrimams atlikti. D - automatinis arba pusiau automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) BHT tyrimams atlikti.
KLTN - Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūra (versija 1.0.8; 2026-02-25). Prieinama Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinėje sistemoje (MNKV IS) adresu https://www.medicinosnk.lt/.
BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai
PASTABA: BHT reikalavimai taikomi visų kategorijų analizatoriams. RET ir KSK reikalavimai taikomi tik A ir B kategorijos analizatoriams. CTM reikalavimai taikomi tik A kategorijos analizatoriams.
Eil. Nr. | Trumpinys | Tyrimo / analitės pavadinimas | Matavimo vienetai | Privalomas(-a) / papildomas(-a) | Metodinis reikalavimas
1 | BHT | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota ≥ 5-ių dalių leukograma | --- | Privalomas | Tiriamoji medžiaga: veninis ir kapiliarinis kraujas (su EDTA antikoaguliantu)
1.1 | RBC | Eritrocitų absoliutus kiekis | 10^12/L | Privaloma | Elektrinės varžos metodas (su hidrodinaminiu fokusavimu) arba lygiavertis. Matavimo ribos ne siauresnės nei 0,20-8,00 10^12/L.
1.2 | Hgb | Hemoglobino koncentracija | g/L | Privaloma | Matavimo ribos ne siauresnės nei 1-240 g/L.
1.3 | Hct | Hematokritas | % | Privaloma | Matavimo metodas gali būti tiesioginis arba išvestinis (t. y. apskaičiuojamas), jeigu užtikrinamas lygiavertis klinikinis rezultatas. Matavimo ribos ne siauresnės nei 0,1-75,0 %.
1.4 | MCV | Vidutinis eritrocito tūris | fL | Privaloma | ---
1.5 | MCH | Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite | pg | Privaloma | ---
1.6 | MCHC | Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija | g/L | Privaloma | ---
1.7 | RDW-CV | Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis - variacijos koeficientas | % | Privaloma | ---
1.8 | RDW-SD | Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis - standartinis nuokrypis | fL | Privaloma | ---
1.9 | WBC | Leukocitų absoliutus kiekis | 10^9/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis. Matavimo ribos ne siauresnės nei 0,20-100,00 10^9/L.
1.10 | NEUT# | Neutrofilų absoliutus kiekis | 10^9/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
1.11 | NEUT% | Neutrofilų santykinis kiekis | % | Privaloma | ---
1.12 | LYMPH# | Limfocitų absoliutus kiekis | 10^9/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
1.13 | LYMPH% | Limfocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | ---
1.14 | MONO# | Monocitų absoliutus kiekis | 10^9/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
1.15 | MONO% | Monocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | ---
1.16 | EOS# | Eozinofilų absoliutus kiekis | 10^9/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
1.17 | EOS% | Eozinofilų santykinis kiekis | % | Privaloma | ---
1.18 | BASO# | Bazofilų absoliutus kiekis | 10^9/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
1.19 | BASO% | Bazofilų santykinis kiekis | % | Privaloma | ---
1.20 | IG# | Nebrandžių granulocitų absoliutus kiekis | 10^9/L | Papildoma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
1.21 | IG% | Nebrandžių granulocitų santykinis kiekis | % | Papildoma | ---
1.22 | NRBC# | Branduolėtų eritrocitų absoliutus kiekis | 10^9/L | Papildoma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
1.23 | NRBC% | Branduolėtų eritrocitų kiekis 100-ui leukocitų | % | Papildoma | ---
1.24 | PLT | Trombocitų absoliutus kiekis | 10^9/L | Privaloma | Elektrinės varžos metodas (su hidrodinaminiu fokusavimu) arba lygiavertis. Matavimo ribos ne siauresnės nei 7-2000 10^9/L.
1.25 | IPF# | Nebrandžių trombocitų absoliutus kiekis | 10^9/L | Papildoma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
1.26 | IPF | Nebrandžių trombocitų santykinis kiekis | % | Papildoma | ---
1.27 | PDW | Trombocito dydžio pasiskirstymo plotis | fL | Papildoma | ---
1.28 | MPV | Trombocito vidutinis tūris | fL | Privaloma | ---
1.29 | PCT | Trombokritas | % | Privaloma | Matavimo ribos ne siauresnės nei 0,1-3,0 %.
1.30 | P-LCR | Didelių trombocitų santykinis kiekis | % | Papildoma | ---
2 | RET | Retikulocitų automatizuotas tyrimas | --- | Privalomas | Tiriamoji medžiaga: veninis ir kapiliarinis kraujas (su EDTA antikoaguliantu)
2.1 | RET# | Retikulocitų absoliutus kiekis | 10^12/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis. Matavimo ribos ne siauresnės nei 0,01-0,70 10^12/L.
2.2 | RET% | Retikulocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | ---
2.3 | RET-He | Retikulocito hemoglobino kiekis | pg | Papildoma | ---
2.4 | HYPO-He | Hipochrominių retikulocitų santykinis kiekis | % | Papildoma | ---
2.5 | HFR | Ryškios fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis | % | Papildoma | ---
2.6 | MFR | Vidutinės fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis | % | Papildoma | ---
2.7 | LFR | Blankios fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis | % | Papildoma | ---
2.8 | IRF | Nebrandžių retikulocitų santykinis kiekis | % | Papildoma | ---
3 | CTM | Citomorfologinis kraujo tepinėlio automatizuotas tyrimas | --- | Privalomas | May-Grünwald ir Giemsa dažais dažyto periferinio kraujo tepinėlio automatizuota skaitmeninė mikroskopija
3.1 | BAND-N | Lazdelinių neutrofilų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.2 | SEGM-N | Segmentuotų neutrofilų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.3 | EOS | Eozinofilų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.4 | BASO | Bazofilų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.5 | LYMPH | Limfocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.6 | MONO | Monocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.7 | PRO-M | Promielocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.8 | MIELO | Mielocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.9 | META-M | Metamielocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.10 | BLAST | Blastų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.11 | VAR-L | Variantinių limfocitų santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.12 | PLASM | Plazminių ląstelių santykinis kiekis | % | Privaloma | Automatizuotas WBC klasifikavimas.
3.13 | NRBC | Branduolėtų eritrocitų kiekis 100-ui leukocitų | ląstelių ar dalelių sk./ 100 WBC | Papildoma | Automatizuotas neWBC klasifikavimas.
3.14 | GIGA | Gigantiniai trombocitai | ląstelių ar dalelių sk./ 100 WBC | Papildoma | Automatizuotas neWBC klasifikavimas.
3.15 | AGGR | Trombocitų sankaupos | ląstelių ar dalelių sk./ 100 WBC | Papildoma | Automatizuotas neWBC klasifikavimas.
3.16 | SMUDGE | Gumprechto šešėliai | ląstelių ar dalelių sk./ 100 WBC | Papildoma | Automatizuotas neWBC klasifikavimas.
3.17 | POLY | Polichromatofilija | (+) | Privaloma | Automatizuotas RBC morfologinių charakteristikų laipsnio nustatymas.
3.18 | HYPO | Hipochromija | (+) | Privaloma | Automatizuotas RBC morfologinių charakteristikų laipsnio nustatymas.
3.19 | ANISO | Anizocitozė | (+) | Privaloma | Automatizuotas RBC morfologinių charakteristikų laipsnio nustatymas.
3.20 | MICRO | Mikrocitai | (+) | Privaloma | Automatizuotas RBC morfologinių charakteristikų laipsnio nustatymas.
3.21 | MACRO | Makrocitai | (+) | Privaloma | Automatizuotas RBC morfologinių charakteristikų laipsnio nustatymas.
3.22 | POIK | Poikilocitozė | (+) | Privaloma | Automatizuotas RBC morfologinių charakteristikų laipsnio nustatymas.
4 | KSK | Kūno skysčio ląstelių skaičiavimo ir diferencijavimo tyrimas automatizuotu metodu | --- | Privalomas | Tiriamoji medžiaga: įvairių lokalizacijų kūno skystis
4.1 | RBC-BF | Eritrocitų (RBC) absoliutus kiekis kūno skystyje | 10^6/L | Privaloma | ---
4.2 | TC-BF# | Branduolėtų ląstelių absoliutus kiekis kūno skystyje | 10^6/L | Privaloma | ---
4.3 | WBC-BF | Leukocitų (WBC) absoliutus kiekis kūno skystyje | 10^6/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
4.4 | PMN# | Polimorfonuklearų absoliutus kiekis kūno skystyje | 10^6/L | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
4.5 | PMN% | Polimorfonuklearų santykinis kiekis kūno skystyje | % | Privaloma | ---
4.6 | MN# | Mononuklearų santykinis kiekis kūno skystyje | % | Privaloma | Tėkmės citometrijos arba lygiavertis.
4.7 | MN% | Mononuklearų absoliutus kiekis kūno skystyje | 10^6/L | Privaloma | ---

## Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas
Lentelė Nr. 2 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
CP-200831 REGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGININIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
A dalis: Pasiūlymo kaina (P)
Eil. Nr. | Trumpinys | Tyrimas | CP padalinys(-iai) | Preliminarus tyrimų sk. maksimaliam 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | BHT | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota ≥ 5-ių dalių leukograma | Visi | 965000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | RET | Retikulocitų automatizuotas tyrimas | DC-KL, DC-KL CITO, N-KL ir L-KL | 1000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | CTM | Citomorfologinis kraujo tepinėlio automatizuotas tyrimas | DC-KL | 15000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | KSK | Kūno skysčio ląstelių skaičiavimo ir diferencijavimo tyrimas automatizuotu metodu | DC-KL, DC-KL CITO, N-KL ir L-KL | 1000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  | įrašo tiekėjas
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. |  |  | PVM* (5 proc.), Eur: |  | įrašo tiekėjas
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  | įrašo tiekėjas
Nurodomos priežastys ir paaiškinimas:
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.
*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas:
B dalis: Siūlomi tyrimų reagentai ir papildomos priemonės
Eil. Nr. | Komercinis reagentų ir/ar priemonių pavadinimas |  | Reagentų ir papildomų priemonių kodas (REF kodas) | Reagentų ir papildomų priemonių gamintojas, šalis | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių sk. (nurodytam tyrimų skaičiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių dydis (nurodytam tyrimų skaičiui)
1 | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
n | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
PASTABA: tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimams atlikti reikalingus reagentus ir/ar papildomas priemones (žr. reikalavimų tyrimams 4 p.) šioje specifikacijoje nurodytiems tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus reagentus ir/arba papildomas medžiagas. Priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį. Skaičiuojant VKK medžiagų poreikį, tiekėjas turi atsižvelgti į preliminarų tyrimų skaičių maksimaliam 60 mėn. laikui ir į perkančiosios organizacijos numatomą įrangos naudojimą kiekvieno padalinio darbo dienomis, laikyti, kad VKK tyrimų poreikis yra lygus bendram 60 mėn. padalinio darbo dienų skaičiui (laikyti, kad 5 d. d. savaitė atitinka 252 d. d. per metus, o 6 d. d. savaitė - 303 d. d. per metus; žr. lentelę Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis").

## Reikalavimai tyrimams
Lentelė Nr. 3
CP-200831 REGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGININIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
Privalomi bendrieji reikalavimai tyrimams
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga turi būti pažymėti CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (IVDR) (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus arba in vitro diagnostikos direktyvos (IVDD) (98/79/EC) reikalavimus, jeigu siūlomiems produktams pagal IVDR 110 straipsnį vis dar galioja IVDD išduoti sertifikatai. *
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams *: 1. siūlomos įrangos (analizatorių, programinės įrangos) naudojimosi instrukcijos, kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naudojimosi instrukcijos.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga, išskyrus atvejus, kai vidaus kokybės kontrolės (VKK) procedūroms užtikrinti yra siūlomos trečiųjų šalių VKK medžiagos. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir lygiaverčiai sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą *: 1. reagentų gamintojo parengtos tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta, su kokia įranga galima naudoti šiuos reagentus (t. y., reagento ir panaudai siūlomos įrangos sistema turi būti validuota tyrimui atlikti); 2. jei reagentų naudojimo instrukcijoje nėra informacijos, įrodančios, su kokia įranga galima naudoti šį reagentą, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas tyrimo validacijos protokolas, kuriame turi būti nurodyta įranga ir reagentas naudoti šiai validacijai atlikti. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo pasirašytą patvirtinimą ir reagento gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad panaudai siūlomą prietaisą ir siūlomą reagentą galima naudoti kartu ir toks derinys yra validuotas atlikti kokybišką tyrimą.
4 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos papildomos priemonės (kalibrantai, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Reagentų/priemonių turi būti pasiūlyta pakankamai numatytam tyrimų kiekiui, atsižvelgiant į reagentų/priemonių sąnaudas ir jų galiojimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti papildomos dokumentacijos sąnaudų skaičiavimams patikrinti, jei tokios informacijos nėra 2 p. reikalaujamoje dokumentacijoje. Jeigu sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad numatytų priemonių kiekis nepakankamas, tiekėjas trūkstamas priemones privalo tiekti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
5 | Siekiant užtikrinti visas kliniškai reikšmingas tyrimo sritis, BHT ir RET tyrimams privalo būti pasiūlytos ne mažiau kaip 3 lygių, o KSK tyrimamas - ne mažiau kaip 2 lygių vidaus kokybės kontrolės (VKK). Tiekėjas turi įvertinti tai, kad ne mažiau 2 lygių VKK turi būti atliekamos prieš atliekant tyrimus tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per parą, jeigu tą parą atliekamas tyrimas, taip pat atliekamos esant poreikiui (kai VKK neatitinka keliamų reikalavimų, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. VKK atvejų)). Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. numatytų tyrimų).
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų saugai, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
* - Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos: (a) originalo kalba ir (b) vertimas į lietuvių kalbą, išskyrus atvejus, kai originalo kalba yra anglų – tokiu atveju vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia. Dokumentams, pateiktiems kitomis kalbomis nei lietuvių ar anglų, privalomas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinimų ir, esant pagrįstoms abejonėms dėl vertimo tikslumo, pareikalauti patvirtinto vertimo.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 4 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
CP-200831 REGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGININIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | BENDRIEJI REIKALAVIMAI | ----- | -----
1.1 | Tiekėjas turi pasiūlyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančios komplektacijos įrangą kiekvienam padaliniui. Privaloma komplektacija pagal padalinių kategorijas (žr. lentelę Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis"): A - 1) sistema iš dviejų (2 vnt.) sujungtų automatinių hematologinių analizatorių analizuojančių ≥ 5-ių dalių leukogramą BHT, RET ir KSK tyrimams atlikti, 2) automatinis kraujo tepinėlių CTM tyrimui ruošimo/dažymo prietaisas (1vnt.), 3) automatinis kraujo tepinėlių skenavimo ir CTM skaitmeninio tyrimo analizatorius (1 vnt.). B - automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) BHT, RET ir KSK tyrimams atlikti (perkančioji organizacija numato pagal poreikį naudoti kaip atsarginį/pakaitinį (angl. back-up) prietaisą A kategorijos automatiniam hematologiniam analizatoriui RET ir KSK tyrimams atlikti). C - automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) BHT tyrimams atlikti. D - automatinis arba pusiau automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) BHT tyrimams atlikti. | įrašo tiekėjas, nurodant kiekvienai kategorijai siūlomos įrangos pavadinimą, tipą / modelį, gamintojo pavadinimą ir kilmės šalį | įrašo tiekėjas
1.2 | A ir B kategorijų siūlomi analizatoriai privalo būti visiškai nauji - nenaudoti, neatnaujinti (angl. not refurbished), nebandyti komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstraciniai, nepradėti eksploatuoti, turintys gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatoriai gali būti pagaminti ne seniau kaip 2025 metais, tačiau turi atitikti visiškai naujų analizatorių sąvoką. C ir D kategorijų siūlomi analizatoriai gali būti naudoti, pagaminti ne anksčiau nei 2022 metais ir techniškai tvarkingi. Sutarties vykdymo metu tiekėjas įsipareigoja šių analizatorių nepataisomo gedimo atveju pakeisti visiškai naujais. | įrašo tiekėjas, nurodant kiekvienai kategorijai siūlomos įrangos pagaminimo datas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
1.3 | Kiekvienoje kategorijoje siūlomi hematologiniai analizatoriai privalo būti identiški, t. y. tokio pačio modelio. | įrašo tiekėjas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
1.4 | A kategorijos komplektą sudarantys automatiniai hematologiniai analizatoriai ir automatinis kraujo tepinėlių ruošimo/dažymo prietaisas turi būti tarpusavyje sujungti mechaniškai mėginių transportavimo jungtimis (kai nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti iš automatinio hematologinio analizatoriaus į automatinį kraujo tepinėlių ruošimo/dažymo prietaisą). Pagamintų tepinėlių perkėlimas iš jų ruošimo/dažymo prietaiso į automatinį tepinėlių analizės prietaisą gali būti rankinis arba automatizuotas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.5 | A kategorijų komplektą sudarantys analizatoriai komplektuojami su kompiuteriu ir turi būti sujungti programiškai (tarpinės programos dėka) į vieną sistemą (žr. p.3 "Reikalavimai programinei įrangai"). (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.6 | B, C ir D kategorijų analizatoriai yra komplektuojami su kompiuteriu arba kompiuteris yra integruotas į analizatorius. (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) | įrašo tiekėjas (jeigu komplektuojama su išoriniu kompiuteriu, nurodomas modelis, gamintojas, kilmės šalis) | įrašo tiekėjas
1.7 | Kiekvieno padalinio įranga / įrangos komplektas komplektuojamas su spausdintuvu originaliems rezultatams spausdinti. Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti spausdintuvo kasečių tiekimą. | įrašo tiekėjas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
1.8 | Analizatoriai turi integruotą ir/arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui, kai duomenis reikia įvesti aplenkiant laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.9 | Įranga turi būti komplektuojama su tinkamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (-iais) (toliau - UPS), kurie eliminuotų didelius elektros tinklo įtampos svyravimus/viršįtampius ir taip apsaugotų įrangą nuo sugadinimo. UPS turi turėti bent 20-30 % didesnę galią nei bendra konkretaus padalinio prijungtos įrangos (analizatorius(-iai), spausdintuvas, išorinis kompiuteris (jei siūlomas) ir pan.) apkrova. (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį, taip pat nurodomi UPS pavadinimai, tipai / modeliai, gamintojų pavadinimai ir jų kilmės šalis. Pateikiami įrangos, papildomos įrangos (spausdintuvų, išorinių kompiuterių (jei taikoma), UPS galią patvirtinantys gamintojo dokumentai
1.10 | Visa siūloma įranga (jos programinė įranga) diegimo metu bus inegruojama į LIS (laboratorija turi UAB "Rivosana" LIS licenciją). Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su analizatoriais susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam analizatorių (jų programinės įrangos) integravimui į LIS. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas nurodomas siūlomos įrangos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis
1.11 | Turi būti nuotolinio prisijungimo prie įrangos galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. REIKALAVIMAI: 1. Visos nutolusio valdymo sesijos turi būti koduotos ir apsaugotos ne prasčiau nei “Transport Layer Security (TLS) 1.2” protokolu; 2. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Busness to Busness Virtual Private Network) sujungimą tarp perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. B2B VPN sujungimą turi diegti, konfigūruoti ir palaikyti tiekėjas; 3. Tiekėjas taip pat turi užtikrinti, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prisijungti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių; 4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema įvykių žurnale registruotų visas prisijungimo sesijas ir ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus; 5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa įranga būtų apsaugota dedikuota fizine ugniasiene. Fizinė ugniasienė turi būti pateikta, diegiama, konfigūruojama ir prižiūrima tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikta ugniasienė palaikytų “Client-to-Gateway” ir “Gateway-to-Gateway” IPsec VPN tunelius. (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ANALIZATORIAMS | ----- | -----
2.1 | A kategorijos sistema iš dviejų (2 vnt.) sujungtų automatinių hematologinių analizatorių analizuojančių ≥ 5-ių dalių leukogramą | ----- | -----
2.1.1 | Sistemą sudaro du identiški automatiniai hematologiniai analizatoriai analizuojančių ≥ 5-ių dalių leukogramą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.2 | Analizatoriais turi būti atliekami BHT, RET ir KSK tyrimai apimant visas privalomas analites, nurodytas lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.3 | Analizatoriai atitinka matavimo vienetų, matavimo ribų ir taikomų metodų reikalavimus, nurodytus lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.4 | Analizatorius turi užtikrinti ląstelių skaičiavimą (angl. CBC) su leukocitų diferenciacija (angl. DIFF). CBC ir DIFF gali būti atliekami atskirais pasirenkamais režimais arba vienu integruotu matavimo ciklu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.5 | Analizatoriais tiriami ir veninio kraujo su EDTA, ir kapiliarinio kraujo su EDTA mėginiai, taip pat kūno skysčio mėginiai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.6 | Mėginio tūris tiriant atomatizuotu režimu ne didesnis nei 250 µL, o tiriant rankiniu režimu - ne didesnis nei 165 µL. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.7 | Bendroji mėginių įdėjimo talpa ne mažesnė kaip 100 mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.8 | Bendras analizatorių našumas atliekant CBC su DIFF ne mažesnis nei 100 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.9 | Analizatoriai tyrimus atliekant automatizuotu režimu pacientų mėgintuvėlių ir VKK mėginių brūkšninius kodus nuskaito automatiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.10 | Analizatoriai tyrimus automatizuotu režimu atlieka iš uždarų mėgintuvėlių (pacientų ir VKK mėginių) automatiškai adata praduriant mėgintuvėlių kamštį. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.11 | Analizatoriai turi STAT funkciją, kuri leidžia bet kuriuo analizatoriaus darbo metu atlikti tyrimus iš atvirų mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.12 | Analizatoriai komplektuojami su kompiuteriu ir turi būti sujungti programiškai (tarpinės programos dėka) į vieną sistemą (žr. p. 1.5 ir p.3 "Reikalavimai programinei įrangai"). (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.1.13 | Reagentų duomenys turi būti įvedami į komplektuojamą kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2 | B kategorijos automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) | ----- | -----
2.2.1 | Analizatoriumi turi būti atliekami BHT, RET ir KSK tyrimai apimant visas privalomas analites, nurodytas lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai" (perkančioji organizacija numato pagal poreikį naudoti kaip atsarginį/pakaitinį (angl. back-up) prietaisą A kategorijos automatiniam hematologiniam analizatoriui). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.2 | Analizatorius atitinka matavimo vienetų, matavimo ribų ir taikomų metodų reikalavimus, nurodytus lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.3 | Analizatorius turi užtikrinti ląstelių skaičiavimą (angl. CBC) su leukocitų diferenciacija (angl. DIFF). CBC ir DIFF gali būti atliekami atskirais pasirenkamais režimais arba vienu integruotu matavimo ciklu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.4 | Analizatoriumi tiriami ir veninio kraujo su EDTA, ir kapiliarinio kraujo su EDTA mėginiai, taip pat kūno skysčio mėginiai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.5 | Mėginio tūris atliekant CBC su DIFF - ne didesnis nei 55 µL. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.6 | Bendroji mėginių įdėjimo talpa ne mažesnė kaip 20 mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.7 | Analizatoriaus našumas ne mažesnis nei 50 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.8 | Analizatorius tyrimus atliekant automatizuotu režimu pacientų mėgintuvėlių ir VKK mėginių brūkšninius kodus nuskaito automatiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.9 | Analizatorius tyrimus automatizuotu režimu atlieka iš uždarų mėgintuvėlių (pacientų ir VKK mėginių) automatiškai adata praduriant mėgintuvėlių kamštį. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2.10 | Su analizatoriumi komplektuojamame kompiuteryje arba kompiuteryje integruotame į analizatorių turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės (VKK) duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys pasirenkamam laiko intervalui (vidurkis, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas). Tyrimų kokybės kontrolės duomenys pateikiami grafiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3 | C kategorijos automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) | ----- | -----
2.3.1 | Analizatoriumi turi būti atliekami BHT tyrimai apimant visas privalomas analites, nurodytas lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.2 | Analizatorius atitinka matavimo vienetų, matavimo ribų ir taikomų metodų reikalavimus, nurodytus lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.3 | Analizatorius turi užtikrinti ląstelių skaičiavimą (angl. CBC) su leukocitų diferenciacija (angl. DIFF). CBC ir DIFF gali būti atliekami atskirais pasirenkamais režimais arba vienu integruotu matavimo ciklu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.4 | Analizatoriumi tiriami ir veninio kraujo su EDTA, ir kapiliarinio kraujo su EDTA mėginiai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.5 | Mėginio tūris atliekant CBC su DIFF - ne didesnis nei 55 µL. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.6 | Analizatoriaus našumas ne mažesnis nei 50 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.7 | Analizatorius tyrimus atliekant automatizuotu režimu VKK mėginių brūkšninius kodus nuskaito automatiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.8 | Analizatorius tyrimus automatizuotu režimu atlieka iš uždarų mėgintuvėlių (pacientų ir VKK mėginių) automatiškai adata praduriant mėgintuvėlių kamštį. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3.9 | Su analizatoriumi komplektuojamame kompiuteryje arba kompiuteryje integruotame į analizatorių turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės (VKK) duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys pasirenkamam laiko intervalui (vidurkis, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas). Tyrimų kokybės kontrolės duomenys pateikiami grafiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4 | D kategorijos automatinis arba pusiau automatinis hematologinis analizatorius analizuojantis ≥ 5-ių dalių leukogramą (1 vnt.) | ----- | -----
2.4.1 | Analizatoriumi turi būti atliekami BHT tyrimai apimant visas privalomas analites, nurodytas lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4.2 | Analizatorius atitinka matavimo vienetų, matavimo ribų ir taikomų metodų reikalavimus, nurodytus lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4.3 | Analizatorius turi užtikrinti ląstelių skaičiavimą (angl. CBC) su leukocitų diferenciacija (angl. DIFF). CBC ir DIFF gali būti atliekami atskirais pasirenkamais režimais arba vienu integruotu matavimo ciklu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4.4 | Analizatoriumi tiriami ir veninio kraujo su EDTA, ir kapiliarinio kraujo su EDTA mėginiai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4.5 | Mėginio tūris atliekant CBC su DIFF - ne didesnis nei 55 µL. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4.6 | Analizatoriaus našumas ne mažesnis nei 50 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4.7 | Su analizatoriumi komplektuojamame kompiuteryje arba kompiuteryje integruotame į analizatorių turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės (VKK) duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys pasirenkamam laiko intervalui (vidurkis, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas). Tyrimų kokybės kontrolės duomenys pateikiami grafiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.5 | Automatinis kraujo tepinėlių CTM tyrimui ruošimo/dažymo prietaisas (1vnt.) | ----- | -----
2.5.1 | Prietaisas naudojamas kaip sudėtinė A kategorijos komplektacijos dalis, kai komplektą sudarantys analizatoriai tarpusavyje sujungti mechaniškai (p. 1.4) ir valdomi programinės įrangos (p. 3). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.5.2 | Analizatorius CTM tepinėliams mėginius paima iš uždarų mėgintuvėlių automatiškai adata praduriant mėgintuvėlių kamštį. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.5.3 | Tepinėlių CTM tyrimui paruošimo našumas, laikant, kad vienam mėginiui ruošiamas vienas mėgintuvėlis, ne mažesnis nei 20 tepinėlių per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.5.4 | Tepinėlių CTM tyrimui ruošimo laikas dažant tepinėlį dviem dažais (May-Grünwald ir Giemsa), įskaitant džiūvimo laiką, ne ilgesnis nei 30 minučių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.5.5 | Mėginio tūris CTM tepinėliui paruošti ne didesnis nei 200 µL. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.5.6 | Paruoštas tepinėlis rankiniu būdu arba automatiškai perduodamas tepinėlių skenavimo ir CTM skaitmeninio tyrimo analizatoriui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.6 | Automatinis kraujo tepinėlių skenavimo ir CTM skaitmeninio tyrimo analizatorius (1 vnt.) | ----- | -----
2.6.1 | Prietaisas naudojamas kaip sudėtinė A kategorijos komplektacijos dalis (p. 1.1 ir 1.4) ir yra valdomas programinės įrangos (p. 3). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.6.2 | Analizatorius automatiškai mikroskopuoja tepinėlį, suranda tinkamą tepinėlio monosluoksnį ir jame ieško ląstelių ir/arba kitų objektų, o jas suradęs išsaugo didelės raiškos jų nuotraukas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.6.3 | Automatinės skaitmeninės mikroskopijos tyrimas apima mažiausiai šias funkcijas: 1. pateikia kiekvienos rastos branduolėtos ląstelės ar objekto vaizdą; 2. pasiūlo leukocitų (WBC) klasifikaciją (išankstinę klasifikaciją); 3. leidžia vartotojui identifikuoti, patvirtinti arba pakeisti (perklasifikuoti) siūlomą WBC klasifikaciją; 4. pateikia eritrocitų (RBC) monosluoksnio apžvalginį vaizdą; 5. pateikia RBC morfologijos charakteristikų įvertinimą (išankstinę charakteristiką) balais; 6. leidžia vartotojui patvirtinti arba pakeisti RBC morfologijos išankstinės charakteristikos vertinimą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.6.4 | Analizatorius WBC išankstinės klasifikacijos ir RBC išankstinės charakteristikų minimalūs analičių sąrašąi nurodyti lentelėje Nr. 1 "BHT, RET, CTM ir KSK tyrimų analitės, matavimo vienetai ir metodiniai reikalavimai". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.6.5 | Tepinėlių automatinės mikroskopijos, apimančios WBC klasifikaciją, RBC charakteristikų nustatymą ir trombocitų įvertinimą, našumas yra ne mažesnis nei 20 tepinėlių per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | ----- | -----
3.1 | Siūloma programine įranga (tarpinė programa) turi apjungti A kategorijos komplektą sudarančius analizatorius. | įrašo tiekėjas nurodomas siūlomos įrangos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis | įrašo tiekėjas
3.2 | Tarpinė programinė įranga turi leisti: (i) automatinį BHT tyrimo pakartojimą (p. 3.3); (ii) automatinį rezultatų patvirtinimą pagal iš anksto nustatytas taisykles (p. 3.4.); (iii) automatinį mėginių nukreipimą automatiniam kraujo tepinėlių paruošimui/dažymui ir citomorfologijos vertinimui (p.3.5) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.3 | Automatinis BHT tyrimų pakartojimas turi būti atliekamas pagal perkančiosios organizacijos pasirinktas, lengvai koreguojamas pagal perkančiosios organizacijos poreikį, taisykles. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.4 | Automatinis tyrimų rezultatų patvirtinimas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomenduojamas, tiekėjo įdiegtas, perkančiosios organizacijos verifikuotas, lengvai koreguojamas pagal perkančiosios organizacijos poreikį, taisykles. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
3.5 | Automatinis mėginių nukreipimas automatiniam kraujo tepinėlių paruošimui/dažymui ir citomorfologijos vertinimui turi būti atliekamas pagal oficialias, gamintojo rekomenduojamas ir verifikuotas, lengvai koreguojamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, susietų BHT tyrimų taisykles (angl. reflex test rules). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
3.6 | Programinėje įrangoje turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės (VKK) duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys pasirenkamam laiko intervalui (vidurkis, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas). Tyrimų kokybės kontrolės duomenys pateikiami grafiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** - Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

## Ekonominis naudingumas (T)
Lentelė Nr. 5 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
CP-200831 REGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGININIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)
Be privalomų reikalavimų atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (skiriamų balų skaičiu žr. kiekvieno papildomo reikalavimo aprašyme). Papildomi reikalavimai šifruojami A1-A14 kodais. A(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 40).
Eil. Nr. | Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai | Skiriamų balų skaičius | T šifras | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)*
1 | A kategorijos komplektą sudarantys visi analizatoriai yra tarpusavyje sujungti mechaniškai mėginių/tepinėlių transportavimo jungtimis (kai nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti iš automatinio hematologinio analizatoriaus į automatinį kraujo tepinėlių ruošimo/dažymo prietaisą, o tepinėlių nereikia rankiniu būdu perkelti iš jų ruošimo/dažymo prietaiso į automatinį tepinėlių analizės prietaisą). | 8 | A1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Automatinių hematologinių analizatorių Hgb (Hemoglobino koncentracija) nustatymo metodas yra becianidinis. | 3 | A2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Hematokrito metodas yra tiesioginis, t. y. hematokritas nėra išvestinis (t. y. apskaičiuojamas) parametras. | 3 | A3 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Leukocitų (WBC), jų klasių (neutrofilų (NEUT#), limfocitų (LYMPH#), monocitų (MONO#), eozinofilų (EOS#), bazofilų (BASO#)), taip pat retikuliocitų (RET#) absoliutūs kiekiai kraujyje, leukocitų (WBC-BF) ir jų kategorijų (polimorfonuklearų (PMN#) ir mononuklearų (MN#)) absoliutūs kiekiai kūno skystyje yra nustatomi fluorescencinės tėkmės citometrijos metodu. | 6 | A4 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | VKK medžiagos BHT tyrimui po atidarymo laikant jas +2 - +8 °C temperatūroje yra tinkamos naudoti ne trumpiau kaip 14 dienų padaliniuose su B, C ir D kategorijų analizatoriais, ir ne trumpiau kaip 7 dienas padalinyje su A kategorijos analizatoriais. | 6 | A5 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | Visos kasdienei įrangos priežiūrai/valymui skirtos priemonės yra paruoštos naudoti (t. y. jų nereikia perpilti ar skiesti rankiniu būdu), jas galima talpinti tiesiai į analizatorių ir atlikti reikalingas procedūras. | 5 | A6 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 | Visų automatinių hematologinių analizatorių WBC (Leukocitų absoliutus kiekis) matavimo ribos yra ne siauresnės nei 0,05 - 400 10^9/L. | 3 | A7 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 | BHT tyrimas apima papildomas analites IG# (Nebrandžių granulocitų absoliutus kiekis) ir IG% (Nebrandžių granulocitų santykinis kiekis). Alternatyvūs sprendimai, kai analizatorius pateikia įspėjimus apie šios ląstelių populiacijos buvimą, nebus laikomi atitiktimi papildomai siūlomam kriterijui. | 0.5 | A8 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9 | BHT tyrimas apima papildomas analites NRBC# (Branduolėtų eritrocitų absoliutus kiekis) ir NRBC% (Branduolėtų eritrocitų kiekis 100-ui leukocitų) | 0.5 | A9 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10 | A kategorijos analizatorių BHT tyrimas apima papildomas analites IPF# (Nebrandžių trombocitų absoliutus kiekis) ir IPF (Nebrandžių trombocitų santykinis kiekis) parametrus. | 0.5 | A10 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | BHT tyrimas apima papildomą analitę PDW (Trombocito dydžio pasiskirstymo plotis) | 0.5 | A11 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | BHT tyrimas apima papildomą analitę P-LCR (Didelių trombocitų santykinis kiekis) | 0.5 | A12 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | RET tyrimas apima papildomas analites RET-He (Retikulocito hemoglobino kiekis), HYPO-He (Hipochrominių retikulocitų santykinis kiekis), HFR (Ryškios fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis), MFR (Vidutinės fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis), LFR (Blankios fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis) ir IRF (Nebrandžių retikulocitų santykinis kiekis) | 1.5 | A13 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 | CTM tyrimas apima papildomas analites NRBC (Branduolėtų eritrocitų kiekis 100-ui leukocitų), GIGA (Gigantiniai trombocitai), AGGR (Trombocitų sankaupos) ir SMUDGE (Gumprechto šešėliai) | 2 | A14 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| A(max): | 40
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes. Pateikiant siūlomo prietaiso techninio parametro ar tyrimo metodo atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomos įrangos atitikimo kokybės kriterijaus parametrams (A1 – A14) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) kriterijaus parametrams įvertinti.