Pirkimo dokumentų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PORTATYVINĖS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTINĖS  SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai ultragarsinei diagnostinei sistemai – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas techninis parametras | Reikalaujamo techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 vnt. | Ultragarsinės diagnostikos sistema | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili (nešiojama), su integruota rankena; 4. Dinaminis sistemos diapazonas ≥ 270 dB; 5. Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius ≥ 1 su galimybe praplėsti iki 3 - Palaikomas dažnis ≥ 23 MHz 7. „Cine“ saugykla ≥ 1500 s 8. USB jungtys ≥ 2 9. Display port jungtys ≥1 10.HD video sąsaja 13. Klaviatūra lietimui jautriame ekrane 14. Bluetooth ryšys |  |
| 2. | Atliekami tyrimai | Būtina: 1. Urologiniai 2. Abdominaliniai; 3. Smulkių kūno dalių; 4. Kraujotakos; 5. Akušerijos, ginekologijos |  |
| 3. | Monitoriaus parametrai | - Spalvotas, LED ≥ 39 cm įstrižainės; - Pavertimo kampas 130° |  |
| 4. | Valdymo panelės parametrai | - Lietimui jautrus valdymas; - Kompensacinio stiprinimo (TGC) valdymo lygiai ≥ 6 (mechani6kai valdomi) 3. Lietimui jautrus ≥ 20 cm displėjus parametrų valdymui. |  |
| 5. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | Būtina. - Būtini DICOM protokolai: DICOM store DICOM export DICOM print 2. Turi būti galimybė versti išsaugotus vaizdus į JPEG, BMP, AVI, MP4 (ar analogiškus formatus) 4. Turi palaikyti duomenų perdavimą LAN, Bluetooth; 5. Sistemos kietojo disko talpa ≥ 250 GB; 6. Duomenų įrašymas į USB duomenų kaupiklius |  |
| 6. | Palaikomas daviklių dažnis | ≥ 23 MHz |  |
| 7. | 2D režimas | 1. Adaptacinė TGC; 3. Kompensacinis stiprinimas (TGC) ne mažiau 6 lygių; 4. Dinaminis diapazonas ≥ 40-270 dB |  |
| 8. | Pulsinės bangos (PW) Dopplerio režimas | 1. Dinaminis diapazonas ≥ (110-125)db, 2. Spektro optimizavimas ≥ 25 lygiai 3. Automatinis optimizavimas 4. Kampo korekcija ≥ ±80° |  |
| 10. | M režimas | - Spalvinis M kreivės rėžimas - Pilkumo atspalvių skalė ≥ 256 lygiai |  |
| 11. | Linijinis daviklis | 1. Skenavimo plotis 50 mm ±3 mm; 2. Elementų skaičius: ≥ 190; |  |
| 12. | Konveksinis daviklis | 1. Apžvalgos laukas ≥ 60°; 2. Konvekso išlenkimas ≥ 60 mm; 3. Elementų skaičius: ≥ 190; |  |
| 15. | Matavimų ir skaičiavimų ir analizės protokolai | 1. Urologinių matavimų programinė įranga; 2. Abdominalinių matavimų; 3. Smulkių kūno dalių matavimų; 4. Kraujotakos matavimų; 5. Akušerijos, ginekologijos matavimų. 6. Kardiologijos matavimų |  |
| 16. | Papildomos funkcijos | 1. Elastografijos vaizdinimas 2. Kontrastinis vaizdinimas (naudojant kontrastine medžiagą) 3. Deformacijos (strain) vaizdinimas 4. 3D/4D vaizdinimas |  |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
| 20. | Įrangos pristatymas, įnešimas, instaliavimas ir personalo apmokymas | Būtina |  |
| 21. | Prekės žymėjimas CE ženklu pagal Reglamentas (ES) 2017/745 reikalavimus | Būtinas |  |
| 22. | Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai | Būtina |  |

________________