Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMAI

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paciento šildymo įrenginio paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą |  |
|  | Reikalavimai įrenginio konstrukcijai: | 1. Sumontuotas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti; - Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba |  |
|  | Mobilus vežimėlis | - Reguliuojamo auksčio ne mažensėje amplitudėje 69-93 cm - Su ne mažiau kaip 4 rateliais - Su krepšiu vienkartinėms antklodėms laikyti |  |
|  | Prietaiso matmenys | - Svoris ≤ 5,5 kg - Išoriniai matmenys 15 cm x 35cm x 40 cm ± 2 cm(IxPxA) |  |
|  | Oro tiekimo į apklotą žarna | Ilgis 1,5-1,8 m |  |
|  | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | 1. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 2. Su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 3. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus ne daugiau kaip 560C (sutinkamai IEC 80601—2-35 |  |
|  | Temperatūriniai darbo režimai | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas), 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |
|  | Temperatūros pasirinkimo variantai | 32°C; 38°C arba 43°C |  |
|  | Pasiekiama nustatyta temperatūra | Ne ilgiau kaip per 30 s |  |
|  | Palaikomos temperatūros tikslumas | +/- 2.5ºC |  |
|  | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | - Techniniai aliarmai, - Viršytos temperatūros aliarmas, - Pranešimas apie būtinumą keisti filtrą - Galimybė aliarmus laikinai išjungti |  |
|  | Šildymo įrenginio našumas | Ne mažiau 1100 l/min. |  |
|  | Didelio efektyvumo oro filtravimo sistema | 1. HEPA filtras, 2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 2000 val. |  |
|  | Komplektacija | - Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarą - Mobilus stovas įrenginio tvirtinimui - Komplekte turi būti 10 vnt vienkartinių apklotų skirtų visam kūnui, |  |
|  | Maitinimas | Iš 220V 10 / 50Hz elektros tinklo |  |
|  | Triukšmingumas | ≤ 48 dBa |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Medicinos produkto žymėjimas CE ženklu | Būtinas (pateikti atitikties deklaraciją) |  |