Priedas Nr. 1


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMAI


	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1. 
	Paciento šildymo įrenginio paskirtis 


	Konvekcinis paciento šildymas, per specialų apklotą/paklotą  pučiant šiltą orą 


	

	2. 
	Reikalavimai įrenginio konstrukcijai: 

	1. Sumontuotas ant specialaus
 mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti; 
2. Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba

	

	3. 
	Mobilus vežimėlis
	1. Reguliuojamo auksčio ne mažensėje amplitudėje 69-93 cm 
2. Su ne mažiau kaip 4 rateliais
3. Su krepšiu vienkartinėms antklodėms laikyti

	

	4. 
	Prietaiso matmenys
	1. Svoris  ≤ 5,5 kg
2. Išoriniai matmenys 15 cm x 35cm x 40 cm ± 2 cm(IxPxA)

	

	5. 
	Oro tiekimo į apklotą žarna
	Ilgis 1,5-1,8 m
	

	6. 
	Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas 

	1. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi;
2. Su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 
3. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus ne daugiau kaip  560C (sutinkamai IEC 80601—2-35

	






	7. 
	Temperatūriniai darbo režimai 
	1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas),
2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. 
	

	8. 
	Temperatūros pasirinkimo variantai 
	32°C; 38°C arba 43°C 
	

	9. 
	Pasiekiama nustatyta temperatūra
	Ne ilgiau kaip per 30 s
	

	10. 
	Palaikomos temperatūros tikslumas 
	+/- 2.5ºC 
	

	11. 
	Vizualiniai ir garsiniai aliarmai 
	1. Techniniai aliarmai, 
2. Viršytos temperatūros aliarmas, 
3. Pranešimas apie būtinumą keisti filtrą
4. Galimybė aliarmus laikinai išjungti
	

	12. 
	Šildymo įrenginio našumas

	Ne mažiau 1100 l/min.
	

	13. 
	Didelio efektyvumo oro filtravimo sistema 
	1. HEPA filtras, 
2.  Filtro tarnavimo laikas ne mažiau  2000 val. 
	


	14. 
	Komplektacija 
	1. Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarą
2. Mobilus stovas įrenginio tvirtinimui
3. Komplekte turi būti 10 vnt vienkartinių apklotų skirtų visam kūnui, 
	

	15. 
	Maitinimas 
	Iš 220V  10 / 50Hz elektros tinklo 
	

	16. 
	Triukšmingumas
	≤ 48 dBa
	

	17. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 
	≥ 24 mėnesiai 
	

	18. 
	Medicinos produkto žymėjimas CE ženklu 
	Būtinas (pateikti atitikties deklaraciją) 
	




