Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„ENDOSKOPINĖ SISTEMA”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 6182355)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 8 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Endoskopinė sistema: |  |  | x | x | x | x |  | x | x |
| 1.1. | Monitorius |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Vaizdo apdorojimo įranga (vaizdo sistema ar vaizdo procesorius) |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šviesos šaltinis (šviesos šaltinio tipas) |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Plovimo pompa / peristaltinis siurblys |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Vežimas endoskopinei įrangai |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Elektrochirurginis generatorius polipektomijoms |  |  | 1 komplektas |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Įputimo įrenginys (insufliatorius ar endoskopinė anglies dvideginio dujų reguliavimo sistema) |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Vakuuminis siurblys |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gastroskopas |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolonoskopas |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo (kiekio) kaina (įrašyti sumą skaičiais) PILDYTI PRIVALOMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo (kiekio) kaina (įrašyti sumą žodžiais) PILDYTI PRIVALOMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |
| 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 12 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 12 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Endoskopinė sistema | Skirta viršutinės ir apatinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir kt.) ištyrimui |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Monitorius (kiekis 1 vnt.) | - Medicininės paskirties; - LED arba LCD ekranas ar lygiavertis ekranas, kurio įstrižainė 65 cm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Skiriamoji geba ≥ 1920x1080 taškų (geresnių parametrų prekei bus suteikiami balai). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Vaizdo apdorojimo įranga (vaizdo sistema ar vaizdo procesorius) (kiekis 1 vnt.) | - Skirta naudoti su vaizdo endoskopais; - Darbo režimai: - Baltos šviesos; - Pageidautina. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas. Stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina. Virtualios chromoendoskopijos parametrų pasirinkimas (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina: Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas, skirtas paryškinti tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: HD ar lygiavertė endoskopinio vaizdo kokybė (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymas tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): - Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė) (jei taip, bus suteikiami balai); - Du vaizdai vienas šalia kito arba vaizdas šalia vaizdo vienodu masteliu (POP arba lygiavertė) (jei taip, bus suteikiami balai). - Vaizdo didinimas ≥ 1 režimas (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Pageidautina: Diafragmos režimai (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): - Automatinio reguliavimo režimas arba automatinis rėžimas (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Reguliavimo pagal ryškiausią šviesiausią endoskopinio vaizdo sritį režimas arba didžiausios reikšmės (maksimalus) rėžimas (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Ryškumas reguliuojamas atsižvelgiant į vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą arba vidutinis rėžimas (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai). - Pageidautina: Galimybė išsaugoti vaizdus arba vaizdų ir video išsaugojimas vidinėje ir/ar nešiojamoje atmintyje (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: Galimybė reguliuoti tiekiamo oro slėgį (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina įrangos meniu lietuvių kalba (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Šviesos šaltinis (šviesos šaltinio tipas) (kiekis 1 vnt.) | - Atskiras įrenginys arba integruotas į vaizdo apdorojimo įrangą (į vaizdo sistemą, ar į vaizdo procesoriaus korpusą); - Pageidautina: Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą (geresnių savybių bus suteikiami balai); - Pageidautina: Šviesos šaltinis ksenoninės arba lygiavertės, LED tipo lempos arba lygiavertės ir t.t. (geresnių savybių prekei LED tipo lempoms bus suteikiami balai) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Plovimo pompa/ peristaltinis siurblys (skirta tiekti skystį per endoskopų kanalus į virškinimo traktą) pilnai sukomplektuota darbui (kiekis 1 vnt.) | - Su galimybe reguliuoti vandens srautą; - Vandens srautas. Pageidautina (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): - Per instrumentinį kanalą 600 ml/min. (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Per papildomą vandens kanalą 200 ml/min. (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Vežimas endoskopinei įrangai, pilnai sukomplektuotas darbui (kiekis 1 vnt.) | Pageidautina: Su galimybe siūlomam monitoriui pakabinti (jei taip bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai ant siūlomo vežimo monitoriaus pakabinti nėra galimybės, bet papildomai balai nebus suteikiami) (teikiant pasiūlymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, užtenka užpildyti šios lentelės 12 stulpelį) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Elektrochirurginis generatorius polipektomijoms (1 komplektas.) | - Pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai, turintis bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimus. - Turėti endoskopinį monopolį impulsinį ir / ar pulsinį pjovimo rėžimą. PASTABA: siūloma prekė gali būti integruota į siūlomą sistemą, bet gali būti komplektuoja ir atskirai, svarbu būtų užtikrintas darbas (teikiant pasiūlymą pateikti deklaraciją) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Įputimo įrenginys (insufliatorius ar endoskopinė anglies dvideginio dujų reguliavimo sistema) (kiekis 1 vnt.) | Įrenginys yra skirtas naudoti endoskopijos metu, pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai. PASTABA: siūloma prekė gali būti integruota į siūlomą sistemą, bet gali būti komplektuoja ir atskirai, svarbu būtų užtikrintas darbas (teikiant pasiūlymą pateikti deklaraciją) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Vakuuminis siurblys (kiekis 1 vnt.) | Pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai. PASTABA: siūloma prekė gali būti integruota į siūlomą sistemą, bet gali būti komplektuoja ir atskirai, svarbu būtų užtikrintas darbas (teikiant pasiūlymą pateikti deklaraciją) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Gastroskopas (kiekis 2 vnt.) | - Techniškai suderinamas su siūloma endoskopine sistema, nurodyta techninės specifikacijos 1 punkte; - Matymo lauko kampas >140°; - Lenkimo kampai: a) aukštyn/žemyn >210°/90 °; b) kairėn/dešinėn >100°/100 °. - Įvedamos dalies išorinis diametras <9,9 mm; - Darbinis gastroskopo ilgis >1000 mm; - Darbinio kanalo diametras >2,8 mm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Su papildomu vandens padavimo kanalu; - Kartu su gastroskopu pateikiami standartiniai priedai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Kolonoskopas (kiekis 2 vnt.) | - Techniškai suderinamas su siūloma endoskopine sistema, nurodyta techninės specifikacijos 1 punkte; - Matymo lauko kampas >140°; - Lenkimo kampai: a) aukštyn/žemyn >180°/180 °; b) kairėn/dešinėn >160°/160 °. - Įvedamos dalies išorinis diametras <13,2 mm; - Kolonoskopai du skirtingo ilgio (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime turėdamas tik vieno ilgio prekę, bet papildomai balai nebus suteikiami); - Kanalo diametras >3,7 mm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Su papildomu vandens padavimo kanalu; - Kartu su kolonoskopu pateikiami standartiniai priedai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Medicininės įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pristatytomis prekėmis būtina pateikti galiojančius žymėjimą CE ženklu liudijančius dokumentus (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopijas). (teikiant pasiūlymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, užtenka užpildyti šios lentelės 12 stulpelį) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Garantinis laikotarpis | Suteikiamas >24 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis (geresnių parametrų prekei bus suteikiami balai); Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas siūlomos įrangos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. (teikiant pasiūlymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, užtenka užpildyti šios lentelės 12 stulpelį) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Prekių pristatymas ir t.t. | Prekių pristatymas į instaliavimo vietą, instaliavimas, paleidimas, išbandymo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. (teikiant pasiūlymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, užtenka užpildyti šios lentelės 12 stulpelį) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalba (teikiant pasiūlymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, užtenka užpildyti šios lentelės 12 stulpelį) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Atsarginių dalių tiekimas | >10 metų nuo prekių pardavimo (teikiant pasiūlymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, užtenka užpildyti šios lentelės 12 stulpelį) |  |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Monitoriaus ekranas: eil. Nr. 1.1. parametro punktas 2) |  | 0-8 | Interpoliacinis |
| T2 | Monitoriaus skiriamoji geba: eil. Nr. 1.1. parametro punktas 3) |  | 0-15 | Interpoliacinis |
| T3 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) stebėjimo režimas: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 2) b) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T4 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 2) c) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T5 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) virtualios chromoendoskopijos parametrų pasirinkimas: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 2) d) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T6 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 3) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T7 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) HD ar lygiavertė endoskopinio vaizdo kokybė: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 4) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T8 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) vaizdas vaizde: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 5) a) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T9 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) du vaizdai: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 5) b) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T10 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) vaizdo didinimas: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 6) |  | 0-5 | Interpoliacinis |
| T11 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) diafragmos automatinio reguliavimo režimas: eil. Nr. 1.2. parametro punktas7) a) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T12 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) diafragmos reguliavimas pagal ryškiausią šviesiausią endoskopinio vaizdo srities rėžimą arba didžiausios reikšmės rėžimą: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 7) b) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T13 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) diafragmos ryškumo reguliavimas: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 7) c) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T14 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) galimybė išsaugoti vaizdus: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 8) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T15 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) galimybė reguliuoti tiekiamo oro slėgį: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 9) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T16 | Vaizdo apdorojimo įrangos (vaizdo sistemos ar vaizdo procesoriaus) meniu lietuvių kalba: eil. Nr. 1.2. parametro punktas 10) |  | 0 ar 1 | Statinis Yra/Nėra |
| T17 | Šviesos šaltinio (šviesos šaltinio tipo) galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą: eil. Nr. 1.3. parametro 2) punktas |  | 0 ar 2 | Statinis Yra/Nėra |
| T18 | Šviesos šaltinio (šviesos šaltinio tipo) lempos: eil. Nr. 1.3. parametro 3) punktas |  | 0 ar 5 | Statinis Yra/Nėra |
| T19 | Plovimo pompos/ peristaltinio siurblio vandens srautas per instrumentinį kanalą: eil. Nr. 1.4. parametro 2) a) punktas |  | 0-2 | Interpoliacinis |
| T20 | Plovimo pompos/ peristaltinio siurblio vandens srautas per papildomą vandens kanalą: eil. Nr. 1.4. parametro 2) b) punktas |  | 0-2 | Interpoliacinis |
| T21 | Vežimas endoskopinei įrangai su galimybe pakabinti monitorių: eil. Nr. 1.5. |  | 0 ar 2 | Statinis Yra/Nėra |
| T22 | Gastroskopo darbinio kanalo diametras: eil. Nr. 2. parametro 6) punktas |  | 0-2 | Interpoliacinis |
| T23 | Kolonoskopai skirtingų ilgių: eil. Nr. 3. parametro 5) punktas |  | 0 ar 2 | Statinis Yra/Nėra |
| T24 | Kolonoskopo kanalo diametras: eil. Nr. 3. parametro 6) punktas |  | 0-2 balai | Interpoliacinis |
| T25 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas: eil. Nr. 5. |  | 0-5 balai | Interpoliacinis |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |