- Vienkartiniai rinkiniai laparoskopinei vertikalios skrandžio rezekcijos operacijai (Bariatrinė chirurgija).

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | ## Reikalaujamos parametrų reikšmės | ## Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vienkartinio naudojimo endoskopinis linijinis pjovimo instrumentas, arba, Daugkartinio naudojimo endoskopinis linijinis pjovimo instrumentas. (kiekis viename rinkinyje 1 vnt.) | 1. Instrumento ilgis 350 ± 20 mm; 2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama viena ranka ne mažiau kaip 45° į abi puses; 3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; 4. Aparatas turi būti užtaisytas vienkartine (reikalavimas taikomas vienkartinio naudojimo endoskopiniam linijiniam pjovimo instrumentui) arba pakraunama baterija (reikalavimas taikomas daugkartinio naudojimo endoskopiniam linijiniam pjovimo instrumentui), kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui (jei baterijos nėra instrumento komplekte, tiekėjas turi pateikti bateriją nemokamai); 5. Tuo atveju, jei pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, jis turi būti pagamintas iš UNS S42000 markės nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, jei įmontuotas kasetėje – iš titano arba medicininio 440 markės plieno arba lygiaverčių medžiagų; 6. Formuojamos siūlės ilgis 60 ± 1 mm; 7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės; 8. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 9. Daugkartinės rankenos naudojimo resursas ne mažesnis nei 200 operacijų (reikalavimas taikomas daugkartinio naudojimo endoskopiniam linijiniam pjovimo instrumentui); 10. Instrumentas tinka 12 ± 0,01 mm skersmens troakarams; 11. Pateikiamų (įskaičiuotų į perkamų vienkartinių instrumentų rinkinių kainą) pjovimo instrumento daugkartinių, autoklavuojamų komponentų kiekis apskaičiuojamas visam vienkartinių instrumentų rinkinių laparoskopinėms vertikalios skrandžio rezekcijos operacijoms kiekiui, proporcingai gamintojo numatytiems jų darbiniams resursams (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti kiekių paskaičiavimus bei gamintojo dokumentus, patvirtinančius skaičiavimams naudotų davinių (pjovimo instrumento daugkartinių komponentų darbinių resursų) teisingumą); pateikiamų pjovimo instrumento vienkartinių komponentų kiekis turi atitikti perkamą vienkartinių instrumentų rinkinių laparoskopinėms vertikalios skrandžio rezekcijos operacijoms kiekį (reikalavimas taikomas daugkartinio naudojimo endoskopiniam linijiniam pjovimo instrumentui); 12. Gavęs pirmą vienkartinių instrumentų rinkinio (-ių) laparoskopinėms skrandžio apylankos operacijoms užsakymą, tiekėjas privalo pateikti visą kiekį daugkartinių pjovimo instrumento komponentų, o taip pat ir pjovimo instrumentų baterijų pakroviklį, reikiamo pakroviklio kaina taip pat turi būti įskaičiuota į perkamų vienkartinių instrumentų rinkinių kainą (reikalavimas taikomas daugkartinio naudojimo endoskopiniam linijiniam pjovimo instrumentui); 13. Įsigytų laparoskopinėms vertikalios skrandžio rezekcijos operacijoms instrumentų rinkinių naudojimo laikotarpyje sugedus daugkartiniam pjovimo instrumentui arba kuriai nors iš jo keičiamų daugkartinių dalių (neskaitant atvejų, kai instrumentas ar jo dalis nebetinka tolesniam naudojimui dėl normalaus susidėvėjimo, t.y. pasibaigus gamintojo numatytam darbiniam resursui) arba baterijos pakrovikliui, tiekėjas privalo tokį instrumentą, jo dalį ar baterijos pakroviklį nemokamai pakeisti nauju (-ja) (reikalavimas taikomas daugkartinio naudojimo endoskopiniam linijiniam pjovimo instrumentui). |  |
| 1.2. | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui (kiekis viename rinkinyje 5 vnt.) | 1. Siūlės ilgis 60 ± 1 mm, pjūvio ilgis 53 ± 4 mm, 6 kabučių eilės; 2. Kabutės pagamintos iš titano, titano ir plieno mišinio arba lygiaverčių medžiagų; 3. Uždarytų kabučių aukštis - 1,5 mm, jei kasetė yra užpildyta vienodo aukščio kabutėmis, arba intervale nuo 0,75 mm iki 1,25 mm, jei kasetė yra užpildyta skirtingo aukščio kabutėmis. |  |
| 1.3. | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui (kiekis viename rinkinyje 2 vnt.) | 1. Siūlės ilgis 60 ± 1 mm, pjūvio ilgis 53 ± 4 mm, 6 kabučių eilės; 2. Kabutės pagamintos iš titano, titano ir plieno mišinio arba lygiaverčių medžiagų; 3. Uždarytų kabučių aukštis – 2 ± 0,05 mm, jei kasetė yra užpildyta vienodo aukščio kabutėmis, arba intervale nuo 1,25 mm iki 1,75 mm, jei kasetė yra užpildyta skirtingo aukščio kabutėmis. |  |
| 1.4. | Ultragarsinės koaguliuojančios arba lygiavertės žnyplės (kiekis viename rinkinyje 1 vnt.) | 1. Instrumentas tinka imtinai iki 5 mm skersmens kraujagyslių koaguliacijai; 2. Darbinė dalis 5-6 mm skersmens; 3. Instrumento ilgis 35-39 cm; 4. Pistoleto formos arba lygiavertė rankena su dvejopo galingumo aktyvacija – minimalaus ir maksimalaus; 5. Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės turi būti techniškai suderinamos su Kauno klinikų turimais firmos „Ethicon Endo-Surgery“ ultragarsiniais generatoriais „GEN 11“ arba tiekėjas turi įsigytų bariatrinės chirurgijos instrumentų rinkinių naudojimo laikotarpiui nemokamai (panaudai) pateikti darbui su siūlomomis žnyplėmis tinkančius ultragarsinius generatorius su priedais, reikalingais normaliam šios įrangos darbui užtikrinti, viso 3 kompl. (tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti panaudai pateiktos įrangos profilaktinį techninį aptarnavimą bei remontą, o išaugus operacinės poreikiams (padidėjus atliekamų operacijų skaičiui), tokiomis pat sąlygomis pateikti trūkstamą kiekį ultragarsinių generatorių ir/ar jų priedų. |  |
| 1.5. | Troakaras (kiekis viename rinkinyje 1 vnt.) | 1. Troakaras 12 ± 0,01 mm skersmens, 100 ± 5 mm ilgio; 2. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko; 3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje; 4. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai; 5. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais arba lygiaverčiais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba). |  |
| 1.6. | Troakaro kaniulė (kiekis viename rinkinyje 3 vnt.) | 1. Troakaro kaniulė 12 ± 0,01 mm skersmens, 100 ± 5 mm ilgio; 2. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos; 3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje; 4. Galvutė kūgio formos, išardoma, su vožtuvu, praleidžiančiu imtinai nuo 5 mm iki 12 mm skersmens instrumentus. |  |
| 1.7 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 1.8 | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami tarpusavyje techniškai derinami intrumentų rinkiniai laparoskopinėms vertikalios skrandžio rezekcijos operacijoms, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos).

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su Tiekėju dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Instrumentų rinkiniai tiekiami vienoje originalioje gamintojo pakuotėje, ant kurios turi būti pateiktas pakuotėje esančių instrumentų sąrašas.

„EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJUS”

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KLINIKINIAM PAGRĮSTUMUI (PASTABA: Tiekėjas užpildo žemiau esančią techninę specifikaciją ir pateikia reikalaujamus dokumentus tik tuo atveju, jeigu siekia gauti papildomus pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo balus už kriterijų „Klinikiniai įrodymai“, kaip tai nustatyta pirkimo sąlygų 2 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka“.

Šiame pirkime keliami žemiau nurodyti reikalavimai klinikiniam pagrįstumui:

1 lentelė. Klinikiniai įrodymai

|  | Klinikiniai įrodymai | Tiekėjo siūlomi klinikiniai reikalavimai (pildo tiekėjas) | Tiekėjas turi nurodyti su pasiūlymu pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus balus pagal pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų „Klinikiniai įrodymai“, privalo pateikti: - Tyrimai turi būti paskelbti Europos arba Amerikos recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose; - Studijoje turi būti pateikti duomenys apie ne mažiau kaip 1000 laparoskopinių skrandžio mažinimo operacijų, atliktų naudojant tiekėjo siūlomus instrumentus; - Studijos turi būti tiesiogiai susijusios su siūlomu produktu, o pateikti klinikiniai rezultatai – aiškiai identifikuojami. |  |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKIŲ TIEKIMO VALDYMO AUTOMATIZUOTAI SISTEMAI (PASTABA: tiekėjas pildo žemiau esančią techninę specifikaciją tuo atveju, jeigu siekia gauti papildomus pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo balus už kriterijų „Prekių tiekimo valdymo automatizuota sistema“, kaip tai nustatyta pirkimo sąlygų 1 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka“).

Perkančioji organizacija siekia pagerinti ir optimizuoti prekių sandėliavimo, apskaitos, inventorizacijos ir užsakymo procesus, taupyti personalo darbo laiką ir žmogiškuosius išteklius, sumažinti popieriaus sunaudojimą šiuose procesuose, sumažinti žmogiškosios darbinės klaidos riziką. Su automatine prekių tiekimo, monitoringo ir inventorizacijos sistema siekiama kompleksinių tikslų:

Pagerinti perkančiosios organizacijos sandėliuose ir operacinėse naudojamų priemonių likučių valdymą. Perkančioji organizacija planuoja automatizuotą sistemą naudoti:

LSMU Kauno Klinikų Chirurgijos klinikos skyriaus operacinėje

- Skaitmenizuoti prekių likučius ir juos valdyti naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (numatyta, kad sistema turi veikti debesijos platformos pagrindu);

- Užtikrinti informacijos apie prekes pasiekiamumą 24 val. per parą;

- Automatiškai generuoti prekių užsakymus pagal realiu laiku vykdomą prekių likučių stebėseną (sistema turi turėti galimybę be perkančiosios organizacijos personalo užtikrinti automatinį prekių užsakymą pagal esamus likučius);

- Sumažinti perkančiosios organizacijos personalo darbą administruojant prekių užsakymus.

Tiekėjas įsipareigoja pasiūlyti veikiančią prekių tiekimo valdymo sistemą ir techninę įrangą (jei tam, kad sistema būtų naudojama pagal paskirtį ir tinkamai funkcionuotų, tokia įranga reikalinga, t. y. taikomas principas, kad dėl sistemos naudojimo perkančiajai organizacijai neturi reikėti įsigyti ar turėti jokios papildomos įrangos ar priemonių). Tiekėjas taip pat įsipareigoja neatlygintinai suteikti prieigą prie sistemos ir suteikti techninę įrangą visą sutarties galiojimo laikotarpį, apmokyti perkančiosios organizacijos personalą ir teikti sistemos techninės priežiūros paslaugas pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Tiekėjo siūlomai prekių tiekimo valdymo sistemai keliami reikalavimai:

2 lentelė. Techniniai reikalavimai prekių tiekimo valdymo automatizuotai sistemai

|  | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pildo tiekėjas) Pastaba: tiekėjas privalo konkrečiai įvardinti reikalavimo atitikimą. Žymos „Taip“, „Atitinka“ ir pan. nepriimamos ir toks pasiūlymas bus atmestas nedelsiant. | Tiekėjas turi nurodyti su pasiūlymu pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams (pildo tiekėjas) Tuo atveju, jei reikalavimo atitikčiai konkretus dokumentas nepateiktas, tiekėjas privalo nurodyti, kad sistemos reikalavimas gali būti patikrintas praktinio bandymo metu (atlieka perkančioji organizacija pirkimo procedūrų metu). Tiekėjas šiuo atveju nurodo „Tikrinama bandymo metu“ (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Sistema veikia debesijos paslaugų platformos pagrindu – techninės specifikacijos 3.1.1 p. nurodytiems sandėliams, operacinėms suteikiama sistemos prieiga naudojantis internetiniu ryšiu (web aplikacija); - Sistema nereikalauja diegimo į perkančiosios organizacijos naudojamą kompiuterinę įrangą; - Techninės specifikacijos 3.1.1 p. nurodytiems sandėliams, operacinėms prieigą suteikia tiekėjas. Pastaba: tiekėjas turi pasiūlyti pasiūlymo pateikimo metu pilnai veikiančią ir visus techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią sistemą. Perkančioji organizacija šiame pirkime nesiekia įsigyti naujų modulių kūrimo / modifikacijos, programavimo paslaugų. |  |  |
| 2. | Sistema privalo realiu laiku automatiškai fiksuoti, kaupti ir apskaityti prekių duomenis: - Sunaudojamą kiekį (kiekvieną paimtą sunaudoti rinkinį); - Gautas priemones ir jų kiekį. Sistema turi leisti priimti iš tiekėjo prekes į sandėlį, operacinę; - Esantį prekių likutį, ty. automatiškai fiksuoti prekių likučius sandėlyje, operacinėje; - Priemonių išpirkimo ir sunaudojimo kiekius pagal sutartį. |  |  |
| 3. | Duomenų fiksavimas: - Stacionariu RFID skaitytuvu nuskaitomos visos prekės, kurios privalo turėti RFID lipduką, t. y. turi būti užtikrinama, kad perkančiosios organizacijos personalui nereikės nešiotis jokių rankinių įrenginių, (įgyvendinamas „laisvų rankų“ veiklos principas); - Galimybė nuskaityti keletą skirtingų prekių, partijų vienu metu; - Prekių pristatymo metu galimybė susisieti prekes, jų partiją su konkrečiu pristatymo dokumentu (važtaraščiu/sąskaita); - Stacionaraus RFID skaitytuvo nuskaityti duomenys automatiškai perduodami į sistemą realiu laiku. |  |  |
| 4. | Sistema privalo turėti šias funkcijas (visi duomenys turi būti atnaujinami realiu laiku): - Pristatymo tame pačiame sandėlyje, operacinėje metu fiksuoti ir priimti prekes pagal kelis skirtingus dokumentus (važtaraščius/sąskaitas), t. y., skirtingos vienos partijos prekės ir/arba skirtingų partijų prekės fiksuojamos ir apskaitomos automatiškai jas atkraunant per techninę įrangą; - Galimybė sukurti prekių grąžinimo užklausą; - Fiksuoti ir kaupti duomenis apie prekių sunaudojimą (fiksavimas vykdomas stacionariu RFID skaitytuvu); - Fiksuoti ir kaupti duomenis apie prekių sunaudojimo/pokyčius, statistiką: turi būti galimybė eksportuoti prekių sunaudojimo duomenis visuotinai pripažįstamais dokumentų rinkmenų formatais (.xlsx, .csv, .pdf); - Galimybė peržiūrėti prekių likučius, partijos numerius, galiojimo datas. |  |  |
| 5. | Prekių užsakymų generavimas: - Galimybė nustatyti priemonės minimalų ir maksimalų kiekį konkrečiame sandėlyje, operacinėje; - Galimybė nustatyti pagal kokią pirkimo sutartį, sutarties pirkimo dalies ir iš kokio tiekėjo konkreti priemonė turės būti automatiškai užsakoma; - Galimybė automatiškai, be vartotojo papildomų veiksmų, suformuoti priemonių užsakymą pagal min/max prekių kiekių taisykles; - Galimybė formuoti savaitinių užsakymų formavimo grafikus; - Galimybė konkrečiai prekei individualiai, nustatyti užsakymų formavimo grafiką; - Užsakymą perduoti tiekėjui automatiškai; - Galimybė nustatyti maksimalų išnaudojamų prekių kiekį pagal pirkimo sutartyje nurodytus kiekius; - Galimybė pateikti užsakymą rankiniu būdu web aplikacijoje; - Galimybė keisti suformuoto užsakymo duomenis rankiniu būdu prieš išsiunčiant; - Galimybė eksportuoti užsakymo duomenis visuotinai pripažįstamais dokumentų rinkmenų formatais (.xlsx, .csv, .pdf). |  |  |
| 6. | Prekių likučių apskaita: - Realiu laiku fiksuojama ir kaupiama tiksli prekių likučio kiekio informacija; - Galimybė filtruoti prekių likučius pagal prekes naudojančius sandėlius, operacines. |  |  |
| 7. | Tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti sistemos naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |  |  |
| 8. | Tiekėjas įsipareigoja prekes į sandėlius, operacines pristatyti užtikrindamas šiuos higienos ir saugumo reikalavimus: - Transporto priemonės išsikrovimui sustoja tik nurodytose perkančiosios organizacijos teritorijos vietose; - Užtikrinama dėžių, transportavimo priemonių (pvz.: vežimėlių), prekes dengiančių priemonių (pvz.: maišų) švara ir sandarumas – turi būti apsaugotos, švarios, sausos, apdengtos nuo išorės elementų poveikio; - Užtikrinama, kad prekių pristatymo ir atidavimo metu nebus pažeista antrinė ir pirminė prekių pakuotė; - Prekės iškraunamos ant transportavimo vežimėlio, skirto saugiai gabenti prekes į atidavimo vietą (prekės, supakuotos į tretinę pakuotę nededamos ant žemės). Tiekėjas savarankiškai pasirūpina transportavimo vežimėliu; - Tiekėjo atsakingi asmenys į prekių atidavimo patalpą (sandėlį, operacinę) patenka tik dėvėdami asmeninės apsaugos priemones (antbačiai, chalatai, kepurės, pirštinės), nusiplovę ir nusidezinfekavę rankas; - Pereinant iš vienos atidavimo patalpos į kitą, privaloma persiauti naujais antbačiais, dezinfekuoti ir nusiplauti rankas; - Tiekėjo atsakingi asmenys susirenka prekių atidavimo metu likusias pakuotes, prekes dengiančias priemones, kitas atliekas ir saugiai grąžina į transporto priemonę; - Tiekėjas privalo laikytis perkančiosios organizacijos vidaus tvarkų ir taisyklių reikalavimų higieniškam ir švariam prekių pristatymui ir asmenų patekimui į įstaigos vidaus patalpas. Tiekėjas pateikia patvirtinimą. |  |  |
| 9. | Programinis palaikymas – sistema veikia debesijos platformos paslaugų pagrindu naudojantis interneto naršykle ir palaikoma: nešiojamuose, planšetiniuose, stacionariuose kompiuteriuose, mobiliuose įrenginiuose. |  |  |
| 10. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti aplikacijos prieinamumą bei techninį palaikymą – paskirti bent vieną atsakingą asmenį, kuris telefonu ar el. p. konsultuotų sistemos ir atsiradusių klaidų klausimais. Tiekėjas pateikia patvirtinimą. |  |  |
| 11. | Tiekėjas privalo suteikti mokymus perkančiosios organizacijos personalui. Tiekėjas pateikia patvirtinimą. |  |  |