Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 02-002-P-0001 „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratorinės traukos spintos, jų suprojektavimas, saugojimas Tiekėjo patalpose (jei taikoma), pristatymas, montavimas bei prijungimas prie pastato elektros, vėdinimo, ryšių, vandens, laboratorinių dujų sistemų Pirkėjo patalpose (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – statomas Chemijos ir geomokslų fakulteto (toliau - CHGF) pastatas adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje arba sandėliavimo vieta. Priklausomai nuo pastato statybos darbų grafiko, pagaminti baldai gali būti sandėliuojami Lietuvoje Tiekėjo patalpose iki galimybės juos montuoti CHGF patalpose. Apie poreikį sandėliuoti baldus Pirkėjas raštu informuos Tiekėją likus nemažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pristatymo termino pabaigos. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos sandėliavimo išlaidos (sandėliavimas iki 4 mėn.).

  - Jei Prekės bus sandėliuojamos Tiekėjo patalpose ilgau nei 4 (keturis) mėnesius, Tiekėjui bus apmokama pagal atskirą įkainį, nurodytą Konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Maksimalus kiekis – 12 (dvylika) mėnesių.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | TR-59 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 | ☐ | ☒ | 120 k. d. |
| 2. | TR-60 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 3. | TR-61 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 4. | TR-62 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 5. | TR-63 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 6. | TR-64 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 7. | TR-65 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 8. | TR-66 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 9. | TR-67 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 10. | TR-68 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 11. | TR-69 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 12. | TR-70 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 13. | TR-71 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 14. | TR-72 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 15. | TR-86 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 16. | TR-87 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 17. | TR-88 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 18. | TR-109 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 19. | TR-110 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 20. | TR-111 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 21. | TR-112 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 22. | TR-113 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 23. | TR-114 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |
| 24. | TR-115 | Bendrosios paskirties traukos spinta | 1 |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo adresu į CHGF arba į sandėliavimo vietą Tiekėjo adresu. Baldų montavimo terminas -  per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo, kad galima pradėti montuoti baldus CHGF.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

  - Kiekvienos Prekės detali komplektacija ir techniniai reikalavimai detalizuoti Techninės specifikacijos 1 priede „Baldų išdėstymo brėžiniai 4 aukšte“ bei Techninės specifikacijos 2 priede „Baldų išdėstymo brėžiniai 5 aukšte“ ir Techninės specifikacijos 3 priede „Žiniaraščiai“. Į šio pirkimo objekto apimtį patenka 5 aukšto ir šiose 4 aukšto patalpose nurodyti baldai: L-12, L-13, L-14, L-15, L-16 ir L-21.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą dėl Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelėje, privalo išnagrinėti pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus baldams ir gaminiams bei brėžinius, kuriuose nurodyta projektinė baldo vieta. Baldų kodai pateikti Techninės specifikacijos 4 priede „Naudojamų žymėjimų suvestinė“.

  - Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Žiniaraštis“ pateikiami konkretūs matmenų ir komplektacijos reikalavimai kiekvienam baldų tipui taip pat pateikiama papildoma informacija su nurodymais dėl baldų komplektacijos, t. y. būtinų jungčių, spintelių, plautuvių, ištraukiamo oro kiekio, priedų skaičius.

  - Tiekėjas privalo sujungti traukos spintas su Pirkėjo paruoštais įvadais (vandens tiekimo,  kanalizacijos, laboratorinių dujų tiekimo įvadais, laisvais elektros kabelių galais). Visų šių paslaugų kainos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

  - Tiekėjas privalo į savo pasiūlymo galutinę kainą įtraukti ir Techninėje specifikacijoje nepaminėtas priemones: montavimui reikalingos techninės įrangos kaštus, rišamąsias, fiksuojančias medžiagas, tvirtinimo elementus, reikalingus laidus ar vamzdynus baldų konstrukcijos ribose ir kitus būtinus montavimo elementus, medžiagas ir priemones.

  - Sumontuotas baldas (sistema) turi būti perduota švari - visi baldai turi būti išvalyti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Visi darbo paviršiai, perduodant baldus, privalo būti švarūs ir be įbrėžimų.

  - Garantinis laikotarpis Prekėms turi būti ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai  nuo galutinio Prekių ir su Prekėmis susijusių paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, jei prie konkretaus baldo nenurodytas ilgesnis laikotarpis. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalės pakeisti netinkamas baldų dalis naujomis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos raštu gavimo dienos. Netinkamos baldų dalys arba visas elementas gali būti pripažintas tuo atveju, jeigu:

•	garantinio laikotarpio metu bus nustatytas baldo arba baldo elemento defektas atsiradęs ne dėl naudotojo kaltės;

•	naudojant baldus arba juos sudarančius elementus pagal Tiekėjo instrukcijas atsirado arba buvo nustatyti gedimai, pažeidimai, defektai arba kiti trūkumai, kurie nėra traktuojami kaip pagrįstas nusidėvėjimas;

•	garantinio laikotarpio metu bus nustatyti baldų pajungimo prie pastato inžinerinių sistemų defektai.

Garantinio laikotarpio metu Tiekėjo reakcijos (problemos identifikavimo ir sprendimo pasiūlymo) laikas į iškvietimą turi būti ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos.

  - Visi Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Žiniaraštis“ prie baldo pažymėti priedai, prievadai, elektros lizdai, įvadai, detalės, komunikacijų moduliai, spintelės turi būti įskaičiuojamos į baldo kainą.

  - Pasiūlymų vertinimo metu Prekių atitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinama tik dėl tų reikalavimų, kuriuose Techninės specifikacijos 2 lentelėje aiškiai nurodoma, kad atitiktis tikrinama pasiūlymų vertinimo metu.

  - Tuo atveju, jeigu pasiūlymų vertinimo metu kiltų įtarimų, kad siūlomos Prekės gali neatitikti techninių reikalavimų, kurie nenurodyti, kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu, tačiau nurodomi Techninėje specifikacijoje, Perkančioji organizacija turi teisę patikrinti atitiktį tiems techniniams reikalavimams ir prašyti tiekėjo pagrįsti atitikimą, net jei jie nenurodyti kaip tikrintini pasiūlymų vertinimo metu. Tokiu atveju atitiktis konkrečiam techniniam reikalavimui tikrinama visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų.

  - Prekių atitikimas kiekvienam šios techninės specifikacijos reikalavimui, įskaitant Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 (brėžiniuose) bei priede Nr. 3 (žiniaraščiuose) pateiktus reikalavimus, bus tikrinamas ir pristačius bei sumontavus Prekes iki galutinio prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti kiekvienos siūlomos Prekės pozicijos (žiniaraštyje nurodytos komplektacijos) 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas (arba nuorodą į gamintojo svetainę, kur būtų pateiktas atitikimo konkretaus punkto reikalavimui pagrindimas), patvirtinančias siūlomo sprendinio konstrukcijos, matmenų ir komplektacijos atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams (toliau – 2 D brėžiniai ir 3D vizualizacijos).

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Vertinimui pateikiami įrodymai - pagrindimas | Vertinama pasiūlymų vertinimo metu | Reikalavimų atitikimas (pildo tiekėjas) Nurodyti tik prie tų reikalavimų, kurie pažymėti kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomi laboratoriniai baldai turi būti tarpusavyje suderinti dizaino, spalvinės gamos, geometrijos, medžiagiškumo, struktūros, funkcionalumo ir montavimo sprendimų požiūriu ir sudaryti vientisą laboratorinių baldų sistemą. | 2D brėžiniai ir 3D vizualizacijos | Taip |  |
|  | Šalto ir karšto vandens tiekimui turi būti naudojami variniai arba daugiasluoksnio PE-Xc/Al/PE-Xc, arba lygiavertės medžiagos su presuojamo tipo jungtimis. | Reikalavimas Nr. 1* | Taip |  |
|  | Dujų tiekimo sistemai turi būti naudojami nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai vamzdžiai pagal DIN 1786 su DVGW ženklinimu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Laboratoriniai dujų čiaupai ir vamzdynai nuo reduktoriaus iki pajungimo taško turi būti pagaminti iš medžiagų, tinkamų tiekiamų dujų rūšiai ir jų švarumo kategorijai. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Laboratorinių dujų čiaupų paviršiai turi būti padengti miltelinės epoksidinės dervos danga arba apsaugoti plastikiniu apvalkalu arba lygiaverte medžiaga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Laboratoriniai čiaupai ir vožtuvai turi būti paženklinti pagal standarto LST EN 13792 arba lygiaverčio reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Dejonizuoto vandens čiaupai turi būti recirkuliacinio tipo, be užsistovinčių zonų. Valdymas - rankinis. Dejonizuoto vandens pajungimo taškai turi būti pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, tinkamos II švarumo kategorijos vandeniui. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Kanalizacijos vamzdynams turi būti naudojami aukšto tankio polietileno (PE-HD), polipropileno arba lygiavertė medžiaga. Visos plautuvės turi būti komplektuojamos su sifonais, pagamintais iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos su prieiga išvalymui. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Tiekėjas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visas priemones, įrangą ir medžiagas, reikalingas pilnam laboratorinių baldų sistemos sumontavimui ir tinkamam veikimui, įskaitant, bet neapsiribojant: tvirtinimo elementus, jungiamąsias ir fiksuojamąsias detales, laidus, kabelius, vamzdynus baldų konstrukcijų ribose, montavimo medžiagas ir kitą funkciniam įrengimui būtiną techninę įrangą. |  |  |  |
|  | Po baldų sumontavimo Tiekėjas privalo patikrinti visų vamzdynų jungčių sandarumo bandymus ir pateikti pirkėjui atitinkamus bandymų protokolus pagal gamintojo reikalavimus ar atitinkamus EN standartus (Vandentiekio sistemos: Bandymai atliekami vadovaujantis LST EN 806-4 (arba lygiaverčiu) standartu, nurodant bandymo slėgį (bar), trukmę ir užfiksuotą slėgio kritimą. Dujų (techninių/specialiųjų) linijos: Bandymai atliekami inertinėmis dujomis pagal LST EN 14175-5 ir LST EN 1775 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Protokole privaloma nurodyti naudotą bandymo terpę bei pasiektą sandarumo klasę. Nuotekų mazgai: Sandarumo patikra atliekama užpildant sistemas vandeniu pagal LST EN 12056 (arba lygiavertę) metodiką, užtikrinant cheminį atsparumą jungčių vietose. | Vamzdynų testavimo protokolai |  |  |
|  | BSL-2 laboratorijoms skirti baldai turi būti pritaikyti šiai aplinkai ir atitikti BSL-2 patalpų baldams keliamus reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| SPECIALIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |
| BENDROS PASKIRTIES LABORATORINĖS TRAUKOS SPINTOS (kodai TR59, TR60, TR-61, …, TR-115) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir jų reikšmės | Vertinimui pateikiami įrodymai - pagrindimas | Vertinama pasiūlymų vertinimo metu | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) Nurodyti tik prie tų reikalavimų, kurie pažymėti kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu |
|  | Išorinis plotis: 1500 mm (± 50 mm) | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Išorinis gylis: 900 mm (± 50 mm) | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Išorinis aukštis be oro sklendės: 2700 mm (± 50 mm) | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Darbinis aukštis: 900 mm (± 30 mm) | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Skirtumas tarp naudingos vidinės darbo erdvės pločio ir bendro išorinio traukos spintos pločio turi būti ne daugiau nei 50 mm. | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Laboratorinės traukos spintos turi būti išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN 14175 standarto 1, 2, 3 ir 6 dalių arba lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus) | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2** | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Traukos spintų elektrinė matavimo ir valdymo įranga turi būti išbandyta ir sertifikuota pagal standarto LST EN 61010-1 arba lygiaverčio reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus) | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Traukos spintos konstrukcija turi užtikrinti, kad apsaugos lygis pagal EN 14175-3 dalį φR,max (SF6) ≤ 0,65 ppm būtų pasiektas pagal standarto bandymo metodiką neviršijant 410 m³/val. ištraukiamo oro kiekio 1500 mm pločio traukos spintoms. | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Traukos spintos viduje turi būti įrengta oro srauto pertvara (kreiptuvas) ir Oro ištraukimas turi būti vykdomas ne mažiau kaip trimis skirtingais aukščio lygiais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintos pakeliamo lango rankena, priekinė darbastalio briauna ir šoninių kolonų profiliai turi būti užapvalintos formos. |  |  |  |
|  | Traukos spintos konstrukcija turi būti sudaryta iš viršutinės dalies ir atraminio plieninio rėmo. |  |  |  |
|  | Viršutinė dalis turi būti sudaryta iš 2 šoninių sienų, nugarinės sienos, priekinio panelio, fiksuoto lango ir pakeliamo lango. |  |  |  |
|  | Dėl laboratorinių patalpų specifikos, o taip pat siekiant užtikrinti traukos spintų atsarginių dalių keitimo galimybes, traukos spintos privalo būti visiškai išmontuojamos. |  |  |  |
|  | Traukos spintų šoninės sienos ir nugarinė siena turi būti pagamintos iš plokščiai presuotos, 3 sluoksnių medienos drožlių plokštės (arba lygiavertės) (emisijos klasė – ne aukščiau nei E1), plokštės storis - ne mažiau nei 19 mm, o oro srauto pertvara (kreiptuvu) – iš ne mažiau nei 5 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (HPL compact tipo) (arba lygiavertės). Ant nugarinės sienos įrengti vidiniai inžinierinių komunikacijų paneliai privalo būti pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės chemiškai atsparios medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintų darbastalio medžiaga – vientisa, rūgštims ir agresyvioms medžiagoms atspari poliruota keramikos plokštė su pakeltomis briaunomis. Darbastalio plokštės storis - ne mažiau nei 26 mm, pakeltų briaunų aukštis – ne mažiau nei 7 mm. Darbastalio priekinė briauna - užapvalina, aerodinaminės formos. Spalva – šviesiai pilka, NCS S 3005 R80B (artima RAL 7040) arba lygiavertė. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintų langai turi būti pagaminti iš grūdinto saugos stiklo ir sumontuoti taip, kad būtų matomas visas traukos spintos vidus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintų pakeliamas langas turi susidėti iš ne mažiau nei 2 horizontaliai slankiojančių dalių. |  |  |  |
|  | Traukos spintos priekyje, šoninėje kolonoje turi būti sumontuotas funkcijų displėjus ir traukos spintos oro srauto kontrolės bei valdymo mygtukai. |  |  |  |
|  | Pakeliamas langas turi būti prijungtas prie atsvarų naudojant chemiškai atsparius dantytus diržus ir guolinius plastikinius skriemulius. |  |  |  |
|  | Traukos spinta turi būti komplektuojama su aktyvia pakeliamo lango apsaugos nuo nuslydimo sistema ir apsaugos mechanizmu, suveikiančiu nutrūkus diržui. | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Pakeliamas langas turi būti lengvai valdomas viena ranka per visą eigos diapazoną, naudojant ne didesnę kaip 30 N (apie 3 kg) jėgą (pagal EN 14175-2 arba lygiavertį standartą). Turėti aukščio ribotuvą, fiksuojantį langą ties saugia 500 mm darbine žyma, su galimybe ribotuvą sąmoningai atjungti norint pakelti langą iki maksimalaus aukščio. |  |  |  |
|  | Traukos spintų vidinis sienų paviršius turi būti padengtas melamino laminato arba lygiaverte danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintose vidinės darbo kameros lubose turi būti sumontuotas LED (arba lygiavertis) vidaus apšvietimas su išoriniu jungikliu bei saugos įranga, skirta išleisti perteklinį slėgį sprogimo atveju (ne į vartotojo pusę). | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Apšvietimo lygis – ne mažiau nei 500 Lux stalviršio lygyje. |  |  |  |
|  | Traukos spintoje turi būti įrengtas modulinis inžinierinių komunikacijų tiekimo sprendimas, leidžiantis sumontuoti, pakeisti ar papildyti vandens, dujų, vakuumo, suspausto oro ir elektros įvadais ar dujų tiekimo įvadus be traukos spintos konstrukcijos ardymo. |  |  |  |
|  | Komunikacijų valdymo vožtuvai turi būti sumontuoti moduliniuose paneliuose po traukos spintos darbastaliu. |  |  |  |
|  | Vandens, dujų, suspausto oro bei kiti kraneliai (įvadai) montuojami ant nugarinių komunikacijų panelių traukos spintos viduje, virš darbo paviršiaus. Visi įvadai turi būti komplektuojami su tiekimo linijomis bei reikalingais sujungimais. |  |  |  |
|  | Dujų įvadai turi būti skirti 5.5 švarumo klasės dujoms ir komplektuojami su uždarymo vožtuvais, slėgio reguliatoriais ir dozavimo vožtuvais. Dujų įvadai turi būti su dvigubos ferulės suspaudžiamosiomis jungtimis, lygiavertėmis DK-lock tipo jungtims, tinkamomis 5.5 švarumo klasės dujoms ir užtikrinančiomis hermetišką sandarumą. Darbinis slėgis turi būti reguliuojamas iki 10 bar. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Suspausto oro įvadai (techninis oras) turi būti komplektuojami su dozavimo vožtuvais ir slėgio reguliatoriais. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintose turi būti įrengta vandens aušinimo sistema (žiniaraštyje ir brėžiniuose žymima kodu AK – „aušinimo kontūras“), sudaryta iš vandens tiekimo ir grįžtamojo vandens linijų. Sistema turi būti sukomplektuota su dozavimo vožtuvais ir kraneliais tiekiamam ir grįžtamam vandeniui, o aušinimo vandens kraneliai turi būti sukomplektuoti su greito atjungimo jungtimis. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Kriauklytės, pagamintos iš polipropileno ar lygiavertės chemiškai atsparios medžiagos, turi būti integruotos traukos spintos galinėje sienoje taip, kad jų konstrukcija neišsikištų į darbo zoną ir nesumažintų naudingos vidinės darbo erdvės. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Kriauklytės, turi būti sukomplektuotos su sifonais arba sifonų trapais ir nuotekų linijomis. |  |  |  |
|  | Elektros lizdai turi būti sumontuoti moduliniuose komunikacijų paneliuose, įrengtuose po darbastaliu traukos spintos išorinėje dalyje. |  |  |  |
|  | Traukos spintoje sukomplektuoti elektros lizdai turi būti IP 44 tipo. |  |  |  |
|  | Kiekvienoje traukos spintoje reikalingas kriauklyčių, vandens, aušinimo sistemų, dujų, suspausto oro įvadų ar elektros lizdų ar kitų inžinierinių komunikacijų įvadų kiekis nurodytas Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Žiniaraštis“. |  |  |  |
|  | Ant galinės sienos turi būti įrengti laikikliai strypinių konstrukcijų tvirtinimui, pagaminti iš termoplastinio poliesterio (PBT) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti 12-13 mm strypams. |  |  |  |
|  | Traukos spintų viršutinės dalies atraminė konstrukcija – plieninis rėmas, sudarytas iš stačiakampių plieno profilių, ne mažiau nei 60x25x2 mm, dengtų milteline danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintoje turi būti sukuriami pagalbiniai oro srautai, gerinantys įtraukiamo oro srauto stabilumą prie pakeliamo lango angos ir mažinantys oro turbulentiškumą. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Šoniniai pagalbiniai oro srautai turi būti sukuriami per kairėje ir dešinėje traukos spintos pusėje įrengtus aliuminio ar lygiavertės medžiagos profilius su angomis. Horizontalus pagalbinis oro srautas sukuriamas per aliuminio ar lygiavertės medžiagos profilį su angomis, sumontuotą darbastalio priekinėje briaunoje. |  |  |  |
|  | Traukos spintos turi būti komplektuojamos su mikroprocesoriaus valdoma oro srauto sklende ir kintamo oro srauto kontrolės sistema, pilnai atitinkančia standarto LST EN 14175-6 dalies reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Detalūs techniniai reikalavimai kintamo oro srauto kontrolės sistemai pateikiami 2.82-2.116 papunkčiuose. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintose turi būti įrengtas automatinis, motorizuotas pakeliamo lango valdiklis, susidedantis iš mikroprocesoriumi kontroliuojamo centrinio įrenginio, motorizuotos pavaros, atidarančios bei uždarančios langą, judesio detektoriaus ir šviesos barjero. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Lengvai pastūmus traukos spintos langą į viršų arba žemyn, pakeliamo lango sistema turi automatiškai pratęsti lango atidarymo (iki 500 mm aukščio) arba pilno uždarymo judesį. |  |  |  |
|  | Fotoelektrinis barjeras turi atlikti lango saugos ir kontrolės funkciją, fiksuodamas lango judėjimo trajektorijoje esančius objektus ir apsaugodamas nuo lango susidūrimo su šiomis kliūtimis. |  |  |  |
|  | Fotoelektrinis barjeras turi būti integruotas į lango rėmą ir instaliuotas tokiu būdu, kad kliūtys būtų nustatomos lango judėjimo kryptimi. |  |  |  |
|  | Traukos spintos atidarytas pakeliamas langas turi būti automatiškai uždaromas, jei per nustatytą laiką judesio daviklis nefiksuoja judesio prie traukos spintos lango. Lango uždarymo užlaikymo laikas turi būti programuojamas. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Traukos spintų ištraukiamo oro kanalas, komplektuojamas su flanšu, turi būti pagamintas iš nedegaus polipropileno ar lygiavertės medžiagos, diametras – ne mažiau nei 250 mm. Ventiliuojamų traukos spintos spintelių ištraukiamo oro kanalo diametras – ne mažiau nei 90 mm. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Po traukos spintos darbastaliu komplektuojamų spintelių tipai, matmenys ir kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Žiniaraštis“ |  |  |  |
|  | Po traukos spintos darbastaliu montuojamos rūgščių ir šarmų spintelės bei ugniai atsparios saugos spintelės sprogioms ir degioms medžiagoms laikyti, taip pat atliekų surinkimo spintelės turi būti sukomplektuotos su oro ištraukimo vamzdynais. |  |  |  |
|  | Reikalavimai rūgščių ir šarmų spintelėms: |  |  |  |
|  | Spintelės rūgštims ir šarmams laikyti turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus) | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 3*** | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Spintelių pločiai: 600 / 900 mm (±60 mm) Atliekų surinkimo spintelių: 600 / 900 mm (±20 mm) | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Spintų gylis: ne mažiau nei 550 mm | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Spintelių aukštis: 630 mm (±30) | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Spintelių korpusas turi susidėti iš 2 šoninių panelių, apatinės dalies bei viršutinės dalies. Šios konstrukcinės turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga, atitinkančia EN 14322 standarto reikalavimus arba lygiavertės. Paviršiaus atsparumas dilimui – ne mažiau nei S klasė, dangos klasė ≥ 2 (dangos storis ≥0,14 mm). Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę E1 | Reikalavimas Nr.1 | Taip |  |
|  | Spintelių nugarinis panelis turi būti pagamintas iš MDF plokštės ar lygiavertės medžiagos, ne mažiau nei 4 mm storio. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą PP briauną. |  |  |  |
|  | Grindjuostė turi būti pagaminta iš klijuotos medienos. Grindjuostė iš vienos pusės be sujungimų turi būti padengta vandeniui atsparia plastikine folija ar lygiaverte medžiaga ir tvirtai pritvirtinta prie spintos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm. Grindų nelygumai turi būti išlyginami reguliuojamo aukščio stovo pagalba. |  |  |  |
|  | Spintelių durys turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės korozijai atsparios medžiagos. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos dėl higienos sumetimų. |  |  |  |
|  | Durų lankstai turi būti padengti specialia danga, apsaugančia nuo korozijos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Naudojami lankstai turi leisti atidaryti duris ne mažiau kaip 270° kampu. |  |  |  |
|  | Spintų ir spintelių viduje turi būti įrengtos ištraukiamos lentynos su padėklais, pagamintais iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos, turinčiais pakeltus kraštus. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintelės turi būti sukomplektuotos su ne mažiau nei 2 ištraukiamomis lentynomis-padėklais. |  |  |  |
|  | Ištraukiamų lentynų-padėklų leistina apkrovos galia turi būti ne mažiau nei 20 kg. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi turėti oro ištraukimo kanalus jungiamus prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintelės, skirtose atliekų surinkimui (kodas - ATL-R) turi būti sukomplektuotos su ne mažiau kaip 1 polipropileno ar lygiavertės medžiagos padėklu-lentyna ir ne mažiau kaip 2 atliekų surinkimo konteineriais, ne mažiau nei 10 l talpos, pagamintais iš PE-HD arba lygiavertės medžiagos. Vienas iš konteinerių turi būti sukomplektuotas su piltuvėliu ir dangteliu. Šio tipo spintelės iki 600 mm pločio turi būti su stalčiaus tipo atidarymu, o spintelės iki 900 mm pločio – su durelėmis arba stalčiaus atidarymu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi turėti standartinį tipo ženklinimą pagal EN 14322 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. |  |  |  |
|  | Spintelių korpusų spalva – balta, artima NCS S 0602-G91Y arba lygiavertė. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Grindjuostės spalva – tamsiai pilka, artima NCS S 7502-B arba lygiavertė. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Reikalavimai ugniai atsparioms saugos spintelėms sprogioms ir degioms medžiagoms laikyti: |  |  |  |
|  | Visos siūlomos ugniai atsparios saugos spintelės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 14470-1 dalies arba lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus) | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 3 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Saugos spintelių išoriniai pločiai: 600 mm (±20 mm) Atliekų surinkimo spintelės plotis: 600 (±20 mm) | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Išorinis gylis: 600 mm (±20 mm) | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Išorinis aukštis: 630 mm (±30 mm) atliekų surinkimo spintelėmis ir 630 mmm (±30 mm) standartinėms saugos spintelėms. | 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas | Taip |  |
|  | Atsparumas ugniai – ne mažiau nei 90 min. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi būti ne mažiau nei 1 ištraukiama lentyna-padėklas ir 1 perforuotas įdėklas, pagaminti iš plieno dengto milteline danga. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi turėti ištraukiamo oro kanalą, jungiamą prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintelėse turi būti įrengtas termoreguliatorius ir apsaugos įranga automatiškai sandariai uždaranti spintos duris gaisro atveju. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Spintelės, skirtos atliekų surinkimui (kodas - ATL-D) turi būti sukomplektuotos su ne mažiau kaip 2 atliekų surinkimo konteineriais, ne mažiau nei 10 l talpos, pagamintais iš PE-HD arba lygiavertės konduktyvios medžiagos, pritaikytos degiems skysčiams. Vienas iš konteinerių turi būti sukomplektuotas su piltuvėliu ir dangteliu. Šio tipo spintelės turi turėti stalčiaus tipo arba durelių atidarymą su automatiškai ištraukiama lentyna-padėklu | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi turėti standartinį tipo ženklinimą pagal standarto LST EN 14470-1 dalies (arba lygiaverčio) reikalavimus. |  |  |  |
|  | Spalva - balta, NCS S 0602-G91Y (RAL 9010), arba lygiavertė. |  |  |  |
| REIKALAVIMAI TRAUKOS SPINTŲ KINTAMO ORO SRAUTO KONTROLĖS SISTEMAI |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujama parametrų reikšmė | Vertinimui pateikiami įrodymai - pagrindimas | Vertinama pasiūlymų vertinimo metu | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) Nurodyti tik prie tų reikalavimų, kurie pažymėti kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu |
|  | Visos traukos spintos, turi būti komplektuojamos su mikroprocesoriaus valdoma oro srauto sklende ir kintamo oro srauto kontrolės sistema, pilnai atitinkančia standarto LST EN 14175-3 ir 6 dalies reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus). | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | Traukos spintų kontrolės sistema (valdikliai) privalo turėti integruotą TCP/IP duomenų perdavimo sąsają. Sistema privalo užtikrinti tiesioginę integraciją į pastato valdymo sistemą (BMS). Integracijai privalo būti palaikomas ne mažiau kaip vienas iš šių atvirų komunikacijos protokolų: BACnet/IP arba Modbus TCP. Papildomi tarpiniai protokolų keitikliai (gateway) negali būti laikomi lygiaverte integruota sąsaja. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Kintamo oro srauto kontrolės ir aliarmo sistema turi teikti vizualinį ir akustinį signalą, kai ištraukiamo oro srautas nepasiekia nustatyto minimalaus lygio. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Ištraukiamo oro srauto kiekis turi būti reguliuojamas pilnai kintamu būdu, priklausomai nuo pakeliamo lango arba horizontalaus lango pozicijos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Oro srauto kontrolės sistema turi susidėti iš: Mikroprocesoriumi kontroliuojamo valdiklio elektronikos; Oro srauto valdiklio matavimo įrenginio; Vertikaliai arba horizontaliai įrengtos pavaros; Pakeliamo lango valdymo įrenginio; Valdymo plokštės. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Oro srauto sklendė turi turėti galimybę kontroliuoti ne tik kintamą, bet ir pastovų ištraukiamo oro kiekį pagal LST EN 14175-2 dalies reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir atitikti žemiau nurodytas charakteristikas (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus). | Reikalavimas Nr. 1 ir Reikalavimas Nr. 2 | Taip (Reikalavimas Nr. 1) |  |
|  | 80% nustatytos oro vertės turi būti pasiekiama per ne daugiau nei 2 sekundes, o visiška nuokrypio kontrolė per ne daugiau nei 3 sekundes. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Ištraukiamo oro matavimo paklaida - ne daugiau nei 5% nuo nustatytos vertės. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi būti ciklinė automatinė savikontrolė ir nulinio taško balansavimas |  |  |  |
|  | Pavara turi būti su integruotu kampo padėties (pasvirimo) aptikimu sklendės padėties kontrolei ir oro apykaitos nustatymui. |  |  |  |
|  | Sklendė turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba lygiavertės chemiškai atsparios medžiagos. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Sklendės 90° kampas turi būti pasiekiamas per ne daugiau nei 1 sekundę. |  |  |  |
|  | Oro srauto matavimas diapazone nuo ne mažesniame nei nuo 100 iki 1500 m³/h | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi būti pilnai veikianti sistemos pirminiame slėgyje nuo 100 iki 500 Pa. |  |  |  |
|  | Turi būti pakeliamo lango padėties nustatymo funkcija. |  |  |  |
|  | Turi būti horizontaliai slankiojančių langų atidarymo padėties nustatymo funkcija. |  |  |  |
|  | Turi būti kabelio pažeidimo nustatymas (variklio, slėgio jutiklio ir lango aptikimo) | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Valdymo blokas turi būti sukonfigūruotas taip, kad oro kiekis veiktų pastoviai arba kintamai pagal pakeliamo lango poziciją; be perėjimo arba su 2 perėjimais, priklausomai nuo programavimo. Turi būti galimybė konfigūruoti parametrus kompiuteriu. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi būti galimybė perjungti kintamą oro srautą į pastovaus oro srauto rėžimą per valdymo panelį. Ši pastovaus oro srauto vertė turi atitikti didžiausią ištraukiamą oro kiekį. |  |  |  |
|  | Valdymo ir funkcijų displėjus turi turėti šias funkcijas: veikimas: įjungtas / išjungtas, nuolatinis sumažintas oro kiekis, nuolatinis padidintas oro kiekis, perjungimas į naktinio veikimo režimą, garsinio aliarmo patvirtinimas. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Turi būti galimybė užrakinti kiekvieną atskirą funkciją. |  |  |  |
|  | Displėjaus funkcija: vėdinimo funkcija (nėra gedimo/veikia tinkamai: žalia; gedimas: raudona su akustiniu signalu); darbo režimo parodymai (kintamas, sumažintas, padidintas); maitinimo bloko maitinimo sutrikimas; persijungta prie naktinio veikimo režimo. |  |  |  |
|  | Traukos spintos langą pakėlus virš rekomenduojamo 500 mm aukščio, sistema turi teikti vizualinį ir garsinį įspėjamąjį signalą. Akustinis signalas turi būti sukonfigūruotas taip, kad jį būtų galima laikinai nutildyti. |  |  |  |
|  | Aliarmo signalas turi automatiškai išsijungti, kai pakeliamo lango atidarymo aukštis tampa žemesniu nei 500 mm. |  |  |  |
|  | Displėjuje turi būti rodoma ši informacija: ištraukiamo oro vertės; gedimo ir įspėjimo pranešimai; ištraukiamo oro srauto parametrų reikšmės; techninės priežiūros datos; pagalbinio oro srauto ventiliatoriaus funkcionavimas. |  |  |  |
|  | Relės išėjimai turi turėti galimybę perduoti: sistemos būklės pranešimą (įjungta / išjungta), aliarmo pranešimą ir oro apykaitos lygį (nuo 0 iki 10 V). |  |  |  |
|  | Įeinantys signalai (įjungta/išjungta), sumažinto oro srauto rėžimas, padidinto oro srauto rėžimas ir nuolatinis rėžimas turi būti konvertuojami ir perduodami. |  |  |  |
|  | Traukos spintose su pagalbinio oro srauto technologija papildomai turi būti numatytas pagalbinio oro srauto ventiliatoriaus veikimo stebėjimas ir išjungimas. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Nepakankamo ištraukiamo oro srauto ar ventiliacinės sistemos gedimo atveju pagalbinio oro srauto ventiliatorius turi būti atjungiamas. Gedimas turi būti parodomas vizualiniu ir garsiniu aliarmo signalu su galimybe jį patvirtinti. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Vizualinis aliarmo signalas turi išsijungti savaime, kai gedimas pašalinamas. |  |  |  |
|  | Sugedus pagalbinio oro srauto technologijai, turi būti padidinamas ištraukiamo oro kiekis. | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
|  | Pagalbinio oro srauto ventiliatorius turi būti automatiškai atjungiamas uždarius traukos spintos pakeliamą langą. |  |  |  |
|  | Valdymo ir funkcijų displėjus turi būti integruotas traukos spintos šoninėje kolonoje, 1500–1800 mm aukštyje nuo grindų lygio. Darbo saugos sumetimais jis negali būti montuojamas po darbastaliu. | Reikalavimas Nr. 1 |  |  |
|  | Traukos spintos su kintamo ištraukiamo oro srauto kontrolės sistema turi užsibaigti flanšu. |  |  |  |
|  | Ištraukiamo oro srauto sklendė turi būti sukonstruota taip, kad ją būtų galima montuoti tiesiai ant ištraukimo kolektoriaus (diametras ne mažiau 250 mm). | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |

* Reikalavimas Nr. 1: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo, turinčio teisę gamintojo arba gamintojo atstovo vardu teikti komercinius pasiūlymus, rašytinis siūlomų prekių charakteristikų pagal konkretų techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 1“ patvirtinimas (deklaracija). Kartu pateikiamos įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijos.

** Reikalavimas Nr. 2: Likus 60 kalendorinių dienų iki II skyriaus 2.5.1 punkte nurodyto baldų pristatymo termino pabaigos turi būti pateikiama akredituotos nepriklausomos laboratorijos išduotų sertifikatų ir jo priedų (bandymo protokolų) kopijos, kuriose būtų aiškiai nurodyta, kokio tipo ir kokių matmenų traukos spintos yra testuotos bei su kokiu oro srauto kiekiu užtikrinamos atitinkame šios techninės specifikacijos punkte reikalaujamos charakteristikos, pagal konkretų techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 2“.

*** Reikalavimas Nr. 3: Likus 60 kalendorinių dienų iki II skyriaus 2.5.1 punkte nurodyto baldų pristatymo termino pabaigos turi būti pateikiama akredituotos nepriklausomos laboratorijos išduotų sertifikatų ir jo priedų (bandymo protokolų) kopijos, kurios patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 3“.

- KITA INFORMACIJA

4.1. Per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi pateikti suderinimui Prekių tiekimo grafiką. Gavęs pranešimą apie galimybę montuoti Prekes, Tiekėjas per 14 kalendorinių dienų turi pateikti suderinimui Baldų montavimo grafiką.

4.2. Tiekėjas per 7 kalendorines dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris dalyvaudamas  CHGF statybos koordinaciniuose susitikimuose atstovautų Tiekėją ir spręstų visus su baldų gamyba ir montavimu susijusius techninius organizacinius klausimus bei inžinerinių komunikacijų privedimo taškų vietų laboratorijose klausimus.

4.3. Atsižvelgdamas į faktinius patalpų matmenis, Tiekėjas privalės išmatuoti faktines patalpas ir parengti gamybinius kiekvieno baldo brėžinius bei iki gamybos pradžios raštu suderinti juos su Užsakovu. Gamybiniuose brėžiniuose turi būti numatytos visos priemonės būtinos baldų sumontavimui konkrečioje patalpoje, brėžinių detalumas turi būti pakankamas, kad būtų galima patikrinti baldų ir juos sudarančių dalių matmenis bei komplektaciją pagal sutartį. Papildomai brėžiniuose tiekėjas privalės pateikti ir kiekvieno baldo 3D vaizdus. Leistina baldų pločio (pagal sieną) paklaida yra +/- 10 proc., jei techninės specifikacijos konkrečioje pozicijoje nenurodyta kitaip. Šie pokyčiai gali būti susiję su faktiniais patalpų matmenų pokyčiais ir gali tiesiogiai įtakoti baldo plotį. Dėl šių baldų matmenų pokyčių Teikėjo nurodyti įkainiai nebus keičiami.

4.4. Baldai turi būti pagaminti ir pristatyti per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Baldai turi būti išdėstyti pagal Techninės specifikacijos prieduose pateiktus brėžinius.

4.5. Baldų montavimo metu Tiekėjas privalės paskirti asmenį, kuris nuolat būtų objekte ir spręstų techninius - organizacinius klausimus susijusius su baldų iškrovimu, pernešimu, surinkimu, pajungimu, priežiūra, valymu ir kt.

Tiekėjas turės ne tik pristatyti, surinkti, sumontuoti baldus Chemijos ir geomokslų fakulteto (CHGF) pastate adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje, bet ir prijungti baldus prie pastato elektros, vėdinimo, ryšių, vandens bei laboratorinių dujų sistemų, kurios bus iš anksto įrengtos laboratorijų patalpose.

4.6. Laboratorinių baldų tiekimo - montavimo darbams atlikti Pirkėjas, pagal suderintą grafiką (-us), perduos įrengtas pastato patalpų grupes. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo atsakomybėje esančios patalpos turi būti saugomos nuo galimų defektų arba žalos, sąlygojamos Tiekėjo veiklos. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo atliekami darbai bus vykdomi statomame pastate, kuris yra generalinio statybos rangovo atsakomybėje, Tiekėjas privalės laikytis generalinio rangovo nustatytų darbo tvarkos reikalavimų. Tiekėjo atliekamiems darbams būtinos išlaidos, susijusios su elektros, vandens, atliekų išvežimo, įsikūrimo statybvietėje bei kitais buitiniais poreikiais, sandėliuojamų baldų pervežimo montavimui turi būti įvertintos pasiūlymo kainoje. Pirkėjas sudarys galimybes prisijungti prie statybvietėje įrengtų elektros bei vandens tiekimo šaltinių.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamos traukos spintos yra priskiriamos ilgaamžėms prekėms nes ji yra tinkama naudoti ilgiau nei 5 (penkerius) metus. Traukos spintų konstrukcija yra visiškai išmontuojama, siekiant užtikrinti atsarginių dalių keitimo galimybes ir įrangos remontą eksploatacijos metu. Tai reiškia, kad atskiros konstrukcinės dalys gali būti pakeistos arba remontuojamos. Ne mažesnę nei 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją Perkančioji organizacija taip pat laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 punkte, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Kartu su pasiūlymu dokumentai neteikiami. |

- PRIEDAI

1 priedas. Baldų išdėstymo brėžiniai 4 aukšte.

2 priedas. Baldų išdėstymo brėžiniai 5 aukšte.

3 priedas. Žiniaraščiai.

4 priedas. Naudojamų žymėjimų suvestinė

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.