Priedas Nr. 1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SKAITMENINĖS MAMOGRAFIJOS SISTEMAI

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mamografijos sistemos darbo režimai |  |  |
| 1.1 | Skaitmeninė 2D mamografija | Būtina |  |
| 1.2 | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) | Būtina |  |
| 1.3 | Kombinuotas 2D ir 3D (tomosintezės) tyrimas nekeičiant tiriamojo objekto pozicijos; | Būtina |  |
| 1.4 | Galimybė papildomai komplektuoti kontrastinės mamografijos (CEM/CEDM/CESM arba lygiavertę) funkciją; | Būtina |  |
| 1.5 | Galimybė papildomai komplektuoti kontrastinės biopsijos funkciją įskaitant programinę bei aparatinę įrangą; | Būtina |  |
| 2. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) |  |  |
| 2.1 | Vėžio aptikimo dažnis 1000 pacienčių (CDR) | ≥ 8.5. Būtina pateikti deklaruojamą vertę pagrindžiančių klinikinių bandymų aprašymą, kuriuose su siūlomo gamintojo įranga, kaip pagrindiniu tyrimo instrumentu, atlikta ne mažiau kaip 9000 tyrimų. |  |
| 2.2 | Maksimalus tiriamojo objekto storis | ≥ 15 cm |  |
| 2.3 | Maksimalus nuskaitymo kampas | ≥ 15˚ |  |
| 2.4 | Skenavimo laikas | ≤ 9 s |  |
| 3. | C-lanko sistema |  |  |
| 3.1 | Visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti | Būtina |  |
| 3.2 | Motorizuotas C-lanko posūkio kampo diapazonas visais darbo režimais | ≥ 320˚ |  |
| 3.3 | Vertikalaus judėjimo diapazonas | ≥ (71-140) cm |  |
| 3.4 | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) | ≥ 65 cm |  |
| 3.5 | Pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema | Būtina |  |
| 4. | Kompresijos sistema |  |  |
| 4.1 | Rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | Būtina |  |
| 4.2 | Didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime | ≥ 170 N |  |
| 4.3 | Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime | ≥ 250 N |  |
| 4.4 | Krūties prispaudimo plokštės | Ne mažiau nei dviejų dydžių: 19 cm (± 1 cm) x 23 cm (± 1 cm) su šoninio poslinkio galimybe MLO projekcijoms; 24 cm (± 1 cm) x 29 cm (± 1 cm). |  |
| 5. | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema |  |  |
| 5.1 | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema | Ne mažiau nei dviejų didinimo faktorių |  |
| 5.2 | Didinimo faktoriai | ≥ 1.5 ir 1.8 kartų |  |
| 6. | Reikalavimai skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui |  |  |
| 6.1 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |  |
| 6.2 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |  |
| 6.3 | Židinio dėmių skersmenys | 1. 0,1 mm; ± 0,1 mm 2. 0,3 mm; ± 0,1 mm |  |
| 6.4 | Filtrų sistema | Būtina, ≥ 4 filtrai |  |
| 7. | Kolimatorius |  |  |
| 7.1 | Kolimacijos valdymas | Automatinis bei rankinis |  |
| 8. | Rentgeno generatorius |  |  |
| 8.1 | Tipas | Aukšto dažnio |  |
| 8.2 | Maksimalus galingumas | ≥ 5 kW |  |
| 8.3 | mAs diapazonas | ≥ (3 - 500) mAs |  |
| 8.4 | kV diapazonas | ≥ (20 - 49) kV |  |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno detektorius |  |  |
| 9.1 | Pikselio dydis | ≤ 100 µm |  |
| 9.2 | Pilkumo lygių skaičius | Ne mažiau nei 14 bitų |  |
| 9.3 | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | ≥ (24 x 29) cm |  |
| 10. | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema |  |  |
| 10.1 | Pilnai automatinis režimas | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą |  |
| 10.2 | Programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti | Būtina |  |
| 11. | Radiologijos technologo darbo vieta |  |  |
| 11.1 | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina |  |
| 11.2 | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina |  |
| 11.3 | Monitorių kiekis | ≥ 2 |  |
| 11.4 | Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai | Būtina |  |
| 11.5 | Vaizdų peržiūros monitorius | Būtina, ≥ 2,0 megapikselių |  |
| 11.6 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |
| 11.7 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina |  |
| 11.8 | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina |  |
| 11.9 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |
| 11.10 | Apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) | Būtina |  |
| 11.11 | Kojinis ekspozicijos jungiklis | Būtina |  |
| 11.12 | Švinuotas rentgeno apsauginis skydas | Būtina, ≥ 0,5 mm Pb |  |
| 11.13 | Integruotas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | Būtina |  |
| 12. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 12.1 | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui | Būtina |  |
| 12.2 | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos parašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. | Būtina |  |
| 12.3 | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti įrangos gamintojo nurodytus priėmimo testus, kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir pateikti testų/bandymų protokolus. | Būtina |  |
| 12.4 | Skaitmeninis mamografas turi būti ženklinamas CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (arba pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/607). | Būtina |  |
| 12.5 | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Būtina |  |
| 12.6 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |