Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (taikoma 1.1 ir 2.1 pozicijoms „Odontologinis įrenginys“).

5. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės) (taikoma 1.1 ir 2.1 pozicijoms „Odontologinis įrenginys“).

6. Odontologo darbo vietos įrangos komplekto dalys tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisą, tinkamai funkcionuojantį odontologinės įrangos komplektą. Jeigu medicinos priemonė turi būti prijungta prie kitos (-ų) medicinos priemonės (-ių), kad galėtų veikti pagal paskirtį, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami įrodymai, kad ji atitinka esminius Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (aktuali redakcija), reikalavimus - prijungus prie kitos (-ų) medicinos priemonės (-ių), turinčių medicinos priemonės gamintojo nurodytas charakteristikas (pateikiamas arba kompetentingos institucijos oficialus dokumentas (bandymo protokolas, sertifikatas, pažyma, liudijimas ir pan.), arba gamintojo techniniai dokumentai).

7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

8. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

9. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

10. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

10.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų kopijos.

10.2.  Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

10.3. Medicinos prietaiso pasas, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

10.4. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros darbų sąvadas ir periodiškumas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus.

10.5. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas;

10.6. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

11. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

12. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

1 pirkimo dalis. Odontologo darbo vietos įrangos komplektas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Odontologo darbo vietos įrangos komplektas | 5 kompl. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Odontologinis įrenginys | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 1.1.1 | Paciento kėdė: |  |  |  |
| a) | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. | Būtina. |  |  |
| b) | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. | Būtina. |  |  |
| c) | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis (viršutinė riba) nuo grindų ne mažiau kaip 780 mm. | Būtina. |  |  |
| d) | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis (apatinė riba) nuo grindų ne daugiau kaip 400 mm. | Būtina. |  |  |
| e) | Kėdės valdymas elektrinis - hidraulinis arba elektromechaninis. | Būtina. |  |  |
| f) | Automatinis kėdės judesio stabdys esant kliūčiai po kėde. | Būtina. |  |  |
| g) | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama ne mažiau kaip iš 10 spalvų. | Būtina. |  |  |
| h) | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos kėdės paciento padėtys ne mažiau kaip 2 skirtingiems gydytojams. Turi būti paciento išlaipinimo ir skalavimo programa. | Būtina. |  |  |
| i) | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto. | Būtina. |  |  |
| j) | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau kaip 2 ašimis. | Būtina. |  |  |
| l) | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas. | Būtina. |  |  |
| m) | Maksimaliai galimas odontologinės kėdės (sėdimosios dalies, nugaros ir galvos atlošo) bendras ilgis ne mažiau kaip 2000 mm. | Būtina. |  |  |
| o) | Kojūgalis turi būti atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. | Būtina. |  |  |
| p) | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. | Būtina. |  |  |
| 1.1.2 | Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |  |
| a) | Gydytojo instrumentai montuojami iš viršaus: | 1) daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) rankovė turbinai su pašvietimu, su greita jungtimi, su LED tipo šviesa turbininiam antgaliui; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui. |  |  |
| b) | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. | Būtina. |  |  |
| c) | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo automatinis stabdis. | Būtina. |  |  |
| d) | Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. | Būtina. |  |  |
| e) | Turi būti galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimą/išjungimą, prapūtimo funkciją ir kėdės programas. | Būtina. |  |  |
| f) | Tolygus mikrovariklio apsukų reguliavimas naudojant multifunkcinį valdymo pedalą. | Būtina. |  |  |
| g) | Instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus. | Būtina. |  |  |
| h) | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai. | Būtina. |  |  |
| i) | Papildomas vandens reguliavimas: 1) mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu. 2) turbinos greitoje jungtyje 3) ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu. | Pageidautina (bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų). |  |  |
| j) | Mobilus padėklas instrumentams, ne mažesnis nei 37 x 28 cm, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina. |  |  |
| k | Valdymo pulte turi būti šios funkcijos: | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, skalavimo pozicijos; 3) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 4) šviesos intensyvumo lygio; 5) kompozitų režimo įjungimas; 6) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo; 7) mikrovariklio sūkių keitimo, programavimo; 8) mikrovariklio reverso; 9) skalerio galingumo keitimo; 10) ekranas parodantis: a) aktyvuotą instrumentą; b) mikrovariklio sūkius; c) sukimosi kryptį arba sukimosi krypties indikacija matoma valdymo pulte; d) skalerio galingumo nustatymus. |  |  |
| 1.1.3 | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |  |
| a) | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie grindų ir nesikilnoja kartu su krėslu | Pageidautina (bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų). |  |  |
| b) | komplektuojamas su automatiniu (nepertraukiamo veikimo) oro – vandens separatoriumi | Būtina. |  |  |
| c) | Ne mažiau kaip 4- ių lizdų asistento instrumentų laikiklis tvirtinamas ant atskiros alkūnės | Būtina. |  |  |
| d) | Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). | Būtina. |  |  |
| e) | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. | Būtina. |  |  |
| f) | Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius su galimybe perjungti į vandentiekį (indo talpa ne mažiau 1,3 l). | Būtina. |  |  |
| g) | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. | Būtina. |  |  |
| h) | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. | Būtina. |  |  |
| j) | Pasukama, nuimama spjaudyklė. | Būtina. |  |  |
| 1.1.4 | Operacinis šviestuvas: |  |  |  |
| a) | Šviestuvas montuojamas prie spjaudyklės bloko. | Būtina. |  |  |
| b) | LED tipo apšvietimas. | Būtina. |  |  |
| c) | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 40 000 lux. | Būtina. |  |  |
| d) | Šviesos spalvos temperatūra reguliuojama ne siauresnėse kaip 4600- 5500 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats gydytojas gydytojo valdymo pulte. | Būtina |  |  |
| e) | Specialus kompozitų režimas atitinkantis standartą ISO 9680: 2014 (arba lygiavertį), neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą, intensyvumas ne mažiau 10 000 Lux. | Būtina. |  |  |
| f) | Apšvietimo įjungimas/išjungimas turi būti valdomas šiais būdais: | Valdomas judesio davikliu ir iš gydytojo elemento bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją. Apšvietimo intensyvumo ir spalvos temperatūros nustatymai atliekami gydytojo elemente. Specialaus kompozitų režimo valdymas judesio davikliu šviestuve ir iš gydytojo elemento. |  |  |
| g) | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). | Būtina. |  |  |
| h) | Sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių. | Būtina. |  |  |
| j) | Šviestuvas turi būti to paties gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys. | Būtina. |  |  |
| 1.1.5. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.1.6. | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.2 | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu: | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min . Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps/min . |  |  |
| b) | Maksimalių sūkių nustatymas ir išsaugojimas iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. |  |  |
| c) | Mikrovariklio reverso f-ja valdoma iš gydytojo instrumentų dalies ir kojiniu pedalu | Būtina. |  |  |
| d) | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | Būtina. |  |  |
| e) | Su LED šviesos šaltiniu. | Būtina. |  |  |
| f) | Maksimalus sukimo momentas. | ne mažiau 3,0 Ncm. |  |  |
| g) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| h) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui: | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina. |  |  |
| b) | antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 9,5 mm, aukštis nei didesnis nei 13 mm. | Būtina. |  |  |
| c) | Perdavimo santykis 1:1. | Būtina. |  |  |
| d) | Grąžto fiksacija mygtuku. | Būtina. |  |  |
| e) | Su pašvietimu. | Būtina. |  |  |
| f) | Sterilizuojamas. | Būtina. |  |  |
| g) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| h) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.4. | Kampinis antgalis mikrovarikliui : | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų | Būtina. |  |  |
| b) | antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 9,5 mm, aukštis ne didesnis nei 15 mm. | Būtina. |  |  |
| c) | Perdavimo santykis 1:5. | Būtina. |  |  |
| d) | Grąžto fiksacija mygtuku. | Būtina. |  |  |
| e) | Su pašvietimu. | Būtina. |  |  |
| f) | Sterilizuojamas. | Būtina. |  |  |
| g) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| h) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.5 | Tiesus antgalis mikrovarikliui: | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu | Būtina. |  |  |
| c) | Perdavimo santykis 1:1. | Būtina. |  |  |
| d) | Grąžto fiksacija mygtuku. | Būtina. |  |  |
| e) | Su pašvietimu. | Būtina. |  |  |
| f) | Sterilizuojamas. | Būtina. |  |  |
| g) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| h) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.6 | Turbininis antgalis su šviesa: | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų. | Būtina. |  |  |
| b) | Maksimalūs sūkiai ne mažiau kaip 370 000 aps/min. | Būtina. |  |  |
| c) | Keraminiai guoliai. | Būtina. |  |  |
| d) | Galia: ne mažiau kaip 26 W. | Būtina. |  |  |
| e) | Galvutės diametras ne daugiau kaip 12 mm, o aukštis ne didesnis nei 13 mm. | Būtina. |  |  |
| f) | Komplektuojamas su greita jungtimi | Būtina. |  |  |
| g) | Sterilizuojamas. | Būtina. |  |  |
| h) | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| i) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.7 | Integruotas ultragarsinis skaleris: | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Pjezokeraminis su LED tipo pašvietimu. | Būtina. |  |  |
| b) | Tinkamas perio, endo ir higienos procedūroms. | Būtina. |  |  |
| c) | Skalerio funkcijų valdymas, galingumo bei procedūrų keitimas iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. |  |  |
| d) | Komplekte ne mažiau kaip 2 skalerio darbiniai antgaliukai. | Būtina. |  |  |
| e) | Dažnis ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 kHz iki 32 kHz. | Būtina. |  |  |
| f) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| g) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.8 | Kėdutė gydytojui: | Tiekėjas turi nurodyti prekės komercinį pavadinimą, modelį arba katalogo numerį, gamintoją |  |  |
| a) | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus | Būtina. |  |  |
| b) | Kėdės atlošas | Būtina. |  |  |
| c) | Stumdoma, ne mažiau nei 5 ratukai | Būtina. |  |  |
| d) | Kėdės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinė įrangos apmušalų spalva | Būtina. |  |  |

| e) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f) | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.9 | Kėdutė asistentui: | Tiekėjas turi nurodyti prekės komercinį pavadinimą, modelį arba katalogo numerį, gamintoją |  |  |
| a) | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus | Būtina. |  |  |
| b) | Kėdės atlošas | Būtina. |  |  |
| c) | Stumdoma, ne mažiau nei 5 ratukai | Būtina. |  |  |
| d) | Kėdės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinė įrangos apmušalų spalva | Būtina. |  |  |
| e) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| f) | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |

2 pirkimo dalis. Endodontologo darbo vietos įrangos komplektas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endodontologo darbo vietos įrangos komplektas | 1 kompl. |  |  |
| 2.1 | Odontologinis įrenginys | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| 2.1.1 | Paciento kėdė: |  |  |  |
| a) | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. | Būtina. |  |  |
| b) | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. | Būtina. |  |  |
| c) | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis (viršutinė riba) nuo grindų ne mažiau kaip 780 mm. | Būtina. |  |  |
| d) | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis (apatinė riba) nuo grindų ne daugiau kaip 400 mm. | Būtina. |  |  |
| e) | Kėdės valdymas elektrinis - hidraulinis arba elektromechaninis. | Būtina. |  |  |
| f) | Automatinis kėdės judesio stabdys esant kliūčiai po kėde. | Būtina. |  |  |
| g) | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama ne mažiau kaip iš 10 spalvų. | Būtina. |  |  |
| h) | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos kėdės paciento padėtys ne mažiau kaip 4 skirtingiems gydytojams. Turi būti paciento išlaipinimo ir skalavimo programa. | Būtina. |  |  |
| i) | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto. | Būtina. |  |  |
| j) | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau kaip 2 ašimis. | Būtina. |  |  |
| l) | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas. | Būtina. |  |  |
| m) | Maksimaliai galimas odontologinės kėdės (sėdimosios dalies, nugaros ir galvos atlošo) bendras ilgis ne mažiau kaip 2000 mm. | Būtina. |  |  |
| o) | Kojūgalis turi būti atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. | Būtina. |  |  |
| p) | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. | Būtina. |  |  |
| 2.1.2 | Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |  |
| a) | Gydytojo instrumentai montuojami iš viršaus: | 1) daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) rankovė turbinai su pašvietimu, su greita jungtimi, su LED tipo šviesa turbininiam antgaliui; 3.) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu 4) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu 5) rankovė ultragarsiniam skaleriui. |  |  |
| b) | Integruota endodontinio gydymo funkcija su RECIPROC judesiu ir integruotu apekso lokatoriumi | Būtina |  |  |
| c) | Mašininių endodontinių instrumentų biblioteka | Būtina |  |  |
| d) | Galimybė išsaugoti sūkių skaičių ir sukimo momento vertes ne mažiau nei šešiems darbo žingsniams | Būtina |  |  |
| e) | Sukimo momento kalibravimo funkcija | Būtina |  |  |
| f) | Apekso lokatorių galima naudoti gydant su rankiniais ir mašininiais instrumentais | Būtina |  |  |
| g) | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. | Būtina. |  |  |
| h) | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo automatinis stabdis. | Būtina. |  |  |
| i) | Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. | Būtina. |  |  |
| j) | Turi būti galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimą/išjungimą, prapūtimo funkciją ir kėdės programas. | Būtina. |  |  |
| k) | Tolygus mikrovariklio apsukų reguliavimas naudojant multifunkcinį valdymo pedalą. | Būtina. |  |  |
| l) | Instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus. | Būtina. |  |  |
| m) | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai. | Būtina. |  |  |
| n) | Papildomas vandens reguliavimas: 1) mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu. 2) turbinos greitoje jungtyje 3) ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu. | Pageidautina (bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų). |  |  |
| o) | Mobilus padėklas instrumentams, ne mažesnis nei 35 x 28 cm, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina. |  |  |
| p) | Valdymo pulte turi būti šios funkcijos: | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, skalavimo pozicijos; 3) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 4) šviesos intensyvumo lygio; 5) kompozitų režimo įjungimas; 6) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo; 7) mikrovariklio sūkių keitimo, programavimo; 8) mikrovariklio reverso; 9) skalerio galingumo keitimo; 10) ekranas parodantis: a) aktyvuotą instrumentą; b) mikrovariklio sūkius; c) sukimosi kryptį arba sukimosi krypties indikacija matoma valdymo pulte; d) skalerio galingumo nustatymus. |  |  |
| 2.1.3 | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |  |
| a) | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie grindų ir nesikilnoja kartu su krėslu | Pageidautina (bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų). |  |  |
| b) | Komplektuojamas su automatiniu (nepertraukiamo veikimo) oro – vandens separatoriumi | Būtina. |  |  |
| c) | Ne mažiau kaip 4- ių lizdų asistento instrumentų laikiklis tvirtinamas ant atskiros alkūnės su paciento krėslo ir ir spjaudyklės funkcijų valdymo panele | Būtina. |  |  |
| d) | Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). | Būtina. |  |  |
| e) | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. | Būtina. |  |  |
| f) | Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius su galimybe perjungti į vandentiekį (indo talpa ne mažiau 1,3 l). | Būtina. |  |  |
| g) | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. | Būtina. |  |  |
| h) | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. | Būtina. |  |  |
| j) | Pasukama, nuimama spjaudyklė. | Būtina. |  |  |
| 2.1.4 | Operacinis šviestuvas: |  |  |  |
| a) | Šviestuvas montuojamas prie spjaudyklės bloko. | Būtina. |  |  |
| b) | LED tipo apšvietimas. | Būtina. |  |  |
| c) | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 40 000 lux. | Būtina. |  |  |
| d) | Šviesos spalvos temperatūra reguliuojama ne siauresnėse kaip 4600- 5500 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats gydytojas gydytojo valdymo pulte. | Būtina |  |  |
| e) | Specialus kompozitų režimas atitinkantis standartą ISO 9680: 2014 (arba lygiavertį), neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą, intensyvumas ne mažiau 10 000 Lux. | Būtina. |  |  |
| f) | Apšvietimo įjungimas/išjungimas turi būti valdomas šiais būdais: | Valdomas judesio davikliu ir iš gydytojo elemento bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją. Apšvietimo intensyvumo ir spalvos temperatūros nustatymai atliekami gydytojo elemente. Specialaus kompozitų režimo valdymas judesio davikliu šviestuve ir iš gydytojo elemento. |  |  |
| g) | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). | Būtina. |  |  |
| h) | Sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių. | Būtina. |  |  |
| j) | Šviestuvas turi būti to paties gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys. | Būtina. |  |  |
| 2.1.5. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 2.1.6. | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 2.2. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.) | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min . Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps/min . |  |  |
| b) | Maksimalių sūkių nustatymas ir išsaugojimas iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. |  |  |
| c) | Mikrovariklio reverso f-ja valdoma iš gydytojo instrumentų dalies ir kojiniu pedalu | Būtina. |  |  |
| d) | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | Būtina. |  |  |
| e) | Su LED šviesos šaltiniu. | Būtina. |  |  |
| f) | Maksimalus sukimo momentas. | ne mažiau 3,0 Ncm. |  |  |
| g) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| h) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 2.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina. |  |  |
| b) | antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 9,5 mm, aukštis nei didesnis nei 13 mm. | Būtina. |  |  |
| c) | Perdavimo santykis 1:1. | Būtina. |  |  |
| d) | Grąžto fiksacija mygtuku. | Būtina. |  |  |
| e) | Su pašvietimu. | Būtina. |  |  |
| f) | Sterilizuojamas. | Būtina. |  |  |
| g) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| h) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 2.4 | Kampinis antgalis mikrovarikliui endodontiniam gydymui: | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Suderinamas su antgalių bloke integruota endodontinio gydymo funkcija | Būtina |  |  |
| b) | Maksimalus endodontinio instrumento ilgis | Ne mažesnis nei 25mm |  |  |
| c) | Perdavimo santykis | 6:1 |  |  |
| d) | Instrumento fiksacija | Mygtuku |  |  |
| e) | Galimybė naudoti su antgalių bloke integruotu apekso lokatoriumi | Būtina |  |  |
| f) | Sterilizuojama silikoninė mova, apsauganti antgalį nuo prisilietimo prie paciento gleivinės, dirbant su apekso lokatoriumi | Būtina |  |  |
| g) | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |
| h) | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| i) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 2.5 | Turbininis antgalis su šviesa | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų. | Būtina. |  |  |
| b) | Maksimalūs sūkiai ne mažiau kaip 370 000 aps/min. | Būtina. |  |  |
| c) | Keraminiai guoliai. | Būtina. |  |  |
| d) | Galia: ne mažiau kaip 26 W. | Būtina. |  |  |
| e) | Galvutės diametras ne daugiau kaip 12 mm, o aukštis ne didesnis nei 13 mm. | Būtina. |  |  |
| f) | Komplektuojamas su greita jungtimi | Būtina. |  |  |
| g) | Sterilizuojamas. | Būtina. |  |  |
| h) | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| i) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 2.6. | Integruotas ultragarsinis skaleris | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją, šalį |  |  |
| a) | Pjezokeraminis su LED tipo pašvietimu. | Būtina. |  |  |
| b) | Tinkamas perio, endo ir higienos procedūroms. | Būtina. |  |  |
| c) | Skalerio funkcijų valdymas, galingumo bei procedūrų keitimas iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. |  |  |
| d) | Komplekte ne mažiau kaip 2 skalerio darbiniai antgaliukai. | Būtina. |  |  |
| e) | Dažnis ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 kHz iki 32 kHz. | Būtina. |  |  |
| f) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| j) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 2.7 | Kėdutė gydytojui | Tiekėjas turi nurodyti prekės komercinį pavadinimą, modelį arba katalogo numerį, gamintoją |  |  |
| a) | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus | Būtina. |  |  |
| b) | Kėdės atlošas | Būtina. |  |  |
| c) | Stumdoma, ne mažiau nei 5 ratukai | Būtina. |  |  |
| d) | Kėdės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinė įrangos apmušalų spalva | Būtina. |  |  |
| e) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| f) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 2.7 | Kėdutė asistentui: | Tiekėjas turi nurodyti prekės komercinį pavadinimą, modelį arba katalogo numerį, gamintoją |  |  |
| a) | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus | Būtina. |  |  |
| b) | Kėdės atlošas | Būtina. |  |  |
| c) | Stumdoma, ne mažiau nei 5 ratukai | Būtina. |  |  |
| d) | Kėdės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinė įrangos apmušalų spalva | Būtina. |  |  |
| e) | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| f) | CE ženklinimas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papildomas vandens reguliavimas turi būti (turi atitikti visus 3 punktus): 1) mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu. 2) turbinos greitoje jungtyje 3) ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu (T1). | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |
| 2. | Spjaudyklės bloko tvirtinimas prie grindų ir nesikilnoja kartu su krėslo (T2). | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |
| 3. | Šviesos spalvos temperatūra reguliuojama ne siauresnėse kaip 4600-6200 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats gydytojas valdymo pulte (T3). | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) ir nurodyti konkretų parametrą Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |
| 4. | Papildoma vieninga garantija (virš privalomų 24 mėn.) taikoma techninės specifikacijos 1.1/2.1 punktui “Odontologinis įrenginys” (T4). Galimi variantai – 0 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesiai; 36 mėnesiai. | Papildomai siūlome _______ (nurodyti skaičiais ir žodžiais) mėnesių vieningą garantiją po 24 (dvidešimt keturių) privalomų garantinio aptarnavimo mėnesių Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės ir su pasiūlymu nepateikus parametrą pagrindžiančių dokumentų, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.