TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Artimojo lauko optinės mikroskopijos sistema su kriogeniniu bandinių šaldymu ir spektrinių matavimų su laikine skyra galimybe (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 3, C003 kab., Vilnius.

  - Prekių kiekiai – 1 kompl.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Artimojo lauko optinės mikroskopijos sistema su kriogeniniu bandinių šaldymu ir spektrinių matavimų su laikine skyra galimybe | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 60 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Artimojo lauko optinės mikroskopijos sistema su kriogeniniu bandinių šaldymu ir spektrinių matavimų su laikine skyra galimybe |  |  |  |
| Daugiazondė SPM platforma: |  |  |  |
| 1. | Sistemos tipas | Dvizondė AFM/SNOM sistema (nurodyti gamintoją ir modelio numerį) |  |
| 2. | Zondų kiekis | Ne mažiau kaip du pilnai nepriklausomi zondai |  |
| 3. | Palaikomi zondų tipai | Standartiniai silicio AFM zondai; specializuoti SNOM zondai |  |
| 4. | Matavimo režimai | AFM, SNOM, kelių zondų terminiai, elektriniai, varžos matavimai, optinis pump-probe |  |
| 5. | Skenavimo sritis (minimalios vertės) | - Ne mažiau 20 µm (XYZ) kiekvienam zondo skenavimo moduliui - Ne mažiau 80 µm (XYZ) tik bandinio skenavimui - Ne mažiau 100 µm (XYZ) bandinio ir zondo skenavimui - Ne mažiau 120 µm (XY) bandinio ir dviejų zondų skenavimui |  |
| 6. | Skenavimo raiška | - <0.05 nm (Z) - <0.15 nm (XY) - <0.02 nm (XY) žemos įtampos režimu |  |
| 7. | Grįžtamojo ryšio mechanizmas | Kamertonas arba lygiavertis |  |
| 8. | Optinio vaizdinimo raiška | Optinė sistema, užtikrinanti 500 nm difrakcijos ribotą raišką nekonfokaliniu režimu |  |
| 9. | SNOM vaizdinimo raiška | Ne daugiau 200 nm |  |
| 10. | Optinė prieiga | Atvira optinė ašis iš viršaus ir iš apačios |  |
| 11. | Optinė integracija | Dvigubas optinis mikroskopas |  |
| Uždaro ciklo helio kriostatas: |  |  |  |
| 12. | Šaldymo metodas | Uždaro ciklo kriogeninis šaldytuvas (nereikia skysto helio) |  |
| 13. | Temperatūrų intervalas | Ne siauresnis nei 4-340 K (tolygiai reguliuojamas) (apatinė riba ne didesnė nei 4 K, viršutinė riba ne mažesnė kaip 340 K) |  |
| 14. | Temperatūros stabilumas | <10 mK (svyravimai tarp viršūnių) |  |
| 15. | Vibracijų lygis | <5 nm (bandinio judėjimas) |  |
| 16. | Optinė prieiga | Ne mažiau 5 optinių prievadų, kiekvienas jų turi šiltą ir šaltą langą |  |
| 17. | Bandinių kameros dydis (diametras ir aukštis) | Diametras >50 mm; aukštis >60 mm |  |
| 18. | Montavimas* | Ant optinio stalo montuojama konstrukcija |  |
| 19. | Automatizacija* | Automatinis vakuumo atsiurbimas, atšaldymas, temperatūros stabilizavimas ir atšildymas |  |
| Fotoliuminescencijos (PL) spektrometras su laikinės skiriamosios gebos galimybe: |  |  |  |
| 20. | Optinė konfigūracija | Czerny-Turner |  |
| 21. | Židinio nuotolis | Ne mažiau 500 mm |  |
| 22. | Difrakcinės gardelės | Ne mažiau dviejų gardelių; bent viena gardelė skirta regimajai spektrinei sričiai ir bent viena gardelė skirta NIR spektrinei sričiai. |  |
| 23. | Detektoriai | - Fotodaugintuvas (angl. PMT), skirtas UV-VIS spektrinei sričiai - CCDkamera, skirta VIS-NIR spektrinei sričiai |  |
| 24. | Laikinės skiriamosios gebos modulis | Laike koreliuotų pavienių fotonų skaičiavimo (angl. TCSPC) modulis |  |
| 25. | Laikinė skiriamoji geba | <50 ps |  |
| 26. | Priedai* | Komplekte turi būti PMT maitinimo šaltinis, signalo stiprintuvas ir TCSPC elektronikos modulis. |  |
| 27. | Integracija* | PL spektrometras turi būti integruotas į SNOM sistemą. |  |
| 28. | Garantija* | Ne trumpesnė nei 3 mėn. (Įranga gali būti naudota) |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1. Siūloma įranga gali būti naudota.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja įrangą pristatyti ir įdiegti 2.3 punkte nurodytu adresu.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.