DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ PATEIKIMO

Vadovaudamiesi rentgeno prietaisų mažos vertės skelbiamos apklausos būdu (CVP IS ID 6957052) pirkimo sąlygų aprašo 7 priedo „Terminai“ 3 p., atsakome į gautą klausimą:

Klausimas:

Siekdami užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir aukštą gaminio kokybę, siūlome šį pakeitimą. Naikinti šį punktą:

1.3. Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui Panaudota anglies nano technologija arba lygiavertė technologija.

Specifikaciją atitikti su šiuo reikalavimu be alyvos aušinimo ir anglies nano technologijai, turint omeny ir reikalaujama srovę (2.5mA) 1.6 punkte, tik vienintelis produktas ir tiekėjas rinkoje - Vatech EzRay Air Portable. Kadangi technologija neturi įtakos gaunamiems vaizdams, bei reikalavimai kokybei yra aprašyti techninėje specifikacijoj, galime teigti, jog nepagrįstai ribojama konkurencija, todėl prašome šį punktą naikinti.

Taip pat, reikėtų paminėti, kad alyvos aušinimo technologija užtikrina lygiavertį aušinimą, neišdidina prietaiso matmenų bei neturi neigiamos įtakos vaizdinimo kokybei.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo pastabą dėl reikalavimo rentgeno vamzdžiui be alyvos aušinimo (panaudota anglies nano technologija arba lygiavertė technologija), informuoja, kad:

- reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti aukštesnį pacientų ir personalo saugos lygį, sumažinti eksploatacines rizikas (susijusias su alyvos naudojimu) bei užtikrinti patikimesnį ir mobilesniam naudojimui tinkamą įrenginį (dėl rentgeno lengvumo naudojama pažangesnė technologija);

- techninė specifikacija nėra siejama su konkrečiu gamintoju ar modeliu – leidžiama siūlyti lygiavertes technologijas, kurios užtikrina veikimą be alyvos aušinimo ir atitinkamas eksploatacines savybes.

- aplinkybė, kad rinkoje tokius sprendimus siūlo ribotas skaičius gamintojų, savaime nereiškia konkurencijos ribojimo, kadangi reikalavimas yra proporcingas ir tiesiogiai susijęs su perkamo objekto paskirtimi (reikalavimas yra techniškai pagrįstas ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius).

Atsižvelgiant į tai, techninė specifikacija laikoma tinkama ir keičiama nebus.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Jūratė Beinorienė, tel. (+370 671 71 295), el. p. j.beinoriene@jurininkupoliklinika.lt