Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 6 VIETŲ INFUZINIŲ POMPŲ STOTELEI, AUTOMATINIAMS ŠVIRKŠTAMS IR INFUZINĖMS TŪRINĖMS POMPOMS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infuzinių pompų stotelė |  |  |
| 1.1 | Įstatomų pompų skaičius | ≥ 6 vietų |  |
| 1.2 | Galimų pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |
| 1.3. | Aliarmai | Akustiniai ir vizualiniai |  |
| 1.4 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 2 val. |  |
| 1.5 | Prietaiso įsijungimo greitis ne ilgesnis | 6 s. |  |
| 1.6 | Personalo iškvietimo jungtis | Būtina |  |
| 1.7 | Klasifikacija | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės (arba lygiavertė) |  |
| 1.8 | Skausmo kontrolės pultelis | Būtina |  |
| 1.9 | Pompų integracija su centrine monitoravimo stotimi | Infuzinės pompos sotelės pagalba jungiasi prie centrinės monitoravimo stoties (siųsti aliarmus, tame pačiame ekrane atvaizduoti infuzijos parametrus lygiagrečiai paciento monitoriaus parametrams) |  |
| 2. | Infuzinė švirkštinė pompa |  |  |
| 2.1 | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės ekranas |  |
| 2.2 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml |  |
| 2.3 | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas | Būtina |  |
| 2.4 | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |
| 2.5 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |
| 2.6 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 11 val. |  |
| 2.7 | Infuzijos greitis | ≤ 0,01 - ≥ 1800 ml/val |  |
| 2.8 | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 300 vaistų sąrašas 2. ≥ 30 vaistų kategorijų 3. Spalvinis vaistų žymėjimas 4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS) |  |
| 2.9 | Infuzijos tikslumas | ≤ ±2% |  |
| 2.10 | Okliuzjos aptikimas | 1. Ne siauresnis nei 80 - 900 mmHg 2. ≥ 9 jautrumo nustatymo lygiai |  |
| 2.11 | Pompos svoris | ≤ 1,9 kg |  |
| 2.12 | Klasifikacija | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba lygiavertė) |  |
| 2.13 | Turi būti KOR (KVO) funkcija | Būtina |  |
| 2.14 | Galimybė užprogramuoti infuzijos greitį per tūrį ir laiką | Būtina |  |
| 2.15 | Siurblyje turi būti įmontuotas vidinis Li (arba lygiavertis) akumuliatorius. | ne mažesnis kaip 1800 mAh talpos |  |
| 3. | Infuzinė tūrinė pompa |  |  |
| 3.1 | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | 1. Parenteriniam maitinimui 2. Nuolatinės infūzijos |  |
| 3.2 | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės ekranas |  |
| 3.3 | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |
| 3.4 | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina |  |
| 3.5 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |
| 3.6 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 11 val. |  |
| 3.7 | Infuzijos greitis | ≤ 0,1 - ≥ 1800 ml/val |  |
| 3.8 | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 300 vaistų sąrašas 2. ≥ 30 vaistų kategorijų 3. Spalvinis vaistų žymėjimas 4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS) |  |
| 3.9 | Infuzijos tikslumas | ≤ ±3% |  |
| 3.10 | Okliuzjos aptikimas | 1. Ne siauresnis nei 75 - 825 mmHg 2. ≥ 9 jautrumo nustatymo lygiai |  |
| 3.11 | Galimybė naudoti universalias skirtingų gamintojų lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltin. pompavimo mechanizmais | Turi būti galimybė naudoti universalias skirtingų gamintojų lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais. |  |
| 3.12 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,01 ml iki 9999,9 ml. |  |
| 3.13 | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija | Būtina |  |
| 3.14 | Infuzinės tūrinės pompos jungtys | Būtina. Infuzinės tūrinės pompos jungtys: - Pompos elektriniam maitinimui; - Jungtis į centalizuotą stotį USB jungtis |  |
| 3.15 | Klasifikacija | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba lygiavertė) |  |