Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

ENDOVIZINĖ OPERACINĖS SISTEMA (Nr. 11221-1)

2026 - __ - __

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas – endovizinė operacinės sistema (toliau – prekės), kaip nustatyta šioje techninėje specifikacijoje.

2.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

2.5. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.6. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija, valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.

2.7. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.8. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.9. Prekei turi būti suteikiama garantija: ≥ 36 mėn.

2.10. Tiekėjo siūlomos prekės (su siūloma komplektacija) privalo užtikrinti visų techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų pasiekimą.

2.11. Prekės perkamos naudoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu, siekiant saugiai ir kokybiškai teikti paslaugas perkančiosios organizacijos patalpose, todėl prekės turi būti pritaikytos naudoti įprastinėmis sąlygomis esamoje perkančiosios organizacijos infrastruktūroje.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endovizinė operacinės sistema, susidedanti iš toliau nurodomų komplektuojančių dalių: |  |  |  |  |
| 1 | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes, - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Lanksčius daugkartinius ir vienkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; Privalumas: skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai. - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba DisplayPort arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; - Vaizdų vizualizacijos režimai: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); - Privalumas: įdiegtas režimas vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą.*** |  |  |
| 2 | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160); - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms valdyti; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui (3 punkto 6 dalis). |  |  |
| 3 | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis; - Lempos darbo resursas 10000 valandų; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |  |
| 4 | Video endoskopas – 1 vnt. | - Lankstus; - Suderinamas su siūloma vaizdo sistema; - Matymo kryptis: 0°; - Matymo kampas: 100°; - Distalinio galiuko lenkimosi kampai (a/ž): 130°/130° ; - Distalinio galiuko skersmuo: 3,9 mm; - Darbinis ilgis: 32 ± 2 cm; - Būtini vaizdų vizualizacijos režimai: - režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, - susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); - Su stroboskopijos funkcija; - Komplektacija: - lagaminas arba kita lygiavertė priemonė transportavimui - 1 vnt.; - Sandarumo matuoklis - 1 vnt.; 10.3. Dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt.; |  |  |
| 5 | Aukštos raiškos (4K) monitorius, 2 vnt. | 1. Su LED foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; - Apšviestumas ≥ 750 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: 7.1. ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. |  |  |
| 6 | Lubinis laikiklis monitoriui, 2 vnt. | - Tvirtinamas prie lubų; - Dviejų vienodo ilgio alkūnių sistema; - Vienos alkūnės ilgis 90 – 100 cm; - Skirtas 31“ skersmens monitoriui pakabini; - Monitoriams, kurių svoris 10 kg; - Su specialiu vidiniu kanalu laidams pravesti; - Į kainą įskaičiuoti: patalpų planavimo, monitorių prijungimo, lubinių laikiklių tvirtinimo, medžiagų, dalių ir priedų, reikalingų darbus atlikti darbai. |  |  |

4. Ekonominio naudingumo kriterijai. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pirkimo sąlygų 3 priedas). Ekonominio naudingumo kriterijai:

| Eil. Nr. | Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas) | Tiekėjo siūlomos parametro reikšmė (nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo apdorojimo įrenginyje (techninės specifikacijos 1.6.3 punktas) įdiegtas režimas vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą. | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra Pateikti nuorodą į patvirtinantį dokumentą |
| 2. | Vaizdo apdorojimo įrenginio (techninės specifikacijos 1.3 punktas) skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai. | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra Pateikti nuorodą į patvirtinantį dokumentą |

5. Tiekėjo siūloma kaina. Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ENDOVIZINĖ OPERACINĖS SISTEMA | 1 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |
| Suma, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |