Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Ar nurodytos techninės specifikacijos sąlygos yra aiškios ir suprantamos bei atitinka rinkos dalyvių galimybes ir yra įgyvendinamos? Jeigu ne, prašome detalizuoti. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento monitorius ( 6 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Sistemos paskirtis: | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms. | [pildo dalyvis] |
| 1.2. | Monitoriaus konstrukcija: | 1. Medicininės paskirties monitorius; 2. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; 3. Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.; 4. Integruota standartinė tinklo jungtis RJ45 arba lygiavertė ≥ 1 vnt. | [pildo dalyvis] |
| 1.3. | Ekranas: | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 15 colių 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6 | [pildo dalyvis] |
| 1.4. | Elektros maitinimo šaltiniai: | ~220V±10%, 50Hz elektros tinklas | [pildo dalyvis] |
| 1.5. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: | Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos | [pildo dalyvis] |
| 2. | Transportinis multiparametrų modulis ( 6 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Transportinio multiparametrų modulio ekranas: | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 5.5“ 3. Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos ≥ 3 kreivės | [pildo dalyvis] |
| 2.2. | Transportinio multiparametrų modulio maitinimo šaltiniai: | Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min. | [pildo dalyvis] |
| 2.3. | Transportinio multiparametrų modulio registruojami parametrai: | 1. EKG 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 3. Kvėpavimas 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai) | [pildo dalyvis] |
| 2.4. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |
| 2.5. | EKG derivacijų kanalai: | I, II, III | [pildo dalyvis] |
| 2.6. | ŠSD matavimo ribos: | Ne siauriau 20-300 k/min | [pildo dalyvis] |
| 2.7. | ST segmento matavimas: | Būtinas | [pildo dalyvis] |
| 2.8. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos: | Ne siauriau 0-155 k/min | [pildo dalyvis] |
| 2.9. | Apnėjos aptikimas: | Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą | [pildo dalyvis] |
| 2.10. | Reikalavimai SpO2 kanalui: |  |  |
| 2.11. | SpO2 matavimo diapazonas: | Ne siauresnis nei 1 - 100 % | [pildo dalyvis] |
| 2.12. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: | ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) | [pildo dalyvis] |
| 2.13. | Pulso matavimo ribos: | Ne siauriau nei 30 – 230 k./min | [pildo dalyvis] |
| 2.14. | Perfuzijos indekso matavimas: | Būtinas | [pildo dalyvis] |
| 2.15. | Reikalavimai temperatūros kanalui: |  |  |
| 2.16. | Temperatūros matavimo diapazonas: | Ne siauriau 0 - 45°C | [pildo dalyvis] |
| 2.17. | Temperatūros matavimo paklaida: | Ne daugiau 0,1 °C | [pildo dalyvis] |
| 2.18. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 2.19. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: | Oscilometrinis arba lygiavertis | [pildo dalyvis] |
| 2.20. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: | 15 – 250 mmHg | [pildo dalyvis] |
| 2.21. | Darbo režimai: | Rankinis, periodinis, STAT | [pildo dalyvis] |
| 2.22. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 2.23. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: | Ne siauresnis nei -40 - +340 mmHg | [pildo dalyvis] |
| 2.24. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida: | Ne daugiau ±4% arba ±4 mmHg | [pildo dalyvis] |
| 2.25. | Bendri reikalavimai transportiniams multiparametrų moduliams: |  |  |
| 2.26. | Transportinio monitoriaus svoris: | ≤ 2 kg | [pildo dalyvis] |
| 2.27. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai: | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius | [pildo dalyvis] |
| 2.28. | Prijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: | Monitorius turi jungtis prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 jungtis arba lygiavertė) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus arba turi būti siūloma monitoriaus stotelė su standartine RJ45 arba lygiaverte jungtimi duomenų perdavimui į monitoravimo stotį | [pildo dalyvis] |
| 2.29. | Papildomi moduliai ir priedai transportiniams multiparametrų moduliams: |  |  |
| 2.30. | EKG kabelis: | Būtina, 3 elektrodų | [pildo dalyvis] |
| 2.31. | SpO2 daviklis: | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | [pildo dalyvis] |
| 2.32. | Manžetės: | Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | [pildo dalyvis] |
| 2.33. | Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: | Būtina, daugkartinio naudojimo | [pildo dalyvis] |
| 2.34. | Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus: | Būtina, daugkartinio naudojimo | [pildo dalyvis] |
| 2.35. | Minutinio širdies tūrio matavimo modulis | 1 vnt. | [pildo dalyvis] |
| 3. | Centrinė monitoravimo stotis |  |  |
| 3.1. | Stoties paskirtis: | Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą | [pildo dalyvis] |
| 3.2. | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: | 1. Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų ekranų (viename ekrane rodoma ne mažiau 16 pacientų monitorių informacija) 2. Galimybė pasirinkti imtinai ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui | [pildo dalyvis] |
| 3.3. | Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija: | Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl. Lazerinis spausdintumas – 1 vnt. Pakabinamas TV > 55“ – 1 vnt. | [pildo dalyvis] |
| 3.4. | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: | Būtina. Ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų. | [pildo dalyvis] |
| 3.5. | Aliarmų sistema: | Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai | [pildo dalyvis] |
| 3.6. | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu: | Būtina | [pildo dalyvis] |
| 3.7. | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: | ≥ 16 įrenginių | [pildo dalyvis] |
| 4. | Bendrieji reikalavimai 1, 2, 3 punktuose nurodytai įrangai: |  |  |
| 4.1. | Suteikiama garantija: | 1. ≥ 24 mėn. garantija įrangai 2. ≥ 6 mėn. garantija įrangos priedams | [pildo dalyvis] |
| 4.2. | Įrangos žymėjimas CE ženklu: | Būtinas (kartu su įranga privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) | [pildo dalyvis] |
| 4.3. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | [pildo dalyvis] |
| 4.4. | Gamintojo (ar jo įgalioto atstovo) įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos ir įrangos montavimo darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu. | Būtina. Pateikti kopiją kartu su pasiūlymu | [pildo dalyvis] |

TECHNINIŲ PRANAŠUMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas | Ar vertinimo kriterijai yra aiškūs ir suprantami bei atitinka rinkos dalyvių galimybes ir yra įgyvendinami? Jeigu ne, prašome detalizuoti. |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  |  |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  |  |
| Pirmas parametras (T1) ST analizė: ST segmento grafinis vaizdavimas žemėlapio pavidalu priekinėje ir horizontalioje plokštumose | Statinis: (yra/nėra) | [pildo dalyvis] |
| Antras parametras (T2) Transportinio modulio vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos, horizontalia ir vertikalia kryptimis. | Statinis: (yra/nėra) | [pildo dalyvis] |
| Trečias parametras (T3) 12 EKG derivacijų registravimas, naudojant 5 elektrodų kabelių komplektą. | Statinis: (yra/nėra) | [pildo dalyvis] |
| Ketvirtas parametras (T4) Transportinio multiparametrų modulio raiška ≥ 1024 x 480 | Statinis: (yra/nėra) | [pildo dalyvis] |
| Ketvirtas parametras (T5) Galimybė rodyti piktogramą su paciento būkle realiuoju laiku. Paciento piktogramą galima nustatyti taip, kad ji automatiškai keistųsi priklausomai nuo šių parametrų kitimo realiuoju laiku: etCO2, kvėpavimo dažnio, širdies susitraukimų dažnio, kraujospūdžio, temperatūros, invazinio slėgio, smegenų veiklos, deguonies prisotinimo, širdies veiklos, kvėpavimo takų slėgio, kvėpavimo tūrio, FiO2, pulso dažnio, ST segmento, nervų ir raumenų reakcijos. | Statinis: (yra/nėra) | [pildo dalyvis] |