

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  
1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.
4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
 5. Tiekėjas turi turėti prekės gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).
6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas ir išbandymas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.
7. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.
8. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
9. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
9.1. Medicinos prietaiso pasas;
9.2.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija
9.3. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
9.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;
9.5. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
10. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.
[bookmark: _Hlk214866299]11. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.
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	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)


	1.
	Ultragarso aparatas
	1 vnt. 
	Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją
	

	2.
	Paskirtis
	Pilvo organų, urologiniams tyrimams su tinkamais klinikiniais režimais, matavimo bei skaičiavimo paketais.
	
	

	3. 
	Darbo režimai:
	
	
	

	3.1.
	Dvimačio vaizdo režimai ir savybės
	1. Didžiausias skenavimo gylis daugiau kaip 30 cm; 
2. Vaizdo stiprinimo šonine (lateraline) kryptimi reguliavimas;
 3. Aukštesnių harmonikų vaizdavimas su fazes inversija; 
4. Automatine vaizdo optimizacija; 
5. Automatinis adaptyvus optimalaus skenavimo dažnio parinkimas; 
6. Galimybė keisti dinaminę skalę realaus laiko ir įrašytuose vaizduose; 
7. Galimybė keisti kompensacinio stiprinimo kreivę realaus laiko ir įrašytuose vaizduose.
	
	

	3.2.
	Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės
	1. PW (pulsinis dopleris); 
2. Impulsų pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 25 kHz;
 3. Dupleksinis vaizdavimas realiame laike; 
4. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike; 
5. Automatinis parametrų optimizavimas;
 6. Automatinis kampo nustatymas pagal kraujotakos krypti;
 7. Galimybe keisti doplerinių spektrų bazinės linijos padėtį, stiprinimą ir laiko skalę įrašytuose ir iš DICOM archyvo gautuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose.
	
	

	3.3.3.
	Spalvinės doplerografijos  režimai ir savybės
	1.Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 
2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija;
 3. Automatinis parametrų optimizavimas; 
 4. Automatinis adaptyvus optimalaus skenavimo dažnio parinkimas; 
5. Impulsų pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,4 iki 25 kHz;
 6. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija; 
7. Galimybė keisti spalvinės doplerografijos bazinės linijos padėtį ir stiprinimą įrašytuose ir iš DICOM archyvo gautuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose.
	
	

	4.
	Konstrukcija:
	
	
	

	4.1
	Vaizdo monitorius
	1. LCD arba analogiško tipo;
2. ≥  21,5 colio įstrižainės;
3. ≥  (1900 x 1000) taškų raiškos.
	
	

	4.2
	Lietimui jautrus aparato valdymo pultas
	1.Spalvotas;
2. ≥ 12 colio įstrižainės.
	
	

	4.3
	Jungtys davikliams
	≥ 4
	
	

	4.4
	Pacientų duomenų archyvas
	1.Vidinė atmintis ne mažiau 500 GB talpos;
2. Įrašymas į USB tipo atmintines.
	
	

	4.5
	Išorinės jungtys
	1. HDMI ir/arba DVI jungtis;
2. USB;
3. Tinklo (Ethertnet).
	
	

	5.
	Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: 
	
	
	

	5.1
	Linijinis daviklis
	1. Paviršiaus ilgis 45 ± 10 mm;
2. Dažnio diapazonas ≥ (5,0-12,0) MHz;
3. Elementų kiekis ≥ 190
	
	

	5.2
	Ertminis daviklis
	1. Dažnio diapazonas ≥ (4,0-10,0) MHz;
2. Apžiūros lauko kampas ≥ 160º;
3. Elementų kiekis ≥ 120
	
	

	5.3
	Konveksinis  daviklis
	1. Dažnio diapazonas ≥ (2,0-5,0) MHz;
2. Apžiūros lauko kampas ≥ 55º; 
3. Elementų kiekis ≥ 160
	
	

	5.4
	Biopsinės adatos nukreipėjai
	1.Daugkartinio naudojimo, skirtas darbui su 5.2 punkte nurodytu ertminiu davikliu-2 vnt.;
2. Daugkartinio naudojimo, skirtas darbui su 5.3 punkte nurodytu konveksiniu davikliu-2 vnt.
	
	

	6.
	Tyrimo duomenų
išsaugojimas ir
perdavimas
	8.1. Ekrane vaizduojamos išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu;
8.2. Aparato vidinė atmintis ≥
500 GB;
8.3. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: (DICOM structured report, DICOM worklist; DICOM send arba DICOM Store; DICOM Query/Retrieve);
8.4. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw
data);
8.5. Vaizdo iš archyvo rodymo greta realaus laiko vaizdo funkcija (palyginimui);
8.6. Išsaugotų vaizdų ir vaizdų sekos kilpų konvertavimas į AVI ir/arba MPEG ir/arba WMV ir JPEG ir/arba BMP formatus ir jų įrašymas į USB tipo laikmenas.
	
	

	8.
	Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis (UPSas )
	Būtina.
	
	

	9.
	CE ženklinimas 
	Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją.
	
	

	10.
	Ultragarsinio aparato su priedais garantija
	≥ 24 mėnesiai
	
	Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama



