TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS PRIETAISAS (ECHOSKOPAS)

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Abdominaliniai, akušeriniai, ginekologiniai, urologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas 320 dB, ne mažiau 3. Kanalų skaičius 15 mln., ne mažiau |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |
|  | Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas | Būtinas |
|  | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms, ne mažiau | Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde 3. Trapecinis vaizdavimas 4. Panoraminis vaizdavimas |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas 2. Krypties galios doplerio režimas 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 25,0 kHz, ne siauresnis 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s |
|  | Automatiniai vaisiaus biometrijos matavimai | Būtina |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Visiems siūlomiems davikliams pajungti |
|  | Konveksinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1,5 iki 6 MHz, ne siauresnis; R 60 mm ± 5 mm |
|  | Linijinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm |
|  | Sektorinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: nuo 1,5 iki 5 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 90° |
|  | Linijinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 9 iki 24 MHz, ne siauresnis; Elementų skaičius 190, ne mažiau |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau 30000 vaizdų arba ne mažiau 900 MB |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |
|  | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |
|  | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų struktūrų kiekybinis elastografijos režimas („shearwave“ arba lygiavertis), veikiantis su konveksiniu, linijiniu ir ertminiu davikliais | Intereso zona vaizduojama atitinkama spalva pagal gautą audinio standumą. Tyrimo atlikimo patikimumo vaizdavimas. |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |
|  | Realaus laiko video vaizdo įrašymas | Būtina |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Būtinas |
|  | Integruotas gelio šildytuvas | Būtinas |
|  | Jungtys | 1. LAN 2. USB 3. DP ir/arba HDMI |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |