KLAUSIMYNAS

MINIATIŪRINĖ ŠVIRKŠTINĖ INFUZINĖ POMPA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MINIATIŪRINĖ ŠVIRKŠTINĖ INFUZINĖ POMPA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Miniatiūrinė švirkštinė infuzinė pompa |  |  |
| 1 | Skirtas vaistų infuzijai atlikti |  |  |
| 2 | Lengvas portatyvus prietaisas: išmatavimai 170 x 60 x 30 ± 2 mm; svoris ≤ 220 g su baterijomis |  |  |
| 3 | Tinkamas darbui su ligoninėje naudojamais švirkštais (BBraun, Terumo, BD gamintojo) |  |  |
| 4 | Tinkami 10 ml; 20 ml 50 ml švirkštų dydžiai |  |  |
| 5 | Infuzijos greitis programuojasi: ml/val |  |  |
| 6 | Infuzijos greičio diapazonas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip 0,1 - 28 ml/h |  |  |
| 7 | Galimybė keisti infuzijos greitį kas 0,1 ml/h žingsniu |  |  |
| 8 | Infuzijos tikslumas ne mažesnis kaip ± 2% |  |  |
| 9 | Reguliuojamas okliuzijos lygis: būtina |  |  |
| 10 | Galimybė programuoti Bolus funkciją: būtina, su užrakinimo laiku |  |  |
| 11 | LCD ekranas, atvaizduojantis nustatytus parametrus ir infuzijos eigą |  |  |
| 12 | Aliarmai: Infuzijos pabaiga; Artėjanti infuzijos pabaiga; Okliuzija; Sistemos gedimas; Baterijos išsikrovimas; Infuzijos užlaikymas |  |  |
| 13 | Prietaisas nereikalauja elektros maitinimo: darbas iš AAA tipo baterijų |  |  |
| 14 | Baterijų tarnavimo laikas: ne mažiau 2 mėn nepertraukiamos infuzijos/arba ne mažiau 70 pilnų infuzijų |  |  |
| 15 | Komplektuojamas su krepšiu nešimui: būtina |  |  |
| 16 | Įrenginio garantinio aptarnavimo laikotarpis: ne mažiau 12 mėn. |  |  |
| 17 | Pogarantinis prietaiso aptarnavimas: būtina |  |  |
| 18 | Bendrieji reikalavimai (pateikti atskirame dokumente) |  |  |