Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po pristatymo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

7. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis;

7.2.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

8. Personalo mokymai:

8. 1. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

9. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilus dantų rentgeno aparato komplektas: | 2 kompl. |  |  |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas | 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |
| 1.1 | Nešiojamas (ne stumdomas) | Būtina |  |  |
| 1.2 | Ant tubuso integruotas skaidrus apsauginis skydas | Būtina |  |  |
| 1.3 | Rentgeno vamzdis | Rentgeno šaltinis turi būti pritaikytas darbui su aukšto dažnio, pastovios įtampos (DC) generatoriumi arba pagrįstas anglies nanovamzdelių (CNT) arba lygiaverte technologija. Savireguliuojančios ar pusbangės technologijos nepriimtinos. |  |  |
| 1.4 | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina |  |  |
| 1.5 | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 65 kV |  |  |
| 1.6 | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2.5 mA |  |  |
| 1.7 | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,4 mm |  |  |
| 1.8 | Rentgeno aparato svoris | Ne daugiau nei 2,5 kg |  |  |
| 1.9 | Automatinis parametrų nustatymas | Pasirinkus dantų grupę |  |  |
| 1.10 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina |  |  |
| 1.11 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas |  |  |
| 1.12 | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,3 mm |  |  |
| 1.13. | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 1.14. | Garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 2. | Skaitmeninė radioviziografijos sistema | 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją, šalį |  |
| 2.1 | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: | 2.1.1. Jutiklis; 2.1.2. Laikiklio jutikliui komplektas; 2.1.3. Programinė įranga 2.1.4. Vienkartinės higieninės įmautės |  |  |
| 2.2 | Jutiklio technologija | CMOS kartu su optine plokšte arba jai lygiaverte technologija |  |  |
| 2.3 | Jutiklio išoriniai matmenys | Ne daugiau nei 28 x 38 mm. |  |  |
| 2.4 | Aktyvusis jutiklio plotas | Ne mažiau nei 600 mm2 |  |  |
| 2.5 | Jutiklio taško (pikselio) dydis | Ne daugiau 20 µm. |  |  |
| 2.6 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija) | Ne mažiau 16 lp/mm. Pagal Nyquist dažnį arba MTF metodą, arba pagal gamintojo techninę dokumentaciją |  |  |
| 2.7 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. |  |  |
| 2.8 | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m. |  |  |
| 2.9 | Programinė įranga | Būtina. Programinei įrangai taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3 ir 5.4 punktuose. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas). |  |  |
| 2.10 | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė | Būtina. |  |  |
| 2.11 | Programos gebėjimas dirbti su Windows 11 | Būtina. |  |  |
| 2.12 | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 2.13 | Garantija | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=80 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=20 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Rentgeno vamzdžiui panaudota anglies nano technologija (CNT) | Statinis: (taip/ne) | L1= 20 |  |