KLAUSIMYNAS

SKAITMENINIO PANORAMINIO RENTGENO APARATO SISTEMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

SKAITMENINIO PANORAMINIO RENTGENO APARATO SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Skaitmeninio panoraminio rentgeno aparato sistema (1 vnt.) |  |  |
| 0 | Rentegno aparatas (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Vienos fazės 220 V ±10%, 50 Hz, maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo |  |  |
| 2 | CMOS skaitmeninio jutiklio technologija |  |  |
| 3 | Jutiklis nenuimamas, yra neatskiriama aparato dalis - būtina |  |  |
| 4 | Ne mažiau 6 x 130 mm jutiklio vaizdo dydis |  |  |
| 5 | Aukšto dažnio generatorius - Būtina |  |  |
| 6 | Generatoriaus dažnis ne mažiau 120 kHz. |  |  |
| 7 | Maksimali generatoriaus anodinė įtampa ne mažiau 90 kV. |  |  |
| 8 | Maksimali generatoriaus katodinė srovė ne mažiau 15 mA. |  |  |
| 9 | Židinio dėmė ne daugiau 0,5 mm. |  |  |
| 10 | Aparato morfologiniai nustatymai turi būti valdomi tiesiogiai iš kompiuterio - būtina |  |  |
| 11 | Aparato aukštis turi būti keičiamas elektrinių variklių pagalba - būtina |  |  |
| 12 | Automatinis ekspozicijos režimas ne mažiau 4 dydžių pagal kūno masę (koreguojamų pagal vartotoją) |  |  |
| 13 | Gamyklinių užprogramuotų automatinių parametrų kV ir mA koregavimas su išsaugojimo funkcija (kiekvienai norimai programai, kaip operatorius pakoregavo) |  |  |
| 14 | Paciento pozicionavimas aparate veidu į laborantą, nenaudojant veidrožio |  |  |
| 15 | Maksimali panoraminės ekspozicijos trukmė ne ilgiau 14 sek. |  |  |
| 16 | Aparatas turi turėti modernizavimo galimybę ateityje, pridedant cefalometrijos sistemą |  |  |
| 17 | Prijuostė panoraminė, švino ekvivalentas ne mažiau 0,3mm, užsegama ne ant peties (nugaroje arba priekyje) |  |  |
| 18 | Panoraminis rentgeno aparatas turi būti pritaikytas atlikti procedūras ir sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje - būtina |  |  |
| 0 | Programinė įranga (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Būtinos 2D programos: a)Pilna panoraminė; b)dalinė panoraminė; c)sinusų; d)šoninė žandikaulio sąnarių ne mažiau 2 dalių; e)šoninė žandikaulio sąnarių ne mažiau 4 dalių, f)segmentinės dalies žandikaulio pjūvių (netikras 3D) |  |  |
| 2 | Skaitmeninis žandikaulio formos parinkimas -būtina |  |  |
| 3 | Programinės įrangos kalbų pasirinkimas - lietuvių kalba būtina |  |  |
| 4 | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa turi būti pritaikyta dirbti tinkle - būtina |  |  |
| 5 | Programinė įranga turi turėti galimybę susieti gautus vaizdus su PACS - būtina |  |  |
| 6 | Būtinos DICOM palaikomos funkcijos: DICOM užklausa/gavimas, DICOM saugykla, DICOM modalumas, DICOM print |  |  |
| 7 | Programinė įranga vaizdų peržiūrai ir vertinimui ≥ 1 licencija |  |  |
| 8 | Programinės įrangos, operacinės sistemos elektros maitinimo palaikymui komplektuojamas ONLINE tipo nepertraukiamas energijos šaltinis UPS-as, galią parenkant pagal įrangos galingumą, ne mažiau 500 W. |  |  |
| 9 | Galimybė pajungti 3 D modulį |  |  |
| 0 | Technologo darbo vieta (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Kompiuteris, atitinkantis gamintojo keliamus minimalius reikalavimus įrangai - būtina |  |  |
| 2 | Operacinė sistema Windows 11 Pro arba lygiavertė |  |  |
| 3 | Procesorius Intel i3 arba geriau |  |  |
| 4 | Duomenų talpa ≥ 500 GB |  |  |
| 5 | Atmintis RAM ≥ 16 GB |  |  |
| 6 | CD/DVD/USB įrenginys Su įrašymo funkcija |  |  |
| 7 | Monitorius LED, ekrano įstrižainė ≥ 24” |  |  |
| 8 | Raiška ne mažiau nei 1920x1080 |  |  |
| 9 | Klaviatūra, pelė - būtina |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai (pateikti atskirame dokumente) |  |  |