TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA

Pirkimo pavadinimas „Vaistų saugojimo spinta(Nr.)“

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektą sudaro:

    - Įrangos valdymo ir stebėjimo programinės įrangos licencijos.

    - Vaistų saugojimo spinta su integruota svėrimo technologija.

    - Garantinės priežiūros paslaugos – 12 mėnesių po įdiegimo, be papildomų mokesčių.

- PIRKIMO OBJEKTO DETALIZAVIMAS

  - Visos prekės turi būti pristatytos, o diegimo paslaugos suteiktos ne vėliau kaip per 6 mėnesius, nuo užsakymo pateikimo paslaugų teikėjui dienos.

| Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaistų spinta | 1 vnt. | - Techniniai parametrai: - Konstrukcija turi būti pagaminta iš milteliniu būdu dažyto juodo plieno. Tinkama dezinfekuoti dezinfekcinėms medžiagoms su atspariu korozijai paviršiumi. - Spalva – pagal RAL paletę pateikti ne mažiau kaip penkis galimus pasirinkimus tarp kurių turi būti ir RAL7013 spalva. - Maitinimo įtampa 230VAC. - Komunikacija ne mažiau kaip viena RJ45 Ethernet jungtis. - Atrakinimo metodas RFID kortelė. - Barkodų skaitytuvas: - Turi palaikyti 1D ir 2D barkodų nuskaitymą; - Skaitytuvo veikimo atstumas – ne mažiau kaip 0–30 cm; - Turi būti palaikoma automatinio nuskaitymo funkcija (be fizinio mygtuko nuspaudimo); - Skaitytuvas turi būti prijungtas prie pagrindinės sistemos ir pilnai integruotas su įrangos programine įranga. - Ekranas ne mažiau kaip 10“ HMI - Gaminys pagamintas pagal pateiktą gaminio brėžinį (priedas Nr. 1). - Metalo storis durelėms – ne mažiau kaip 1,5 mm. - Metalo storis konstrukcijai –kuris geba atlaikyti ne mažesnį kaip 10 kg svorį vienoje nišoje ir ne mažesnį bendrą 800 kg. daiktų svorį išdėliotą skirtingose nišose. - Didžiausia leistina apkrova skyreliui ne mažiau kaip 10 Kg. - Durelių skaičius – 56 vnt. + 1 valdymo durelės. - Kiekvienos durelės turi būti rakinamos atskira elektromagnetine spyna, kuri prijungta prie centralizuoto užraktų valdymo sprendimo. Spyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 250 N jėgą. Atrakinus dureles, durelės pačios turi prasiverti nuo užrakto ne mažiau kaip 2 cm. - Visose lentynose turi būti įmontuotos svarstyklės, kurios svers ir skaičiuos esamų laikomų vaistų pakuočių kiekį. - Svėrimo paklaida dėl temperatūros svyravimų +/- 3g/1 ℃ - Svėrimo/skaičiavimo tikslumas +/- 5 g - Momentinis svėrimo/skaičiavimo tikslumas +/- 10 g - Turi būti įrengtas centralizuotas mechaninis durelių atrakinimas raktu esant avarinei situacijai, vienu metu atrakinantis vienam bloke esamą durelių skaičius, tai tiek kiek jų yra vienoje konsolėje. Turi būti pridedama ne mažiau kaip 3 raktų komplektai. - Vienos pasirinktos spintos centre esančios vienos durelės turi būti naudojamos įrangos (valdiklio ir kt.) montavimui ir neatsidaryti jas rakinant centralizuotu raktu ar kortele ir turi turėti atskirą rakinimo raktą. Šių durelių atidarymui turi būti įmontuota atskira spyna. Jos atidarymui turi būti pateikta ne mažiau kaip 2 raktų komplektai. - Ant kiekvienų durelių turi būti pažymėtas durelių numeris. - Konstrukcija turi būti stabili, patikimai pritvirtinta, neturi būti aštrių briaunų ar kampų, į kuriuos galima būtų įsipjauti. - Papildomi reikalavimai elektromagnetinėms spynoms: - Darbinė įtampa: DC12V ~ DC24V - Darbinė srovė: 0,8A ~ 2A - Maksimali galia: 24W - Suveikimo laikas: mažiau nei 20 ms - Darbinė temperatūra: -20 ℃ ~ + 55 ℃ - Darbinė drėgmė: 5% ~ 95% RH - Darbinis gyvenimas: ne mažiau kaip 500000 kartų - Spintos funkcionalumai. Naudotojas ekrane pasirenka kokį veiksmą nori atlikti: - Vaistų papildymas: - Identifikavimas pagal RFID tipo darbuotojo pažymėjimą; - Nuskenuojamas pakuotės barkodas ir automatiškai atidaromos spintelės durelės kurioje turi būti nuskenuota pakuotė; - Galimybė pasirinkti atidaryti visas spinteles. Atidaroma po vieną spintelę vienu metu. - Uždarius spinteles suskaičiuojama kiek tuo metu vaistų pakuočių yra ir užbaigiamas procesas; - Turi būti fiksuojama kada, kas ir kokį vaistą patalpino. - Vaistų paėmimas: - Identifikavimas pagal RFID tipo darbuotojo pažymėjimą; - Pasirenkamas pacientas (per LIN įvedimą arba barkodo nuskaitymą) ir pasirenkamas skyrius; - Turi būti patikrinama ar pateiktas LIN egzistuoja ligoninės informacinėje sistemoje (ELI); - Atidaromos spintelės durelės kurioje yra pasirinkto vaisto pakuotės; - Jeigu paimtas kiekis viršija vaistui priskirtą maksimalų galimą paėmimo kiekį turi būti rodomas informacinis pranešimas; - Turi būti fiksuojama kada, kam, kas ir kokį vaistą paėmė; - Uždarius spinteles suskaičiuojama kiek tuo metu vaistų pakuočių yra ir užbaigiamas procesas. - Valymas: - Identifikavimas pagal RFID tipo darbuotojo pažymėjimą; - Pasirenkama tuščia spintelė ir ji atidaroma; - Galimybė pasirinkti atidaryti visas spinteles. Atidaroma po vieną nevalytą ir tuščią spintelę vienu metu. - Uždarius spintelę fiksuojamas jos išvalymas; - Tuščią spintelę papildyti vaistų pakuotėmis leidžiama tik po to kai atliekamas išvalymas. - Administratoriaus portalas: - Likučių stebėjimas. - Rodoma kiek kokioje spintelėje trūksta vaistų pakuočių iki pilno užpildymo. - Galimybė kurti naudotojus ir priskirti jiems roles (vaistinės darbuotojas, slaugos darbuotojas, valytojas, skyriaus atstovas, administratorius). - Galimybė naudotojui priskirti kokius veiksmus gali atlikti sistemoje. - Siunčiamas el. laiškas už papildymą atsakingam asmeniui kai likutis pasiekia minimalų kiekį. Galimybė valdyti pagal dienas ir valandas i kokį el. paštą siųsti pranešimą. - Atsakingam asmeniui siunčiamas SMS esant kokiam nors įrangos gedimui. - Galimybė nurodyti kelis atsakingų asmenų telefono numerius. - Ataskaitos: - Vistų paėmimas pagal darbuotoją, LIN numerį, skyrių, vaistą, paėmimo limitų viršijimą pagal pasirinktą laikotarpį. - Papildymų dažnumas pagal papildžiusį asmenį, laikotarpį. - Skyriaus atstovo portalas: - Ataskaitų formavimas pagal atstovui priskirtą skyrių. - Viešas portalas: - Realiu laiku atvaizduojamas vaistų spintos užimtumas nurodant vaistą ir likutį. - Portalas turi būti pasiekiamas tik iš ligoninės vidinio tinklo ir be naudotojo prisijungimo. |  |
| 2. | Integracijos |  | - Rivilė - Pagal paimtą vaistų pakuočių kiekį vykdomas automatinis nurašymas. - Rivilė API aprašymas https://gidas.rivile.lt/internetiniai_moduliai/api_rest - ELI - Pagal paciento LIN kodą kreipiamasi į ELI ir gaunamas atsakymas ar toks LIN egzistuoja. |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  | - Turi būti galimybė praplėsti lentynų kiekį prijungiant papildomą spintą (iki 100 svarstyklių). - Programinės įrangos palaikymas ir versijų atnaujinimas ne trumpiau kaip 60 mėn. - Portalų naudotojų identifikavimas per Active Directory. - Darbuotojo identifikavimui turi tikti perkančiosios organizacijos turimos RFID kortelės. Kortelės tipas: EM4x02/CASI-RUSCO 40 Bits ID Žemo dažnio kortelės (LF 125 kHz). |  |

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Preliminarus lentynų išdėstymas

Vidinės angos plotis 20 cm

Vidinės angos aukštis 20 cm

Vidinės angos gylis 40 cm