| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudojimo paskirtis | Fotosintezės tyrimo rinkinys skirtas stebėti anglies dioksido ir deguonies pokyčius |  |
|  | Rinkinio sudėtis | - Indas fotosintezei stebėti; - CO2 jutikliai; - O2 jutikliai. |  |
|  | Indo fotosintezei stebėti funkcionalumai | Pagamintas iš skaidraus plastiko su sandariu dangčiu |  |
|  | Apžvalgos laukas (m/1000m) | Talpa ne mažesnė kaip 1900 ml. |  |
|  | Objektyvo skersmuo | Indo dangtyje turi būti vietos kuriose turi įsistatyti/ įsisuktu/ užsifiksuoti CO2 ir O2 dujų jutikliai. |  |
|  | Reikalavimai CO2 ir O2 jutikliams | Turi būti suderinami su indu |  |
|  | Žiūronų komplektacija | turi bevieliu ryšiu registruoti matuojamus duomenis |  |
|  |  | jutikliai turi automatiškai fiksuoti norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. |  |
|  |  | Turi būti USB jungtis jutiklių renkamiems duomenims perduoti |  |
| 9. | Reikalavimai CO2 ir O2 jutikliu programinei įrangai: | a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 2 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip dviejų jutiklių grafinius duomenis – ir ne mažiau kaip du atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. |  |
| 10. | O2 jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: | a) matavimo ribos ne prasčiau kaip 0–100% (0–1000 ppt) O2. b) matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,01 % O2. c) tikslumas ne blogesnis kaip ±1% O2, vertinant prie standartinio 760 mm Hg slėgio. |  |
|  | CO2 jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: | a) matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 – 100 000 ppm. b) rezoliucija ne prasčiau kaip 1 ppm CO2. c) tikslumas ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą. d) tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 °C. e) matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1%. g) tikslumas – ne blogiau kaip ± 5%. |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |