TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 –  -

Pirkimo „Mobili odontologinė medicinos įranga“

X Pirkimo dalis

Mobilus dantų rentgeno aparatas. Techninė specifikacija

Mobilus dantų rentgeno aparatas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Paramterai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 1.1 | Nešiojamas (ne stumdomas) | Būtina |  |  |
| 1.2 | Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Būtina |  |  |
| 1.3 | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina |  |  |
|  | Baterijos talpa | Ne mažiau kaip 1000 mAh |  |  |
| 1.4 | Rentgeno vamzdžio įtampos diapazonas | Ne mažiau kaip (50 – 70) kV |  |  |
| 1.5 | Maksimali rentgeno vamzdžio srovė | Ne mažiau kaip 12 mA |  |  |
| 1.6 | Generatoriaus srovė | Ne mažiau kaip 2 mA |  |  |
| 1.7 | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,4 mm |  |  |
| 1.8 | Rentgeno aparato svoris | Ne daugiau nei 1,5 kg |  |  |
| 1.9 | Automatinis parametrų nustatymas, pasirinkus dantų grupę | Būtina |  |  |
| 1.10 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina |  |  |
| 1.11 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas |  |  |
| 1.12 | Integruotas LCD ekranas šių parametrų atvaizdavimui: | Ne mažiau: - Paciento vardas - Baterijos įkrova - Dantų grupės pasirinkimas - Ekspozicijos laikas - Paciento pasirinkimas |  |  |
| 1.13 | Galimybė prijungti viziografą tiesiai prie įrenginio ir atvaizduoti dantų rentgeno nuotraukas integruotame ekrane. | Būtina |  |  |
| 1.14 | Galimybė išsaugoti vaizdus vidinėje atmintyje | Būtina |  |  |
| 1.15 | Galimybė automatiškai siųsti vaizdus belaidžiu būdu į kitus įrenginius | Būtina |  |  |
| 1.16 | Wi-Fi sąsaja | Būtina |  |  |
| 1.17 | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,3 mm |  |  |
| 1.18 | Garantija. | ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |
| 2. | Skaitmeninė radioviziografijos sistema |  |  |  |
| 2.1 | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: | 1.1 Jutiklis; 1.2 Jutiklio laikiklis; 1.3 Programinė įranga; 1.4 Vienkartinės higieninės įmautės |  |  |
| 2.2 | Jutiklio technologija | CMOS + optinė plokštė |  |  |
| 2.3 | Jutiklio paviršiaus plotas | Ne daugiau nei 26 x 34 mm |  |  |
| 2.4 | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau kaip 20 µm |  |  |
| 2.5 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau kaip 20 lp/mm |  |  |
| 2.6 | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 16 bitų |  |  |
| 2.7 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi. | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių |  |  |
| 2.8 | Galimybė jungtį į kompiuterį ir nešiojamą rentgeno aparatą | Būtina |  |  |
| 2.9 | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 2 m. |  |  |
| 2.10 | Programinė įranga (Papildomas BVPŽ kodas 488000000-8) | Būtina |  |  |
| 2.12 | Programos gebėjimas dirbti su Windows 10 / 11 | Būtina |  |  |
| 2.13 | Programinė įranga to paties gamintojo kaip ir nešiojamas rentgeno aparatas arba pilnai suderinama su siūlomu aparatu | Būtina. Dokumentacija dėl suderinamumo įrodymo teikiama kartu su pasiūlymu. |  |  |
| 2.14 | Garantija | ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |
| 3. | Bendri reikalavimai visai sistemai |  |  |  |
| 3.1. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |  |
| 3.2. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

Aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |