Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčiai dokumentai, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po pristatymo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

7. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis;

7.2.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

8. Personalo mokymai:

8. 1. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

9. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius | Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį ir gamintoją, šalį |  |  |
| 2 | Prekių kiekis | 1 vnt. |  |  |
| 3 | Galimybė sterilizuoti įpakuotus ir neįpakuotus, kietus, akytus, tuščiavidurius ir kanalus turinčius gaminius pagal B klasės sterilizavimo ciklus. | Būtina |  |  |
| 4 | Sterilizatoriaus tipas | Garinis, frakcionuoto vakuumo B klasės, atitinkantis EN13060 arba lygiavertį standartą. Pastatomas, nereikalaujantis prijungimo prie vandens tiekimo ir kanalizacijos. Vanduo pilstomas. |  |  |
| 5 | Sterilizatoriaus kameros darbinė talpa | 23 L (+/-3 L) |  |  |
| 6 | Sterilizatoriaus kamera: nerūdijančio plieno | Būtina |  |  |
| 7 | Sterilizatoriaus matmenys | Aukštis ne daugiau 500 mm, Plotis ne daugiau 550 mm, Gylis ne daugiau 750 mm, Sterilizatoriaus kojelės turi tilpti pastatyti ant 60 cm pločio stalviršio. |  |  |
| 8 | Ne mažiau kaip 5 sterilizavimo programos, skirtos įpakuotų ir neįpakuotų kietų, akytų ir daiktų su ertmėmis ir kanalais kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti, įskaitant vieną programą mišriems kroviniams sterilizuoti. | Būtina, 121ºC ir 134ºC temperatūrose. |  |  |
| 9 | Durys | Vienerios, termoizoliuotos, turinčios automatinį užraktą |  |  |
| 10 | Ne mažiau 2 testavimo programų: vakuumo testas; Bowie Dick testas | Būtina |  |  |
| 11 | Sterilizatoriaus valdymas | Lietimui jautrus ekranas arba membraniniai mygtukai. |  |  |
| 12 | Maitinimas | 220-240 V / 50 Hz |  |  |
| 13 | Maksimalus sterilizatoriaus naudojamas elektros galingumas | Ne daugiau kaip 3,6 kW |  |  |
| 14 | Sterilizacijos proceso informacija turi būti pavaizduota LED/LCD ekrane | Būtina |  |  |
| 15 | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba ir/arba anglų kalba | Būtina |  |  |
| 16 | Krovimo galimybės | Turi būti galima pakrauti ne mažiau kaip 3,5 kg instrumentų arba ne mažiau kaip 1 kg tekstilės. |  |  |
| 17 | Integruoti švaraus ir panaudoto vandens rezervuarai | Būtina |  |  |
| 18 | Komplektavimas | 1. Turi būti galimybė įdėti ne mažiau kaip 5 instrumentų padėklus. 2. Kartu su sterilizatoriumi turi būti pateikiami ne mažiau kaip 5 instrumentų padėklai. |  |  |
| 19 | Autoklave turi būti galimybė išsaugoti ciklų ataskaitas atminties kortelėje arba vidinėje prietaiso atmintyje | Būtina |  |  |
| 20 | Vidinė atmintis | Sterilizatorius be jokių papildomų priedų turi išsaugoti informaciją apie ne mažiau kaip 30 paskutinių ciklų. |  |  |
| 21 | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių | Pageidautina |  |  |
| 22 | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane | Būtina |  |  |
| 23 | CE ženklinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 24 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 25 | Prekės pristatymas | 2 mėn. |  |  |