TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčiai dokumentai, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

5. Tiekėjas turi turėti prekės gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas ir išbandymas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

7. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

8. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

9. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

9.1. Medicinos prietaiso pasas;

9.2.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

9.3. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

9.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

9.5. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

10. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥2 akademinės val.

11. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K monitorius | 1. Paskirtis, chirurginėms operacijoms. 2. Ekrano įstrižainė ribose 27–32 colių. 3. Raiška ≥ 3840 x 2160 vaizdo taškų. 4. Video įėjimai: - 6G-SDI arba 12G-SDI. - HDMI arba DisplayPort. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją |  |
| 2 | Kameros procesorius | Tinkantis kameros galvutėms ir lankstiems vienkartiniams cistoskopams prijungti. Arba siūlomi du atskiri procesoriai, kurių abu tenkina žemiau esančius reikalavimus. Jei vienas iš procesorių siūlomas su integruotu ekranu, jis turi būti prijungtas prie 1 punkte siūlomo 4K monitoriaus. 1. Raiška ≥ 1920 x 1080 vaizdo taškų. 2. Vaizdų ir video įrašymas į USB laikmeną integruotas į procesorių / procesorius arba siūlomas atskiras įrenginys, prijungiant taip, kad būtų galima įrašinėti kameros galvutės ir lanksčių endoskopų vaizdus be papildomų laidų perjunginėjimų. 3. Procesorius / procesoriai prijungiami prie siūlomo 4K monitoriaus. |  |  |
| 3 | Kameros galvutė | 1. Jungiama prie siūlomo procesoriaus. 2. Komplekte turi būti lęšis cistoskopui tvirtinti. 3. Sensorius CMOS arba CCD tipo. |  |  |
| 4 | Šviesos šaltinis | 1. Atskiras įrenginys arba integruotas į procesorių. 2. LED tipo lempa. 3. Reguliuojamas šviesumas. |  |  |
| 5 | Vežimėlis | 1. Su keturiais ratukais. 2. ≥ 2 lentynos įrangai sudėti. 3. Integruotas maitinimo įtampos šakotuvas ir bendras laidas. 4. Laikiklis 4K monitoriui. 5. Kameros galvutės laikiklis. 6. Integruotas lašelinės laikiklis. 7. Stalčius priedams susidėti. |  |  |
| 6 | Lankstus video cistoskopas (daugkartinis) – 3 vnt. | 1. Techniškai suderinamas su siūlomu procesoriumi. 2. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu. 3. Matymo kampas ≥ 100°. 4. Darbinis ilgis ≥ 35 cm. 5. Išorinis skersmuo 15 ± 1 Fr. 6. Darbinio kanalo vidinis skersmuo ≥ 6,6 Fr. 7. Lenkimasis a/ž: ≥ 210° / 210°. |  |  |
| 7 | Standus cistoskopas– 3 vnt. | 1. Atraumatinis distalinis galas arba su obturatoriumi. 2. Apžvalgos kampas 25–30°. 3. Darbinis ilgis skirtas suaugusiems ≥ 220 mm. 4. Atraumatinis, diametras ≤ 14 Fr. 5. Darbinis kanalas ≥ 5 Fr. 6. Atskiri kraneliai plovimui, siurbimui ir darbiniam kanalui. 7. Autoklavuojamas. 8. Su cistoskopu pateikti: 8.1. šviesolaidis – 1 vnt. 8.2. sterilizavimo dėklas – 1 vnt. 8.3. darbinio kanalo gaubteliai – 3 vnt. |  |  |
| 8 | Griebiančios žnyplės – 3 vnt. | 1. Lanksčios. 2. Diametras 5 ± 0,1 Fr. 3. Darbinis ilgis 500 ± 60 mm arba 700 ± 60 mm. 4. Turi tikti siūlomam standžiam ir siūlomam lanksčiam vienkartiniam cistoskopui. 5. Autoklavuojamos. |  |  |
| 9 | Biopsinės žnyplės –3 vnt. | 1. Lanksčios. 2. Diametras 5 ± 0,1 Fr. 3. Darbinis ilgis 500 ± 60 mm arba 700 ± 60 mm. 4. Turi tikti siūlomam standžiam ir siūlomam lanksčiam vienkartiniam cistoskopui. 5. Autoklavuojamos. |  |  |
| 10 | Valymo šepetėliai – 10 vnt. | Būtina |  |  |
| 11. | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 12. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |