## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai"
MACERATORIUS
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Siūlomos rekės gamintojas, modelis | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1.1. | Maceratorius | 2 | vnt.
1.1.1. | Paskirtis: perdirbimo įrenginys panaudotiems vienkartiniams basonams, antelėms ir kitiems indams pagamintiems iš celiuliozės, užtikrinantis pilną susmulkinimą, skystos atliekų konsistencijos gavimą ir pašalinimą į kanalizacijos sistemą.
1.1.2. | Maksimalus įrenginio pakrovimas: ≥ 2 vnt. vienkartinių basonų per vieną ciklą
1.1.3. | Būtinas automatinis antibakterinis valymo procesas.
1.1.4. | Antibakterinio skysčio dozatorius (ml/ciklui): ≤ 6 ml per vieną ciklą
1.1.5. | Skaitmeninis/LCD ekranas įrenginio būsenai rodyti.
1.1.6. | Dangčio atidarymas/uždarymas ir automatinis paleidimas be rankų pagalbos
1.1.7. | Vandens sunaudojimas vienam ciklui: ≤ 25 l
1.1.8. | Pilnas ciklo laikas: ne ilgiau kaip 3 min.
1.1.9. | Kartu pateikiama ≥5 l antibakterinės, bechlorės chemijos, skirtos maceratoriaus darbui
1.1.10. | Komplektuojama kartu su: 1) vienkartiniais basonais (≥50 vnt.); 2) vienkartinėmis antelėmis (≥50 vnt.).
1.1.11. | Vandens minkštinimo sistema