SPS 1 priedas

MEDICININIS KOMPIUTERIS (12037)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių yra, - nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Į garantijos terminą, nurodytą techninės specifikacijos 4 p. įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba.

  - Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą).

  - Mokymai ≥  1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.

  - Mokymai ≥  1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir funkcijos | Siūlomos įrangos parametrai ir funkcijų įgyvendinimo principai ar metodika (pateikti, kokia įranga ar programinė įranga bei, kaip užtikrins parametrų ir funkcijų įgyvendinimą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos techninės bei programinės įrangos gamintojus, modelius/versijas. |  |
| 2. | Reikalavimai programinei įrangai | - Medicininės paskirties programinė įranga (pateikti 93/42/EEC direktyvos arba lygiaverčius sertifikatus). - Licencija turi būti skirta diegti į perkamą techninę įrangą. Licencija neturi turėti galiojimo termino. - Programinės įrangos versija: negali būti teikiama nebaigtinė programinės įrangos versija (alfa, beta, releasecandidate). - Turi palaikyti vaizdo medžiagos persiuntimo į DICOM saugyklą sintaksę. Programinė įranga turi naudoti ne mažiau nei šias DICOM persiuntimo sintakses: - 1.2.840.10008.1.2.4.100 - MPEG2 Main Profile Main Level; - 1.2.840.10008.1.2.4.101 - Main Profile \/ High Level; - 1.2.840.10008.1.2.4.102 - MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Level 4.1; - 1.2.840.10008.1.2.4.103 - MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible High Profile / Level 4.1; arba lygiavertę. - Turi palaikyti nuotraukų persiuntimo į DICOM saugyklą sintaksę: programinė įranga privalo naudoti JPEG Baseline (Process 1); 1.2.840.10008.1.2.4.50 persiuntimo sintaksę. - Vaizdų suglaudinimo standartai: programinė įranga turi galimybę nustatyti ne prasčiau negu MPEG-4 AVC/H.264 (4:2:0) standarto suglaudinimo reikšmes. - Turi palaikyti šiuos vaizdo įėjimo standartus: programinė įranga turi konvertuoti vaizdo medžiagą į DICOM standartą, turi būti galimybė skaitmenizuoti medicininę aparatūrą, turinčią vaizdo išėjimą pvz., ultragarso, endoskopijos aparatus, mikroskopus (su vaizdo išėjimu), taip pat turi būti galimybė skaitmenizuoti vaizdo kameras ir duomenis kaupti vieningoje PACS archyvavimo sistemoje. Palaikomos vaizdo įvestys: ne prasčiau nei Composite, S-Video, HDMI (1920x1080@60Hz), DVI (1920x1080@60Hz), HD SDI. - Programinė įranga privalo turėti galimybę persiųsti vaizdus į kitą PACS serverį arba darbo vietą DICOM sąsaja. - Darbo užduočių palaikymas: programinė įranga privalo turėti galimybę gauti užduotis DICOM ModalityWorklist sąsaja, kurios pagalba gaunami užduočių sąrašai. - Programinė įranga privalo turėti galimybę saugoti tyrimus skaitmenizavimo įrenginio lokaliame tyrimų archyve. - Lokalaus tyrimų archyvo atvaizdavimas: programinė įranga privalo turėti galimybę pagal užduotus paieškos kriterijus (paciento identifikacinį numerį, paciento vardą, pavardę, tyrimo datą, tyrimo tipą) atvaizduoti ankstesnius tyrimus iš lokalios talpyklos. - Kelių tyrimų peržiūra: sistemos naudotojui privalo būti suteikiama galimybė peržiūrėti du arba daugiau tyrimus vienu metu. - Naudotojo sąsajos kalba: programinė įranga privalo būti lietuvių kalba. - Vaizdo fragmentų saugojimas: programinė įranga tyrimo eigoje turi suteikti galimybę daryti nuotraukas ir jas saugoti skaitmeniniame vaizdų archyve DICOM formatu (PACS). - Programinės įrangos peržiūros programa turi būti prieinama per web puslapį iš pačios techninės įrangos ar per vidinį tinklą. - Administravimo sąsaja:Turi būti galimybė keisti reikšmes: PACS/Worklist (Užduočių) sąrašo nustatymai; Vaizdo įvesties profiliai; Duomenų trynimo nustatymai,galimybė pajungti keleta kamerų. - Tiesioginė tyrimo transliacija: programinė įranga privalo turėti galimybę įjungti tiesioginę vaizdo transliaciją per kompiuterinį vidinį/išorinį tinklą. - Programinė įranga privalo turėti galimybę redaguoti irašytą vaizdo irašą prieš generuojant jį į dicom formatą. |  |
| 3. | Reikalavimai techninei įrangai: | - Techninės įrangos korpuso tipas: techninės įrangos korpusas turi būti uždaro AIO (all-in-one) tipo. - Techninė įranga turi būti medicininės paskirties, tinkama naudotis operacinėje, bei atitikti operacinei įrangai keliamus reikalavimus, turėti 93/42/EEC direktyvos arba lygiaverčius sertifikatus. - Techninės įrangos paviršių turi būti galima valyti naudojant dezinfekcines priemones. - Pasyvus aušinimas (angl. fanless). - Procesorius: procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. - Operatyvinės atminties talpa: Ne mažiau nei 8 GB. - Kietasis diskas: SSD, talpa ne mažiau nei 256 GB talpos. - Ekranas: - Ekrano tipas privalo būti talpinis jutiklinis (capacitive touchscreen); - dydis turi būti ne mažesnis nei 21"; - skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 1920x1080 pikselių; - šviesos intensyvumas ≥250 cd/m²; - kontrastas ≥1000:1; - apžiūros kampas ≥178°/178°. - Tinklo adapteris: ne mažiau nei 1 vnt., Ethernet 10/100/1000T, integruotas į įrenginį. - USB jungtys: bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). - Vaizdo įvestis vaizdų archyvavimui: ne mažiau nei 1 vnt. x DVI, 1 vnt. x HDMI, 1 vnt. x SDI, 1 vnt. x S-Video. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). - Techninės įrangos tvirtinimo sąsaja: VESA 100 arba lygiavertė. - Įdiegta operacinė sistema: ne maziau Microsoft Windows 11 arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu). Kompiuterinė įranga turi būti paruošta darbui, t.y. operacinė sistema turi būti pilnai instaliuota. Turi būti kompiuterio įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. - Valdymas: lietimui jautriu ekranu. |  |
| 4. | Garantija | Techninei ir programinei įrangai turi būti taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija ir palaikymas įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinės priežiūros metu turi būti nemokamai atliekami įrangos remonto darbai ir keičiamos dalys. |  |
| 5. | Dokumentacija | Pateikiama techninės bei programinės įrangos dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis. |  |
| 6. | Diegimo darbai | Turi būti atliktas skaitmenizavimo įrenginio prijungimas prie medicininio įrenginio, prie Perkančiosios organizacijos medicininio tinklo, siūloma programinė įranga turi būti įdiegta į siūlomą techninę įrangą, ištestuotas ir paleistas veikti gamybinėje aplinkoje vaizdų įrašymas ir vaizdų perdavimas į Perkančiosios organizacijos PACS sistemą. |  |
| 7. | Papildomi reikalavimai | - Įranga turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma. - Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketed, renewed, refurbished) įrangos. |  |