Viso kūno fototerapijos sistema

| Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Pasiūlymas dėl techninio parametro |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fototerapijos sistemos paskirtis | Skirta viso kūno fototerapijai bei fotochemoterapijai |  |
|  | Fototerapijos sistemos konstrukcija | Kabinos tipo su dvivėrėmis durimis. |  |
|  | Kabinoje turi būti integruoti UV intensyvumo matavimo sensoriai su dozimetrijos funkcija | Ne mažiau 4 |  |
|  | Švitinimo lempų išsidėstymas aplink pacientą | Ne mažiau nei 8 segmentais |  |
|  | Švitinimo segmentų aušinimas | Kiekviename segmente yra integruotas ventiliatorius |  |
|  | Paciento komforto užtikrinimui kabinoje yra sumontuoti ventiliatoriai | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Naudojamos švitinimo lempos su reflektoriais | 1. ≥ 20 UVA spektro lempų; švitinimo spektras (320-400)±5nm 2. ≥ 20 UVB spektro lempų; švitinimo spektras (310 -315) ±2nm 3. Lempų ilgis ≥ 200 cm |  |
|  | Švitinimo lempų galia | Ne mažiau 120 W |  |
|  | Švitinimo lempų apsauginiai paneliai | Būtini |  |
|  | Kabinos išoriniai matmenys | 130x130x230 cm, ne didesni |  |
|  | Erdvus vidinis kabinos dydis | Vidinis diametras ≥ 90 cm |  |
|  | Integruota paciento vėsinimo sistema | Būtina |  |
|  | Dulkių filtravimo sistema | Būtina |  |
|  | Pilnas elektroninis sistemos valdymas ir dozavimas | Dozavimas nustatomas J/cm2, ( ne mažiau kaip 0,1 J tikslumu) |  |
|  | Valdymo pultas | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau kaip 25 cm įstrižainės valdymo pultas integruotas ant kabinos durų |  |
|  | Įrenginio programavimas | Atskirai įvedamos UVA ir UVB spindulių dozių ribos; UVB maksimaliai 2.5 J/ cm2,; ±0,1J/ cm2; UVA maksimaliai 15 J /cm2, ±0,5J/ cm2; |  |
|  | Fototerapijos dozės ir trukmės nustatymas | Automatinis gydymo laiko apskaičiavimas įvedus švitinimo dozę, nuolatos matuojant švitinimo intensyvumą |  |
|  | Techninė priežiūra atliekama nuotoliniu būdu | Būtina |  |
|  | Akiniai apsaugantys nuo UV spinduliavimo | Gydytojo 2 vnt. Paciento 10 vnt. |  |
|  | Gamintojo sertifikatai | Pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai įrangai (švitinimo lempoms ir starteriams ne mažiau kaip 200 darbo valandų) |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. |  |