## Pirkimo sąlygų X priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (toliau - Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu perka – Vienvietę hiperbarinės oksigenoterapijos kamerą „INTERREG VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa“ projektui Nr. LTPL00447 – 1 kompl. (toliau – Prekes).

- Pirkimas finansuojamas pagal Interreg VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą, įgyvendinant projektą Nr. LTPL00447 „Improving the Availability and Quality of Outpatient Medical Rehabilitation Services", kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų ir projekto partnerių bendrojo finansavimo.

- Pirkimas į dalis neskaidomas.

- Prekės pristatymo vieta – VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras, Beržyno g. 27, Kaišiadorys.

II SKYRIUS

MINIMALŪS TECHNININIAI REIKALAVIMAI

1 Lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienvietė hiperbarinės oksigenoterapijos kamera, 1 kompl. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį |  |
| 1.1. | Tikslinė paskirtis | Teikti hiperbarinės oksigenoterapijos procedūras žmonėms |  |
| 1.2. | Kameros darbinė terpė | Suslėgtas deguonis, suslėgtas oras |  |
| 1.3. | Kameros tipas | Vienvietė, cilindro formos, sutvirtinta sijomis, su integruota valdymo konsole ir vieta paciento vežimėliui talpinti po Kameros cilindru |  |
| 1.5. | Išoriniai Kameros matmenys: ilgis, plotis, aukštis | ≤ 270 cm, ≤ 120 cm, ≤ 165 cm |  |
| 1.6. | Kameros svoris | ≤ 1000 kg |  |
| 1.7. | Vidiniai Kameros matmenys: ilgis, diametras | ≥ 230 cm, ≥ 80 cm |  |
| 1.8. | Kameros cilindras | 1. Pagamintas iš vientiso, besiūlio PMMA arba lygiaverčio akrilo. 2. 100 % skaidraus, leidžiančio netrukdomai stebėti paciento kūną iš išorės. 3. Akrilo cilindro garantuotas tarnavimo laikas ≥ 10 metų, 10 000 ciklų (procedūrų). |  |
| 1.10. | Maksimalus darbinis slėgis Kameroje | ≥ 3 ATA |  |
| 1.11. | Kameros ventiliacijos srauto našumas ne siauresnėse reguliuojamose ribose | nuo ≤ 130 l/min iki ≥ 380 l/min |  |
| 1.12. | Kameros avarinės dekompresijos trukmė nuo 3 ATA iki 1 ATA | ≤ 2 min |  |
| 1.13. | Kameros avarinės dekompresijos būdai | ≥ 2 |  |
| 1.14. | Maksimalus rekomenduojamas talpinamo į Kamerą paciento svoris | ≥ 300kg |  |
| 1.15. | Metalinės Kameros konstrukcijos | 1. Dažytas metalas. 2. Dažai nedegūs. |  |
| 1.16. | Kameros durys su užraktu | 1. Dažytas metalas. 2. Dažai nedegūs. 3. Rankinis durų uždarymas, automatinis jų blokavimas, kai slėgis Kameroje didesnis nei 1 ATA. 4. Dešinys ar kairys durų atidarymas (pasirinktinai). |  |
| 1.17. | Nuolatinė Kameros ir paciento įžeminimo sistema | Integruota Kameroje |  |
| 1.18. | Privataus dvipusio ryšio sistema | 1. Garsinė, personalo komunikacijai su pacientu, integruota Kameroje. 2. Galimybė naudoti įrangą (telefono ragelis, ausinės su mikrofonu ar panašiai) diskretiškam bendravimui. 3. Ryšio sistema, maitinama iš maitinimo šaltinio suderinamo su elektros tinklu 230 V, 50 Hz, įskaitant atsarginę bateriją. 4. Galimybė pajungti išorinį garso šaltinį (iš televizoriaus, kompiuterio ir pan.). |  |
| 1.19. | Kameros valdymo konsolė | Konsolė integruota Kameros šone (dešiniame ar kairiame pasirinktinai) po cilindru |  |
| 1.20. | Kameroje kontroliuojami parametrai | 1. Slėgis Kameroje. 2. Kompresijos ir dekompresijos greitis. 3. Nuolatinio ventiliavimo srautas. |  |
| 1.21. | Konsolėje matomi parametrai | ≥ 2 manometrai (slėgis Kameroje, nustatytas slėgis) |  |
| 1.22. | Konsolėje įrengti avariniai reguliatoriai | ≥ 2 |  |
| 1.23. | Kameroje integruotos įsiskverbimo angos | ≥ 7 (skysčiams, dujoms, kabeliams ir pan.) |  |
| 1.24. | Vežimėlis su hidrauliniu aukščio valdymu paciento talpinimui į Kamerą. | 1. Suderintas su gultu. 2. Hidraulinis valdymas su Kameros aukščio atmintimi. 3. Maksimali dinaminė apkrova ≥ 220 kg. 4. Talpinamas po Kameros cilindru. |  |
| 1.25. | Gultas | 1. Suderintas su vežimėliu. 2. Nuo vežimėlio į Kamerą įstumiamas rankiniu būdu. 3. Pakeliamas galvos atlošas ≥ 40°. |  |
| 1.26. | Čiužinys | 1. Suderintas su gultu. 2. ≥ 2 sluoksniai, skirtingų tankių, su skysčiams nelaidžia, ugniai atsparia, antibakterine, lengvai valoma, nedirginančia danga. |  |
| 1.27. | Kita įranga | Būtini prietaisai, priemonės Kameros instaliacijai ligoninėje ir kasdieninei techninei priežiūrai reikalingi įrankiai, prietaisai |  |
| 1.28. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 1.29. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai hiperbarinės oksigenoterapijos kamerai |  |
| 1.30. | Darbuotojų apmokymas | Darbuotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 1.31. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

III SKYRIUS

KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI PAPILDOMI DOKUMENTAI

- Tiekėjams leidžiama kartu su pasiūlymu pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą arba pasirašytą skanuotą tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRISTATYMUI, SUMONTAVIMUI, ĮDIEGIMUI IR APMOKYMAMS

- Tiekėjas garantuoja, kad Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutarties Priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

- Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, įdiegtos ir apmokytas Perkančiosios organizacijos nurodytas skaičius (iki 5 asmenų) personalas.

V SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba, standartas, sertifikatas ar protokolas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.