TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčiai dokumentai, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

5. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

6. Tiekėjas turi turėti prekės gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas ir išbandymas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

8. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

9. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

10. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

10.1. Medicinos prietaiso pasas;

10.2.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

10.3. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

10.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

10.5. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato;

10.6.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

11. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥2 akademinės val.

12. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrochirurginis generatorius | 4 kompl. | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją |  |
| 2 | Paskirtis | Universalus OR |  |  |
| 3 | Medicinos prietaiso klasė | IIb |  |  |
| 4 | Eksploatacinės sąlygos | - Darbinė temperatūra ne siauresniame intervale kaip: 10 – 40oC; - Santykinė oro drėgmė ne siauresniame intervale kaip: 30–75 % |  |  |
| 5 | Maitinimo šaltinis | Iš elektros lizdo 230V (±10%), 50/60 Hz. |  |  |
| 6 | Svoris | ≤ 13 kg |  |  |
| 7 | Aušinimo sistema | Aktyvi |  |  |
| 8 | Ekrano tipas | - Integruotas, spalvinis - Vizualinės darbo režimų, galios ir būsenų indikacijos - Aiškus perspėjimų ir klaidų atvaizdavimas |  |  |
| 9 | Jungtys | - Monopolinės jungtys - Bipolinės jungtys - Potencialų suvienodinimo jungtis |  |  |
| 10 | Aktyvacijos tipai | - Kojinis jungiklis - Rankinis jungiklis |  |  |
| 11 | Signalai | - Akustiniai - Vizualiniai |  |  |
| 12 | Automatinės apsaugos | - Automatinis išjungimas gedimo atveju; - Paciento neutraliosios plokštės kontakto kontrolės sistema: REM / CQM / NESSY arba lygiavertė technologija |  |  |
| 13 | Galios parametrai: |  |  |  |
| 13.1 | HF darbinis dažnis | 300-500 kHz |  |  |
| 13.2 | Maksimali monopolinė pjovimo galia | 300 – 400 W |  |  |
| 13.3 | Maksimali monopolinė koaguliacijos galia | 100 – 300 W |  |  |
| 13.4 | Maksimali bipolinė galia | ≥ 50 W |  |  |
| 14 | Veikimas: |  |  |  |
| 14.1 | Režimų atmintis (presets) | Galima išsaugoti ir užkrauti sukonfigūruotus darbo režimus: - darbo režimą (Pure / Blend / Coag ir kt.) - galios arba efekto lygį - impulso struktūrą (jei taikoma) - bipolinį / monopolinį veikimą |  |  |
| 14.2 | Palaikomi režimai | - Bipoline koaguliacija - Blend - Forced coag - Pure Cut - Soft coag - Spray coag |  |  |
| 14.3 | Pjovimo režimai | Turi išplėstinius monopolinio pjovimo ir koaguliacijos režimus, leidžiančius: - kontroliuoti pjūvio impulsų trukmę, - reguliuoti hemostazės intensyvumą, - naudoti impulsinę arba moduliuotą energiją. Režimai turi būti pritaikomi skirtingoms chirurginėms procedūroms (atvira chirurgija, ortopedija, endoskopija). |  |  |
| 15. | Kartu su elektrochirurginiu generatoriumi komplektuojama: |  |  |  |
| 15.1 | Dvigubas pedalas | 1 vnt. |  |  |
| 15.2 | Neutralus elektrodo kabelis | 2 vnt |  |  |
| 15.3 | Paciento elektrodas | 2 vnt. |  |  |
| 15.4 | Monopoline rankenėlė su mygtukais, 3m, autoklavuojama | 10 vnt. |  |  |
| 15.5 | Monopolinis elektrodas - peiliukas | 10 vnt. |  |  |
| 15.6 | Monopolinis elektrodas - adata | 10 vnt. |  |  |
| 15.7 | Monopolinis elektrodas - rutuliukas | 2 vnt. |  |  |
| 15.8 | T formos biopsinis elektrodas 20x20 | 2 vnt. |  |  |
| 15.9 | T formos biopsinis elektrodas 10x10 | 2 vnt. |  |  |
| 15.10 | Konizaijos elektrodas – Trikampis elektrodas 25x15 | 2 vnt. |  |  |
| 15.11 | Konizaijos elektrodas – Trikampis elektrodas 25x20 | 2 vnt. |  |  |
| 15.12 | Konizaijos elektrodas – Trikampis elektrodas 25x10 | 2 vnt. |  |  |
| 15.13 | Bipolinis pincetas 16,5 cm, 1 mm | 5 vnt. |  |  |
| 15.14 | Bipolinis pincetas 20 cm, 1 mm | 5 vnt. |  |  |
| 15.15 | Bipolinis pincetas 12 cm, 0,2 mm | 7 vnt. |  |  |
| 15.16 | Bipolonis laidas pincetui | 20 vnt. |  |  |
| 16 | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus dėl medicinos priemonių | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 17. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Turi automatinę galios reguliavimo sistemą, kuri realiu laiku koreguoja energijos parametrus pagal audinių elektrinę varžą (impedanciją), užtikrinant pastovų pjūvio ir koaguliacijos efektą nepriklausomai nuo audinių savybių. | Statinis: (taip/ne) | L1= 6 |  |
| T2 | Turi aktyvią elektros lanko (spark / arc) kontrolę arba lygiavertę technologiją, leidžiančią stabilizuoti energijos perdavimą ir sumažinti nekontroliuojamą terminį audinių pažeidimą. | Statinis: (taip/ne) | L2=10 |  |
| T3 | Turi automatinį prijungto instrumento atpažinimą arba lygiavertę funkciją, leidžiančią greitai parinkti tinkamus darbo režimus ir energijos parametrus be rankinio sudėtingo nustatymo. | Statinis: (taip/ne) | L3=10 |  |
| T4 | Grafinė, vizualinė indikaciją, kuri PRIEŠ energijos aktyvavimą parodo numatomą energijos poveikio pobūdį (pjovimo ir (ar) koaguliacijos dominavimą), pagrįstą pasirinktu darbo režimu ir galios / efekto nustatymais. | Statinis: (taip/ne) | L3=4 |  |