Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

- Perkančioji organizacija – biudžetinė įstaiga Palangos asmens sveikatos priežiūros centras perka mobilų terapinį lazerio aparatą su priedais 1 (vienas) kompl. (toliau- Prekė).

- Prekė turi būti nauja, nenaudota.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

- Tiekėjui įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami Prekės gamintojo dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos Prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų  priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/bukletus/brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba.  Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tuo atveju, jeigu pateiktoje Prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti Prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

- Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti Prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas,  įrangos naudojimo instrukciją ir/ar įrangos priežiūros dokumentaciją lietuvių kalba, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose ir kiti reikalingi dokumentai.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę Prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Prekės pristatymas nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, montavimas, instaliavimas, po montavimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

10. Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. garantija:

10.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka Prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

|  | Mobilaus terapinio lazerio su priedais techniniai reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techninis parametras |  |  | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Mobilus terapinis lazeris su priedais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Lazerio tipas |  |  | Diodinis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Paskirtis |  |  | Paviršinių ir giliųjų audinių skausmų, uždegimų gydymui, audinių regeneracijai, raumenų atpalaidavimui, žaizdų, diabetinių opų, kitų paviršinių audinių pažeidimų gydymui, akupunktūrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Lazerinė sistema |  |  | Saugumo klasė ne žemesnė nei IV pagal IEC 60825-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Medicinos prietaiso klasifikacija |  |  | IIb klasė (pagal Tarybos direktyvą 93/42/EEB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Lazerio bangų ilgiai (nm) |  |  | Ne mažiau kaip 4 nurodyti: 660 nm +/- 10nm, 800 nm +/- 15nm, 905 nm +/- 15nm, 970 nm +/- 15nm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Didžiausia galia 660 nm ( bangos (mW ). | ≤120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Elektromagnetinio suderinamumo klasė |  |  | Ne žemesnė A pagal IEC 60601-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Maksimali lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą |  |  | Ne mažiau kaip 30 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Vidutinė lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą |  |  | Ne mažiau kaip 20 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Lazerio galia (W) naudojant nuolatinės bangos režimą (CW) |  |  | Ne mažiau kaip 25 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Emisijos režimai |  |  | Turi būti ne mažiau kaip nurodyti: CW (nuolatinė), moduliuojama nuo 1 Hz iki 20 kHz (50% fiksuoto darbo ciklo); ISP (superpulsacijos režimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | IP saugumo laipsnis |  |  | Lazerio aparatas: ne mažiau kaip IP20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Maitinimas |  |  | Turi būti galima prietaisą naudoti nuo vidinės įmontuotos baterijos; išorinio kintamojo įtampos tinklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Įjungimas/išjungimas |  |  | Turi būti ne mažiau kaip: pirštiniu jungikliu su elektroniniu prieigos raktu (PIN kodas); kojiniu jungikliu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Ekranas |  |  | Ne mažiau kaip: pilnai spalvotas, grafinis, liečiamas LCD ar lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Svoris |  |  | Ne daugiau kaip 1,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Naudojimo vieta |  |  | Mobilus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Gydymo programų valdymas ir/ar individualizavimas |  |  | Gydymas pagal aparate jau nustatytas gydymo programas pagal kūno vietas ir jose nurodytas ligas/būkles ar individualiai nustatomas ne mažiau kaip pagal 8 gydymo funkcijas. Turi būti galimybė jau sudarytose gydymo programose keisti galią (w), laiką (s), bangos ilgius, energijos perdavimo būdus ir dažnius. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Operacinės sistemos atnaujinimas |  |  | Bevieliu ryšiu Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Paciento odos spalvos parinkimas |  |  | Rankinis, spalvotame, liečiamame pilnų spalvų LCD ekrane pagal T. Fitzpatrick skalę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Gydymo duomenų talpa |  |  | Neribota, turi būti galima įrašyti duomenis per USB jungtį į laikmeną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Gydymo tęstinumas ir atsekamumas |  |  | Pagal gydymo įrašus prietaiso atmintyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Papildoma apsauga nuo odos įkaitimo |  |  | Išmanus rankinis antgalis - optinis lęšis. Nustojus judinti ar esant nepakankamo greitumo judesiui turi pradėti automatiškai vibruoti. Nepagreitinus judesio – turi automatiškai sumažinti lazerio šviesos galią. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Apsauginiai akiniai darbuotojui |  |  | Kartu su lazeriu turi būti pateikti: ne mažiau kaip 2vnt. apsauginių akinių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Apsauginiai akiniai gydant zonas aplink akis |  |  | Apsauginiai metaliniai akiniai įsidedantys į akiduobes ir apsaugantys akis terapijos metu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Apsauginiai akiniai gydomam vaikui |  |  | Apsauginiai akiniai gydomam vaikui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Antgalis - optinis lęšis sunkiai prieinamoms vietoms, atviroms žaizdoms gydyti |  |  | Kontaktinis/nekontaktinis antgalis-optinis lęšis sunkiai prieinamoms vietoms (burna, nosis, ausys), atviroms žaizdoms gydyti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Antgalis - optinis lęšis keičiamo diametro |  |  | Kontaktinis/nekontaktinis antgalis-optinis lęšis keičiamo diametro ir akupunktūrai atlikti nuo 1 kv.cm ik 5 kv.cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Antgalis - optinis lęšis didesniems plotams gydyti |  |  | Kontaktinis/nekontaktinis, ne mažiau kaip 12 kv.cm skersmens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Antgalis-optinis lęšis skirtas gydyti didelius plotus (iki 800kv.cm) be specialisto pagalbos |  |  | Nekontaktinis lankstomas antgalis-optinis lęšis skirtas gydyti didelius plotus (iki 800kv.cm) be specialisto pagalbos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Stalelis lazerio aparatui laikyti su ratukais |  |  | Stalelis ant ratukų su stabdžiais, lentynėlėmis antgaliams bei magnetiniu lauku ant paviršiaus, apsaugančiu lazerio aparatą nuo kritimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Optinių lęšių laikymo dėžutė |  |  | Plastikinė ar lygiavertė, skirta ne mažiau kaip 5-iems optiniams lęšiams. Garantija ne mažiau kaip 2 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. | Specialus lengvas apsauginis lazerinio prietaiso transportavimo lagaminas |  |  | Aliumininis ar plastikinis lazerinio prietaiso lagaminas apsaugantis jį transportavimo metu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Lazeriu atliekamų gydymų nustatymų mokymai pasikeitus darbuotojui |  |  | Turi būti suteikiama neatlygintina prieiga prie siūlomo lazerio individualizuotų protokolų sudarymo mokymų visu lazerio naudojimo metu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. | Šviesolaidžio garantinis laikotarpis |  |  | Ne mažiau kaip 2 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36. | Lazerio aparato garantinis laikotarpis |  |  | Nemažiau kaip 3 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Siūlomas modelis(nurodo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Kilmės šalis(nurodo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |