KLAUSIMYNAS

DIALIZĖS APARATAS SU PORTATYVINE H20 VALYMO ĮRANGA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

DIALIZĖS APARATAS SU PORTATYVINE H20 VALYMO ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Dializės aparatas su portatyvine H20 valymo įranga |  |  |
| 1 | Dializės aparatas |  |  |
| 2 | Paskirtis: 1. HD dviejų adatų 2. HD vienos adatos, vieno siurblio 3. Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („online“) 4. Hemofiltracija (HF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“). |  |  |
| 3 | 15 colių skystųjų kristalų spalvotas monitorius. Būtina |  |  |
| 4 | Prisilietimui jautrus ekranas. Būtina |  |  |
| 5 | Lietuviškas meniu. Būtina |  |  |
| 6 | Tiekiamo vandens temperatūros ribos, ºC. Nuo +5 iki +30 ºC |  |  |
| 7 | Tiekiamo vandens slėgio ribos, bar nuo 1,0 iki 6,0 bar |  |  |
| 8 | Dializuojantis tirpalas: bikarbonatinis |  |  |
| 9 | Dializato temperatūros nustatymas. Nustatoma ribose nuo +34 iki +39˚C |  |  |
| 10 | Dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 125-160 mmol/l |  |  |
| 11 | Dializuojančio tirpalo HC03 kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 24-60 mmol/l |  |  |
| 12 | Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 100-800 ml/min |  |  |
| 13 | Dializato tėkmės greitis HD rėžime.Tolygus reguliavimas nuo 300 iki 800 ml/min |  |  |
| 14 | Kraujo siurblio greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 30 iki 600 ml/min |  |  |
| 15 | Kraujo siurblio greitis Nuo 30 iki 600 ml/min |  |  |
| 16 | Heparino pompos greičio ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0,1 iki 10 ml/h |  |  |
| 17 | Heparino pompos boliusas (ne siauresnės už nurodytas): 0,5-10 ml |  |  |
| 18 | Naudojamų švirkštų dydžiai 10 ml, 20 ml, 30 ml |  |  |
| 19 | PA- arterinio slėgio prieš kraujo siurblį matavimo ribos(ne siauresnės už nurodytas): nuo -400 iki +400 mmHg |  |  |
| 20 | PV- veninio slėgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo -100 iki +400 mmHg, |  |  |
| 21 | Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo -100 iki +500 mmHg |  |  |
| 22 | Slankiojantys arterinio ir veninio slėgio aliarmo langai su ne mažiau kaip ± 200 mmHg diapazonu |  |  |
| 23 | Oro detektorius: Ultragarsinis matavimas ne kraujo ampulėje, bet kraujo magistralėje |  |  |
| 24 | Ultrafiltracijos principas Balansinės kameros |  |  |
| 25 | Ultrafiltracijos ribos Nuo 50 iki 4000 ml/h |  |  |
| 26 | Ultrafiltracijos tikslumas: ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip ±50 ml/val. |  |  |
| 27 | Profiliavimas: aparatas turi Na, Bikarbonato ir Ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas |  |  |
| 28 | Pakaitinio tirpalo greitis HDF rėžime: nustatomas ne siauresnėse ribose nuo 20 iki 300 ml/min |  |  |
| 29 | Naudojami 2 daugkartinio naudojimo filtrai (ne mažiau 1500 val.): Būtina |  |  |
| 30 | Galimybė atlikti 24 val. nepertraukiamą mažo intensyvumo dializę (angl. „SLED“), esant dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 100 ml/min. |  |  |
| 31 | Pakaitinio tirpalo greitis HDF rėžime Nuo 30 iki 400 ml/min, |  |  |
| 32 | Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu (Kt/V): Būtina |  |  |
| 33 | Automatinis neinvazinis kraujo spaudimo matavimas: Būtina |  |  |
| 34 | Dezinfekcijos režimai: Skalavimas, Karšta dezinfekcija su citrinos rūgštimi, Cheminė dezinfekcija |  |  |
| 35 | Dezinfekcijos režimai: Skalavimas, Karšta dezinfekcija su citrinos rūgštimi, Cheminė dezinfekcija |  |  |
| 36 | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas |  |  |
| 37 | Garantija ≥ 24 mėn.na |  |  |
| 38 | Portatyvinis vandens valymo įrenginys |  |  |
| 39 | Vandens valymo įrenginio paskirtis (naudojimo sritis). Valyto vandens tiekimas dializės aparatui |  |  |
| 40 | Vandens paruošimo būdas: Reverso osmozė |  |  |
| 41 | Vandens valymo įrenginys turi būti mobilus su ratukais: Būtina |  |  |
| 42 | Vandens valymo įrenginio svoris be skysčių turi būti ne didesnis kaip 30 kg |  |  |
| 43 | Vandens valymo įrenginio išmatavimai: ne didesni kaip 315 x 875 x 300 mm |  |  |
| 44 | Vandens valymo įrenginio valyto vandens našumas: ≥ 70 l/h |  |  |
| 45 | Maksimalus leidžiamas vandens kietumas: ne daugiau 15 dH (2,67 mmol/l) |  |  |
| 46 | Vandens nuotėkio jutiklis: Būtina |  |  |
| 47 | Lietimui jautraus spalvotas ekrano įstrižainė: ≥ 5,7 colių |  |  |
| 48 | Vandens valymo įrenginio sukeliamo triukšmo lygis: ≤ 50 dB |  |  |
| 49 | Valyto vandens debetas , l/val ≥ 250 |  |  |
| 50 | Pusiau automatinė dezinfekcija: Būtina |  |  |
| 51 | Nukalkinimas: Būtina |  |  |
| 52 | Vandens valymo įrenginys turi būti medicininės paskirties |  |  |
| 53 | Elektrinis pajungimas: 230V , 50/60Hz |  |  |
| 54 | Valyto vandens slėgis kilpoje ,bar 1,5 ÷ 3,5 |  |  |
| 55 | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. |  |  |
| 56 | Garantija: ≥ 36 mėn. |  |  |
| 57 | Bendrieji reikalavimai (pateikti atskirame dokumente) |  |  |