## Lapas1
Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
0 | Šaldytuvas kūnams laikyti
0 | Šaldytuvas kūnams laikyti | kompl. | 1
1 | Šaldymo įrenginys talpinantis12 kūnų
2 | Struktūrinis rėmas, sienų ir lubų elementai sudarantys įrenginį į instaliacijos vietą pristatomi kaip atskiri elementai
3 | Išorinė apdaila ir padėklų laikymo konstrukcija pagaminta iš ne blogesnio kaip AISI 304 markės plieno
4 | Šaldymo įrenginio panelių storis ≥ 70 mm
5 | Šaldymo įrenginio šiluminis laidumas ≤ 0,3 W/m²*C
6 | Surinktą konstrukciją sudaro šaldymo įrenginys su 4 atskiromis durimis. Vidiniai rėmai kūno padėklams laikyti su ritininiais bėgiais arba šoniniais ratais.
7 | Durys su orui nepralaidžia tarpine per visą perimetrą. Durelių lankstai ir tvirtinimo komponentai pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų
8 | Durys su individualiu užraktu
9 | Šaldytuvo palaikomos temperatūros nustatymo ne siauresniame intervale negu nuo (2-4)°C
10 | Monoblokinė šaldymo sistema montuojama įrenginio galinėje dalyje
11 | Valdymo panelė su temperatūros indikacija sumontuoti priekinėje šaldymo įrenginio sienelėje
12 | Suderinama su LR elektros tinklu 230 V, 50 Hz
13 | Rezervinis maitinimas, užtikrinantis šaldymo įrenginio veikimą ne mažiau negu 48 val.
14 | Komplektuojama su visomis reikalingomis nepaminėtomis elektros, šaldymo, tvirtinimo detalėmis/priemonėmis, kurios užtikrina techninėje specifikacijoje nurodytą funkcionalumą
15 | Šaldymo įrenginys instaliuojamas patalpoje, kurios matmenys (gylis x plotis x aukštis): 2500 x 4600 x 2300 (po pakabintų lubų 2600 mm) mm (galinėje dalyje numatyta 1400 mm pločio ir 2000 mm aukščio techninė erdvė). Erdves iš šono iki šaldymo įrenginio viršaus priekinėje dalyje būtina uždengti ne blogesniais kaip AISI 304 markės plieno elementais
0 | Kūno padėklas | vnt. | 12
1 | Suderinamas su 1 pirkimo objektu, matmenys (ilgis x plotis): ne mžiau negu 2000 x 800 mm
2 | Pagamintas iš ne blogesnio kaip AISI304 markės plieno
3 | Rankenos padėklo priekyje ir gale
4 | Bortelis per visą kūno padėklo peritmetrą
5 | Maksimali apkrova ≥ 200 kg
0 | Hidraulinis keltuvas | vnt. | 1
1 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
2 | Hidrauliniu būdu reguliuojamas aukštis (kojinio pedalo pagalba), suderinamas su 1 pirkimo objektu
3 | Ne mažiau negu 4 atskiri sukinėjantys ratukai, ne mažiau negu 2 vnt. su stabdžiais, diametras ne mažiau negu 125 mm
4 | Keliamoji galia ≥ 250 kg
5 | Integruoti ne mažiau negu 5 ritininių bėgiai
0 | Transportavimo vežimėlis
0 | Transportavimo vežimėlis | vnt. | 1
1 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
2 | Gaubtas kūno uždengimui, matmenys (ilgis x plotis): ne mžiau negu 2000 x 800 mm
3 | Ne mažiau negu 4 atskiri sukinėjantys ratukai, ne mažiau negu 2 vnt. su stabdžiais, diametras ne mažiau negu 200 mm
4 | Maksimali apkrova ≥ 250 kg
0 | Autopsijos stalas
0 | Autopsijos stalas | vnt. | 1
1 | Autopsijos stalo gabartiniai matmenys (ilgis x plotis): ne mžiau negu 2500 x 800 mm
2 | Pagamintas iš ne blogesnio kaip AISI304 markės plieno
3 | Ventiliavimo funkcija, centriniame stove integruoti ventiliacijos ortakiai su filtrais, ištraukimas per visą darbinį paviršių
4 | Reguliuojamas pagrindo aukštis, ne mažiau negu 200 mm
5 | Darbinis paviršius sudarytas iš ne mažiau negu 4 nuimamų perforuotų sekcijų, kurių kraštai užlenkti
6 | Integruota kriauklė su išleidimo anga
7 | Integruotas maišytuvas
8 | Integruotas hidroaspiratorius
9 | Integruotas atliekų smulkintuvas su išimamu konteineriu
10 | Elektros kištukinis lizdas, apsauga ne prastesnė negu IP55
11 | Oro ištraukimas ne mažiau negu 1000 m3/val., angos diametras ne didesnis negu 250 mm
12 | Maksimali apkrova ≥ 250 kg
13 | Suderinama su LR elektros tinklu 230 V, 50 Hz