2 priedas

PORTATYVINIO RENTGENO SISTEMA

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais). Tais atvejais, kai parametrų atitiktį patvirtinantys gamintojo dokumentai yra pateikti anglų kalba, jų vertimų į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma. Jei šių dokumentų turinys Perkančiajai organizacijai yra aiškus, vertimai gali būti nereikalaujami. Priešingu atveju, Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Pateiktame gamintojo dokumente turi būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras. Pasiūlymo formoje (1 priedo grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės") turi būti nurodytas gamintojo dokumento puslapis, kuriame yra ši žyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2.1. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1-3 techninės specifikacijos skyrių reikalavimams. Atitiktis techninės specifikacijos 4 skyrio nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Portatyvus rentgeno aparatas | Nurodyti modelio pavadinimą, gamintoją. |
| 1.1 | Aukštis transportavimo metu | ne daugiau kaip 1850 mm |
| 1.2 | Plotis transportavimo metu | ne daugiau kaip 680 mm |
| 1.3 | Maitinimas tiekiamas iš vidinių akumuliatorių | Būtina |
| 1.4 | Savaeigis judėjimas | Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba |
| 1.5 | Rentgeno spindulių generatorius |  |
| 1.5.1 | Įtampos diapazonas | ne siauresnėse ribose nei (40-125) kV |
| 1.5.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas | ne siauresnėse ribose nei (0,5-320) mAs |
| 1.5.3 | Maksimali srovė | ne mažiau 400 mA |
| 1.5.4 | Maksimali galia | ne mažiau 30 kW |
| 1.5.5 | Anatominės programos | Būtina |
| 1.6 | Rentgeno vamzdis |  |
| 1.6.1 | Židinio dėmių kiekis | ne mažiau 2 |
| 1.6.2 | Besisukantis anodas | Būtina |
| 1.6.3 | Anodo šiluminė talpa | ne mažiau 300 kHU |
| 1.7 | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |
| 1.7.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ne mažiau ± 90° |
| 1.7.2 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |
| 1.8 | Rentgeno technologo darbo vieta |  |
| 1.8.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina |
| 1.8.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |
| 1.8.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |
| 1.8.4 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |
| 1.8.5 | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) | Būtina |
| 1.8.6 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |
| 1.8.7 | Monitorius | Jautrus lietimui, įstrižainė ne mažiau 19“ |
| 1.8.8. | Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu. Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde | Būtina |
| 1.9 | Rentgeno vamzdžio laikiklis |  |
| 1.9.1 | Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona | Būtina |
| 1.9.2 | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto | ne mažiau 1200 mm |
| 1.9.3 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ne mažiau 1950 mm |
| 1.9.4 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ne daugiau kaip 680 mm |
| 1.9.5 | Laikiklio pasukimas kampu | ne mažiau ±270° |
| 1.9.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ne mažiau ±90° |
| 2. | Skaitmeninis mobilus rentgeno spindulių detektorius | 1 vnt. |
| 2.1 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |
| 2.2 | Detektoriaus jautrios zonos dydis ilgis x plotis cm | ne mažiau 34,5 x 42,0 cm |
| 2.3 | Detektoriaus scintiliatoriaus tipas | CsI (cezio jodido) ar lygiavertis |
| 2.4 | Pikselio dydis | ne daugiau kaip 150 µm |
| 2.5 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |
| 2.6 | Automatinis baterijos krovimas integruotoje detektoriaus dėtuvėje | Būtina |
| 2.7 | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją | ne daugiau kaip 3,6 kg |
| 3. | Aplinkosauginis ir kiti reikalavimai |  |
| 3.1 | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |
| 3.2 | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris | Kartu su pasiūlymu. |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |
| 4.1 | Garantinis laikotarpis | ne mažiau 24 mėn. |
| 4.2 | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (prekės pristatymo metu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |
| 4.3. | Įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, įskaitant galiojančią Lietuvos higienos normos HN 78 redakciją bei kitus taikytinus radiacinės saugos reikalavimus (Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas, VATESI norminiai dokumentai). | Būtina |
| 4.4 | Siūloma įranga turi būti nauja, o ne atnaujinta (angl. refurbished). | Būtina |
| 4.5 | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| 4.6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |

________________________________