Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL „PORTATYVINIO RENTGENO SISTEMA“

____________ Nr.______

(Data)

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto adresas (-ai) |  |
| Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Mes siūlome šią prekės kainą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Mat. vnt. | Kiekis | Kaina EUR be PVM | PVM suma EUR | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portatyvinio rentgeno sistema |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |
| 1. | Portatyvus rentgeno aparatas | Nurodyti modelio pavadinimą, gamintoją. |  |
| 1.1 | Aukštis transportavimo metu | ne daugiau kaip 1850 mm |  |
| 1.2 | Plotis transportavimo metu | ne daugiau kaip 680 mm |  |
| 1.3 | Maitinimas tiekiamas iš vidinių akumuliatorių | Būtina |  |
| 1.4 | Savaeigis judėjimas | Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba |  |
| 1.5 | Rentgeno spindulių generatorius |  |  |
| 1.5.1 | Įtampos diapazonas | ne siauresnėse ribose nei (40-125) kV |  |
| 1.5.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas | ne siauresnėse ribose nei (0,5-320) mAs |  |
| 1.5.3 | Maksimali srovė | ne mažiau 400 mA |  |
| 1.5.4 | Maksimali galia | ne mažiau 30 kW |  |
| 1.5.5 | Anatominės programos | Būtina |  |
| 1.6 | Rentgeno vamzdis |  |  |
| 1.6.1 | Židinio dėmių kiekis | ne mažiau 2 |  |
| 1.6.2 | Besisukantis anodas | Būtina |  |
| 1.6.3 | Anodo šiluminė talpa | ne mažiau 300 kHU |  |
| 1.7 | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |  |
| 1.7.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ne mažiau ± 90° |  |
| 1.7.2 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |
| 1.8 | Rentgeno technologo darbo vieta |  |  |
| 1.8.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina |  |
| 1.8.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |
| 1.8.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 1.8.4 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |
| 1.8.5 | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) | Būtina |  |
| 1.8.6 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |
| 1.8.7 | Monitorius | Jautrus lietimui, įstrižainė ne mažiau 19“ |  |
| 1.8.8 | Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu. Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde | Būtina |  |
| 1.9 | Rentgeno vamzdžio laikiklis |  |  |
| 1.9.1 | Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona | Būtina |  |
| 1.9.2 | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto | ne mažiau 1200 mm |  |
| 1.9.3 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ne mažiau 1950 mm |  |
| 1.9.4 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ne daugiau kaip 680 mm |  |
| 1.9.5 | Laikiklio pasukimas kampu | ne mažiau ±270° |  |
| 1.9.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ne mažiau ±90° |  |
| 2. | Skaitmeninis mobilus rentgeno spindulių detektorius | 1 vnt. |  |
| 2.1 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |  |
| 2.2 | Detektoriaus jautrios zonos dydis ilgis x plotis cm | ne mažiau 34,5 x 42,0 cm |  |
| 2.3 | Detektoriaus scintiliatoriaus tipas | CsI (cezio jodido) ar lygiavertis |  |
| 2.4 | Pikselio dydis | ne daugiau kaip 150 µm |  |
| 2.5 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |
| 2.6 | Automatinis baterijos krovimas integruotoje detektoriaus dėtuvėje | Būtina |  |
| 2.7 | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją | ne daugiau kaip 3,6 kg |  |
| 3. | Aplinkosauginis ir kiti reikalavimai |  |  |
| 3.1 | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
| 3.2. | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su preke turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris | Pateikiama kartu su pasiūlymu |  |
| 4.* | Kiti reikalavimai |  |  |
| 4.1 | Garantinis laikotarpis | ne mažiau 24 mėn. |  |
| 4.2 | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (prekės pristatymo metu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |  |
| 4.3. | Įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, įskaitant galiojančią Lietuvos higienos normos HN 78 redakciją bei kitus taikytinus radiacinės saugos reikalavimus (Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas, VATESI norminiai dokumentai). | Būtina |  |
| 4.4 | Siūloma įranga turi būti nauja, o ne atnaujinta (angl. refurbished). | Būtina |  |
| 4.5 | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 4.6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |

*Atitiktis šiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu.

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodytus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį techninės specifikacijos 1 - 3 skyriuose nustatytiems reikalavimams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1. 1.; Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (5 priedas). 2.; Tiekėjo deklaracija dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties (6 priedas). Tiekėjo patvirtinimas dėl atsarginių detalių tiekimo. 3.; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (3 priedas). 4.; Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (2 priedas). 5.; Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma). 6.; Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma). 7.; Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma). 8.; Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma). 9.; Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma). 10.; Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą).

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |