TSD-261, VPP-1533

Automatinio sterilizavimo maišelių formavimo, užlydymo aparato

techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Įrenginys skirtas automatiniam sterilizavimo maišelių formavimui iš popieriaus–plastiko juostos ir jų užlydymui prieš sterilizavimą |  |
| 2. | Veikimo principas | Automatinis maišelių formavimas (pjovimas) ir užlydymas vieno proceso metu |  |
| 3. | Valdymas | Integruotas valdymas (valdymo skydelis, ekranas ar lygiavertė sistema) |  |
| 4. | Išoriniai matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne daugiau nei 800×400×300 mm |  |
| 5. | Svoris | Ne daugiau nei 30 kg |  |
| 6. | Korpusas | Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) |  |
| 7. | Efektyvumas | 1. ≥ 13 ciklų/min (≥ 700 ciklų/valandą); 2. ≥ 4700 maišelių per valandą, priklausomai nuo sandarinimo laiko. |  |
| 8. | Maišelių kiekis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–1000 vienetų |  |
| 9. | Maišelių ilgis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100–2500 mm |  |
| 10. | Ritinio laikiklio plotis | ≥ 420 mm |  |
| 11. | Sandarinimo siūlės plotis | 11–13 mm |  |
| 12. | Sandarinimo atstumas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 5–50 mm |  |
| 13. | Jungtys | 1. USB A/B (arba lygiavertė); 2. RS 232 (arba lygiavertė). |  |
| 14. | Užlydymo temperatūra | 1. Reguliuojama. 2. Didžiausia užlydumo temperatūra ne mažesnė kaip 220 °C. |  |
| 15. | Temperatūros atvaizdavimas | Temperatūros reikšmės atvaizduojamos įrenginio ekrane |  |
| 16. | Temperatūros kontrolė | Maišelių užlydymas galimas tik aparatui pasiekus nustatytą darbinę temperatūrą |  |
| 17. | Sandarinimo laikas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 0,5–10 s |  |
| 18. | Komplektacija | 1. Automatinis sterilizavimo maišelių formavimo, užlydymo aparatas – 1 vnt. 2. Maišelių rūšiavimo modulis – 1 vnt. 3. Užlydomos popieriaus-plastiko sterilizacijos juostos laikiklių rinkinys (ne mažiau kaip 2 juostų tvirtinimo komplektai rinkinyje). |  |
| 19. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 22. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 25. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 26. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.