| Eil.Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų rūšys |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili, su fiksuojamais stabdžiais; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥15 000 000. |  |
| 2. | Taikymo tipas (tyrimai) | - Akušeriniai tyrimai - Ginekologiniai tyrimai |  |
| 3. | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ≥ 14 colių ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Skaitinė – raidinė klaviatūra arba klaviatūra liečiamame ekrane; 3. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 4. Gelio šildytuvas. |  |
| 4. | Aparato monitorius (displėjus) | 1. Aukštos raiškos LCD arba lygiavertis; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 24 colių; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 4. Tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti monitoriaus padėtį. |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  |
| 6. | Sistemos dinaminis diapozonas | Ne mažiau kaip 350 dB |  |
| 7. | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas. |  |
| 8. | B režimas | 1. Maksimalus galimas sistemos skenavimo gylis ≥ 50 cm; 2. Maksimalus kadrų dažnis ≥ 1400Hz; 3. Kompensacinio stiprinimo reguliavimas; 4. Trapecinis vaizdavimas; 5. Panoraminis vaizdavimas; 6. Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais |  |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | - Tėkmės greičio doplerio režimas - Galios doplerio režimas - Audinių doplerio režimas - Mikrokraujagyslių vizualizacija |  |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Nuolatinės veiklos režimas CW; 3. Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 11. | Aktyviųjų daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 4 vnt. |  |
| 12. | Davikliai |  |  |
| 12.1. | Linijinis daviklis | 1. Paviršiaus plotis ≥ 50 mm; 2. Vieno kristalo arba matricinė arba lygiavertė technologija arba Hanafy arba ComboWave technologija; 3. Elementų skaičius: ≥ 192. 4. Dažnių diapazonas ≤ 3 MHz iki ≥15. |  |
| 12.2. | Konvekcinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ≤ 1,2 MHz iki ≥8 MHz; 2. Elementų skaičius: ≥ 192. |  |
| 12.3. | Ertminis daviklis | - Dažnio diapazonas ≤3 MHz iki ≥ 12 MHz. - Vieno kristalo arba matricinė technologija - Elementų skaičius: ≥ 192. - Apžvalgos laukas ne mažiau kaip 240 |  |
| 13. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime. |  |
| 14. | Vaisiaus automatiniai matavimai, paremti dirbtiniu intelektu | - Galvos apimtis (HC) - Biparietalinis skersmui (BPD) - Pilvo apimtis (AC) - Šlaunikalnio ilgis (FL) - Viršugalvio-uodegikaulio matmuo (CRL) - Žastikaulio ilgis (HL) - Sprando vaiskumos matavimas (NT) - Intrakranijinės vaiskumos matavimas (IT) |  |
| 15. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 500GB |  |
| 16. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. |  |
| 17. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI jungtis arba Display Port; 3. ≥4 USB jungtys. |  |
| 18. | Galimybė tyrimo duomenis (statitinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send - vaizdų spausdinimo - DICOM Print - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM |  |
| 19. | Integruota baterija | Užtikrina įrangos veikimą ne mažiau kaip 60 minučių |  |
| 20. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija |  |
| 21. | Siūlomos prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |