	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai

	Siūlomi įrangos parametrai

	1.
	Taikymo specializacija
	Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas.
	

	2.
	Prietaiso architektūra 
	Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 380 dB.
	

	3.
	Prietaiso ergonomika
	1. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto;
2. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti;
	

	4.
	Dvimačio vaizdo savybės
	1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija;
2. Aukštesnių harmonikų registravimas.
3. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame tyrimo gylyje („nSight beamforming“, „cSound“, „InFocus“ arba lygiavertė technologija);
4. Galimybė keisti širdies tyrimams skirto daviklio tyrimo lauko plotį ir sektoriaus pakreipimo kampą.
	

	5.
	Vienmatis vaizdinimas
	1. Audinių (pilkų spalvų skalėje);
2. Spalvinės tėkmės;
3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas realiame laike.
	

	6.
	Kraujotakos režimai
	
	

	6.1
	Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės 
	1. PW (pulsinis dopleris);
2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris);
3. CW (nuolatinės bangos dopleris);
4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija;
5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike;
6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija.
	

	6.2
	Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės 
	1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija;
2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija;
3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu;
4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį.
	

	7.
	Vaizdų išsaugojimas

	1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą;
2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, 
3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė.
	

	8.1
	Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės

	Matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 3,8 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažesnis už 200;
	

	8.2
	Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės
	Linijinis daviklis skirtas kaklo kraujagyslių tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 9,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis už 160
	

	9.
	Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise
	1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti;
2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui;
3. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką (automatinis vaizdų atpažinimas, sienelių kontūro ir judesių detekcija, rezultatų pateikimas);
	

	10.
	DICOM standarto programinė įranga
	1. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM structured report, DICOM DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve);
2. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw data);
3. Prietaisas prijungiamas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu.
	

	11.
	Vaizdo monitoriaus savybės
	1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis;
2. Ne mažesnė kaip 22 colio įstrižainė.
	

	12.
	Fiziologinių kreivių rodymas ekrane
	Sinchronizuota su vaizdu EKG;
	

	13.
	Priedai ir jų savybės
	EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas.
	

	14.
	Išėjimo sąsajos
	1. Ethernet;
2. HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI;
3. USB jungtis.
	

	15.
	Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų
	Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius
	




