Projektas

Techninė specifikacija
Greitosios pagalbos automobilis (1 vnt.)

| Eilės nr. | Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės sąlygos: | Gamintojo techninės charakteristikos: (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės) | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendra informacija: |  |  |
|  | Bazinio automobilio markė ir modelis |  |  |
|  | Greitosios medicinos pagalbos automobilio gamintojas |  |  |
|  | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne vėlesniais nei 2025 m. |  |  |
|  | Ne mažiau 4 metų bazinio automobilio garantija arba ne mažiau 150000 km, priklausomai nuo to, kas greičiau sueis. |  |  |
|  | Pristatymas – ne ilgiau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |
|  | Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalo užtikrinti perduodamo automobilio registravimą pirkėjo vardu pagal nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką. |  |  |
|  | Greitosios medicinos pagalbos automobilio charakteristikos: |  |  |
|  | Kėbulas: |  |  |
|  | Transporto priemonės kėbulas turi būti geltonos spalvos pagal RAL 1016 (sieros geltonumo) paletę, atitinkančią LST EN 1789 standarto reikalavimus arba lygiavertį standartą. Transporto priemonės apipavidalinimas privalo atitikti standarto LST 1299 reikalavimus arba lygiavertį standartą. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne mažiau kaip trijų metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo. |  |  |
|  | Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu. |  |  |
|  | Slankiojančios durys paciento skyriaus kairėje pusėje be lango. |  |  |
|  | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu su langais. |  |  |
|  | Amortizuojanti vairuotojo sėdynė: elektra reguliuojama juosmens atrama, 2 porankiai, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas, svyravimų slopinimo funkcija. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu. |  |  |
|  | Komfortiška priekinio keleivio sėdynė: 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu. |  |  |
|  | Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų įrengtas automatinis laiptelis. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. |  |  |
|  | Masė: |  |  |
|  | Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg. |  |  |
|  | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |
|  | Automobilio ilgis ne daugiau 6100 mm. |  |  |
|  | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2800 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus vidiniai matmenys: |  |  |
|  | Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 3000 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm. |  |  |
|  | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm. |  |  |
|  | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm. |  |  |
|  | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |
|  | Dyzelinis variklis. | Mažesnės sąnaudos ekonominiu atžvilgiu. Dėl alternatyvių degalų pateikta įstatymo iškarpa 15 str. 7 dalies 9 punktas. |  |
|  | Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW |  |  |
|  | Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų. |  |  |
|  | Išmetamųjų dujų standarto atitiktis ne žemiau Euro 6. |  |  |
|  | Transmisija ir pakaba: |  |  |
|  | Gale ir priekyje viengubi ratai. ne mažiau R16. |  |  |
|  | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. |  |  |
|  | Saugumas: |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu. |  |  |
|  | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema |  |  |
|  | Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė. |  |  |
|  | Priekiniai rūko žibintai. |  |  |
|  | Priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema. |  |  |
|  | Galinio vaizdo kamera. |  |  |
|  | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje. |  |  |
|  | Įranga: |  |  |
|  | Pagrindinė 12V AGM baterija ne mažiau 90 Ah. |  |  |
|  | Papildoma 12V AGM baterija ne mažiau 90 Ah. |  |  |
|  | Ne mažiau 250 A galios generatorius. |  |  |
|  | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | Automobilyje yra integruotas radijas, garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |  |  |
|  | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |  |
|  | Dienos šviesos, naudojamos dienos metu, nejungiant visos apšvietimo sistemos. |  |  |
|  | Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas. |  |  |
|  | Atsarginis ratas, atitinkantis transporto priemonę. |  |  |
|  | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |  |
|  | Dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas. |  |  |
|  | Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į paciento skyrių, šildymo galia ne mažiau 3.5 kW. |  |  |
|  | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | Pakoja gale, viso pločio (ant galinio bamperio). |  |  |
|  | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | Priekiniai LED artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |  |  |
|  | Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas, elektrinis oro šildytuvas (ne mažiau 400 W), stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio bakeliu (7 l), priekinių žibintų apiplovimo sistema, šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai |  |  |
|  | MEDICININIO SKYRIAUS ĮRANGOS REIKALAVIMAI. |  |  |
| 1 | Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |
| 1.1. | Elektrinis 230 V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia prie minus 250C – ne mažiau 2000 W. |  |  |
| 1.2. | Oro kondicionierius su valdymo skydeliu su monitoriumi. Galia ne mažesnė, nei 8.0 kW. |  |  |
| 1.3. | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau kaip 200 m3/h |  |  |
| 1.4. | Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. Galia ne mažesnė, nei 5.0 kW. |  |  |
| 2. | Elektros instaliacija: |  |  |
| 2.1. | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai. Ne mažiau kaip du atskiri USB lizdai. |  |  |
| 2.2. | 230 V instaliacija. Išorinė 230 V pajungimo rozetė Ne mažiau 8 m 230 V išorinio pajungimo kabelis. |  |  |
| 2.3. | Automatinis dviejų akumuliatorių pakrovėjas ir įtampos keitiklis viename korpuse. Krovimas nuo 230 V, ne mažiau 50A. Įtampos keitiklis iš 12V į 230V, galia prie plius 250C ne mažiau 1000W. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |  |  |
| 2.4. | Valdymo pultas su lietimui jautriu monitoriumi paciento skyriuje, turintis šias funkcijas: - Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Laiko indikacija ekrane; - Lauko ir vidaus temperatūra; - Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas. |  |  |
| 2.5. | Valdymo pultas su lietimui jautriu monitoriumi vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas: - Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Laiko indikacija ekrane; - Abiejų baterijos įtampų indikacija; - Lauko ir vidaus temperatūra; |  |  |
| 3. | Šviesos - garso signalizacija ir apipavidalinimas: |  |  |
| 3.1. | Ant Greitosios pagalbos automobilio stogo priekinės dalies įrengta LED (puslaidininkių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų ne daugiau 60 mm, juostos ilgis ne mažiau 1500 mm. Kampuose ne mažiau kaip 4 moduliai, kiekviename ne mažiau kaip po 6 LED diodus. Priekyje ir gale ne mažiau kaip 16 modulių, kiekviename ne mažiau kaip po 3 LED diodus. |  |  |
| 3.2. | Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekinėse grotelėse. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; |  |  |
| 3.3. | Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekinio bamperio šonuose. Po vieną kiekvienoje pusėje. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; |  |  |
| 3.4 | Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai ant išorinių galinio vaizdo veidrodėlių korpusų. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; |  |  |
| 3.5 | Dvi avarinio mirksėjimo lemputės galinėse duryse, įsijungiančios atidarius galines duris. |  |  |
| 3.6. | Du 100W integruoti garsiakalbiai automobilio priekyje. Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. Turi būti įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 200W. Ne mažiau kaip 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija. |  |  |
| 3.7. | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 20 % šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele. |  |  |
| 3.8 | Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu: Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -400C iki + 600C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10 arba lygiavertį standartą. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7 arba lygiavertis standartas. Aliuminio liejinio korpusas. |  |  |
| 4. | Medicinos skyriaus apšvietimas: |  |  |
| 4.1. | Į medicininio skyriaus lubas integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 8 LED lempų, kiekviena ne mažiau 1000 liumenų. |  |  |
| 4.2. | Ne mažiau kaip du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio. |  |  |
| 4.3. | Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles. |  |  |
| 5. | Medicininio skyriaus įrengimas: |  |  |
| 5.1. | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. |  |  |
| 5.2. | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš termoplastiko ABS ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. |  |  |
| 5.3. | Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. Kairėje sienoje ne mažiau kaip trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Du įrangos tvirtinimo bėgeliai. Trys įrangos tvirtinimo plokštės. |  |  |
| 5.4. | Ne mažiau 20 mm kėbulo (sienos, lubos) šilumos-garso izoliacija. |  |  |
| 5.5. | Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis, kuriose yra atidaromas langas. |  |  |
| 5.6. | Įrangos skyrius už kairės pusės slankiojančių durų. Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta,. Ne mažiau kaip 4 lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Kiekvienoje lentynoje fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. Įranga nuo šių lentynų pasiekiama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris. Vieta dviems deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais. |  |  |
| 5.7. | Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis: su keturtakčiais saugos diržais; montuojama ant nejudamos nišos, paaukštinimo – fiksuoto kelmo; neturi būti bėgelių automobilio grindyse; sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 100 mm; atlenkiama sėdima dalis; pasukimo mechanizmas ne mažiau 1800; reguliuojamo kampo nugarėlė. |  |  |
| 5.8. | Dešinėje neštuvų viena sėdynė, su šiomis funkcijomis: su keturtaškiais saugos diržais; montuojama virš ratų arkos; neturi būti bėgelių automobilio grindyse; sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 500 mm; atlenkiama sėdima dalis; pasukimo mechanizmas ne mažiau 1800; reguliuojamo kampo nugarėlė.. |  |  |
| 5.9. | Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Spintelėje yra ne mažiau kaip penki skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. |  |  |
| 5.10. | Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Spintelėje yra ne mažiau kaip trys skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. |  |  |
| 5.11. | Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti. Ne mažiau 3 modulių. |  |  |
| 5.12. | Kairėje sienoje spintelė vakuuminiam čiužiniui, uždaroma pakeliamu į viršu ištisiniu dangčiu. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. |  |  |
| 5.13. | Greitosios pagalbos automobilio medicinos skyriuje privalo būti papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai: - Elektrokardiografas; - Defibriliatorius; - DPV aparatas; - Atsiurbėjas; - Automatinis krūtinės paspaudėjas; - Kaklo įtvarai; - Gimdymo rinkinys; - Vaistai ir kiti medikamentai. |  |  |
| 5.14. | Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų. |  |  |
| 5.15. | Lašinės sistemos laikikliai lubose. Ne mažiau trijų kabliukų. |  |  |
| 5.16. | Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis. |  |  |
| 5.17. | Medicininio deguonies srauto matuoklis su greitąją jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimu su dozatoriumi ( deguonies kaukei pajungti ) – 2 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius - 2 vnt., Deguonies drėkintuvai – 2 vnt. Reduktorių tipas suderinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį. |  |  |
| 6. | Neštuvų platforma: |  |  |
| 6.1. | Neštuvų platforma: - Išbandyta 10G pagreičio bandymais pagal EN1789. - Šoninis poslinkis ne mažiau 250 mm. - Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. |  |  |
| 7. | Kita saugumo įranga įrengta automobilio komplektacijoje: |  |  |
| 7.1. | 2 kg milteliniai gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje. |  |  |
| 7.2. | Liemenė vairuotojui, avarinis ženklas. |  |  |
| 7.3. | Vaistinėlė |  |  |
| 7.4. | Plaktukas avariniam langų išdaužimui. Peilis diržų perpjovimui. |  |  |
| 8. | Garantija medicininiam skyriui ir medicininei įrangai: |  |  |
| 8.1 | Ne mažiau 2 metų medicininio skyriaus ir visai papildomai sumontuotai įrangai. |  |  |

Pagrindiniai neštuvai:

| Nustatyti reikalavimai | Siūlomi parametrai | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas |
| --- | --- | --- |
| Neštuvai gulinčiam pacientui pervežti Greitosios pagalbos automobilyje. Automatiškai iškleidžiama važiuoklė su ratukais. 4 pasukami ratukai 3600 kampu ne mažiau kaip 200 mm skersmens. Ne mažiau kaip 5 aukščio pozicijos. Iš priekio ir galo galimas neštuvų aukščio reguliavimas. Čiužinys, saugos diržai. Greito fiksavimo mechanizmas automobilyje Išbandyti 10G pagreičiu pagal EN1789 standartą. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. |  |  |

_____________________