TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – dioksinų, furanų ir CO2 mėginių tyrimai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dioksinų, furanų ir CO2 mėginių tyrimai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| Dioksinai ir furanai PCDD, PCDF, PCB |  |  |  |  |
| 1. | Naujos dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB kasetės užpildymas kietu sorbentu ir „tuščio“ mėginio tyrimas | Vnt. | 24 |
| 2. | Dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB tyrimas pagal EN 1948 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Vnt. | 24 |
| CO2 mėginio analizė |  |  |  |  |
| 3. | CO2 mėginio analizė biogeninės anglies kiekiui nustatyti | Vnt. | 24 |
| 4. | NaOH tirpalo tiekimas | L | 24 |
| Papildomos paslaugos |  |  |  |  |
| 5. | Dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB mėginio paėmimas iš mėginių stotelės, esančios jėgainėje, ir išsiuntimas į laboratoriją. | Vnt. | 24 |
| 6. | CO2 mėginio paėmimas iš stotelės, esančios jėgainėje, ir išsiuntimas į laboratoriją. | Vnt. | 24 |
| 7. | Naujos dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB kasetės, užpildytos „tuščiu“ kietu sorbentu, įdėjimas į sistemą. | Vnt. | 24 |
| 8. | Naujos CO2 kasetės, užpildytos NaOH tirpalu, įdėjimas į sistemą. | Vnt. | 24 |
| 9. | Opsis AB DX100 mėginių surinkimo sistemos funkciniai testai prieš naujo mėginio ėmimą. | Vnt. | 24 |
| 10. | Gautų rezultatų ataskaitos paruošimas ir pateikimas | Vnt. | 24 |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Mėginių paėmimas vykdomas adresu: Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškių kaimas, Kauno raj.

  - Mėginių tyrimų paslaugos teikiamos: Paslaugų teikėjo laboratorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. Šiuo metu jėgainės dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB ir CO2 monitoringui yra sumontuota Opsis AB DX100 automatizuota nepertraukiamo mėginių surinkimo sistema.

5.1.2. Opsis AB DX100 mėginių surinkimo sistema ima mėginį izokinetiniu būdu, t. y. mėginio paėmimo greitis sutampa su dūmų greičiu dūmų kanale. Tam tikslui sistema gauna informaciją apie dūmų greitį, temperatūrą ir slėgį, vandens kiekį, deguonies kiekį dūmų kanale iš jėgainės DCS valdymo sistemos.

5.1.3. OPSIS AB DX100 sistema atitinka EN 1948:2006 standarto reikalavimus.

5.1.4. OPSIS AB DX100 sistema yra sertifikuota pagal EN15267-1:2009, EN15267-2:2009 (QAL1).

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2:                                                                           Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naujos dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB kasetės užpildymas kietu sorbentu. | 1. Nauja dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB kasetė (kvarco vata + XAD-2) turi būti išvalyta ir užpildyta laboratorijoje pagal EN 1948 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2. Naujai užpildytai kasetei turi būti pateiktas paruošimo protokolas. 3. Dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB kasetę (2 vnt.) pateiks Klientas. 4. Dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB kasetės sugadinimo atveju Klientas už kasetę neatsako. Paslaugų teikėjas turi pateikti naują užpildytą laboratorijoje kasetę. |
| 2. | Dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB tyrimas pagal EN 1948 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | 1. Dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB kasetė turi būti ištirta laboratorijoje pagal EN 1948 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2. Laboratorija turi būti akredituota pagal ISO/IEC 17025:2017 standarto reikalavimus. Akreditacijos sritis: 2.1. Lakieji organiniai junginiai. Polichlorintų dibenzo-pdioksinų ir polichlorintų dibenzofuranų (PCB) išmetamų dūmų emisijos kietajame sorbento mėginyje (filtre) nustatymas izotopų praskiedimo metodu naudojant didelės skiriamosios gebos dujų chromatografiją ir/arba didelės skiriamosios gebos masių spektrometriją ir toksiškumo ekvivalentinių parametrų apskaičiavimas pagal išmatuotas vertes pagal EN 1948 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 3. Pateikiamas akredituotos laboratorijos gautų rezultatų protokolas. |
| 3. | CO2 mėginio analizė biogeninės anglies kiekiui nustatyti | 1. CO2 mėginys biogeninės anglies kiekiui nustatyti turi būti ištirtas laboratorijoje pagal vieno iš ASTM D6866, EN 17228, EN 16640, ISO 13833, ISO 16620-2, ISO 19984-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2. Laboratorija turi būti akredituota pagal ISO/IEC 17025:2017 standarto reikalavimus. Akreditacijos sritis: Natūraliųjų radiokatyviųjų anglies lygių matavimas greitintuvo masių spektometrijos metodu. Bet kokios anglies turinčios medžiagos, kietos, skystos ar dujinės formos. Natūralių medžiagų biologinio anglies kiekio nustatymas: 14/13C, 14/12C, 13/12C. Metodai, atitinkantys vieno iš EN 17228, EN16640, ISO 13833, ISO 16620-2, ISO 19984-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Matavimo diapazonas nuo 0,44 pMC iki 198 pMC (procentas šiuolaikinės anglies, angl. percent modern carbon). 3. Pateikiamas akredituotos laboratorijos gautų rezultatų protokolas. Protokole gautos biogeninės dalies ir iškastinio kuro dalies vertės turi būti pateiktos procentais (%). |
| 4. | NaOH tirpalo tiekimas | 1. Naujo CO2 mėginio paruošimui turi būti tiekiamas natrio hidroksido (NaOH), 4 mol/l (4N) vandeninis tirpalas. 2. Kartu su natrio hidroksido (NaOH) tirpalu turi būti pateikiamas tirpalo kokybės pažymėjimas, kuriame turi būti: 2.1. Tirpalo pavadinimas. 2.2. Užsakymo kodas. 2.3. Empirinė (molekulinė) formulė. 2.4. Molekulinė masė. 2.5. CAS Nr. 2.6. EINECS Nr. 2.7. Partijos Nr. 2.8. Pagaminimo data. 2.9. Galiojimo laikas. 2.10. Gamintojas. 2.11. Tankis 3. Natrio hidroksido (NaOH) tirpalą tiekia Paslaugų teikėjas. |
| 5. | Dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB mėginio paėmimas iš mėginių stotelės, esančios jėgainėje, ir išsiuntimas į laboratoriją. | 1. Paslaugų teikėjas savo žmogiškaisiais resursais rūpinasi mėginio paėmimu iš mėginio stotelės, esančios jėgainėje. Ruošia, supakuoja mėginio kasetę išsiuntimui į laboratoriją. Rūpinasi sėkmingu kasetės siuntimu iki laboratorijos. Sprendžia visus logistinius klausimus. |
| 6. | CO2 mėginio paėmimas iš stotelės, esančios jėgainėje, ir išsiuntimas į laboratoriją. | 1. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti tara ir visomis kitomis reikalingomis priemonėmis, reikalingomis perpilti mėginį iš kasetės, esančios mėginių stotelėje, į talpas, reikalingas išsiųsti mėginį į laboratoriją. 2. Vieno litro (1 l) talpos mėginio kasetė turi būti padalinta į dvi pusės litro (0,5 l) talpas. Viena talpa turi būti siunčiama į laboratoriją, kita talpa paliekama pas Klientą, kaip atsarginis mėginys. Mėginiai turi būti sunumeruoti, turėti užpildymo datas. Paslaugų teikėjas turi pats pasirūpinti reikalingais piltuvėliais, tūrio matavimo kolbomis tiksliam kiekiui supilti, tara mėginiams. 3. Paslaugų teikėjas savo žmogiškaisiais resursais rūpinasi CO2 mėginio paėmimu iš stotelės, esančios jėgainėje. Ruošia, supakuoja mėginio kasetę išsiuntimui į laboratoriją. Rūpinasi sėkmingu kasetės siuntimu iki laboratorijos. Sprendžia visus logistinius klausimus. |
| 7. | Naujos dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB kasetės, užpildytos „tuščiu“ kietu sorbentu, įdėjimas į Opsis AB DX100 sistemą. | 1. Paslaugų teikėjas rūpinasi paruoštos naujos kasetės su „tuščiu“ sorbentu gavimu iš laboratorijos. 2. Paslaugų teikėjas rūpinasi paruoštos naujos kasetės su „tuščiu“ sorbentu įdėjimu į Opsis AB DX100 mėginių surinkimo sistemą. |
| 8. | Naujos CO2 kasetės, užpildytos NaOH tirpalu, įdėjimas į sistemą. | 1. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti tara ir visomis kitomis reikalingomis priemonėmis, reikalingomis užpildyti kasetę nauju natrio hidroksido (NaOH) tirpalu. 2. Vieno litro (1l) talpos mėginio kasetė turi būti užpildyta nauju natrio hidroksido tirpalu. Paslaugų teikėjas turi pats pasirūpinti reikalingais piltuvėliais, tūrio matavimo kolbomis tiksliam kiekiui supilti. 3. Paslaugų teikėjas savo žmogiškaisiais resursais rūpinasi CO2 paruošto naujo mėginio įdėjimu į Opsis AB DX100 mėginių surinkimo sistemą. 4. CO2 mėginio kasetes (stiklines talpas), 2 vnt. pateiks Klientas. 5. CO2 mėginio kasetės (stiklinės talpos) sugadinimo atveju Klientas už kasetę neatsako. Paslaugų teikėjas turi pateikti naują kasetę (stiklinę talpą). 6. Kasetės turi būti išplautos ir visada paruoštos naudojimui. |
| 9. | Opsis AB DX100 mėginių ėmimo sistemos funkciniai testai prieš naujo mėginio ėmimą. | 1. Pakeitus mėginius naujais Opsis AB DX100 sistemai kiekvieną kartą, t. y. po kiekvieno mėginio pakeitimo, turi būti atliekami funkciniai testai (sandarumo, veikimo testai, kaip to reikalauja DX100 sistemos gamintojas). 2. Funkcinius testus atlieka Paslaugų teikėjas. |
| 10. | Gautų rezultatų ataskaitos paruošimas ir pateikimas. | 1. Paslaugų teikėjas, gavęs visus rezultatus, pateikia galutinę ataskaitą už praėjusį mėnesį. 2. Ataskaitoje turi būti pateikta: 2.1. Mėginių ėmimo ciklo pradžios patikrinimo protokolas. 2.2. Dioksinų ir furanų PCDD, PCDF, PCB koncentracijos rezultatai. 2.3. CO2 biogeninės dalies laboratorinės analizės rezultatai. 2.4. Mėginių kasečių patikrinimo, užpildymo protokolai. 2.5. Aktualūs Opsis AB DX100 sistemos parametrai (dūmų temperatūra kamine, dujų slėgis kamine, momentinis dūmų greitis kamine, vandens garų koncentraciją, deguonies koncentracija ir kt.). 2.6. Rezultatų suvestinė. 2.7. Laboratorijų akreditacijos. 2.8. Priedai. |
| 11. | Bendrieji reikalavimai | 1. Už kiekvieno mėnesio matavimus Paslaugų teikėjas per 15 darbo dienų nuo paskutinio mėnesinio ėminio paėmimo Klientui turi pateikti tyrimų rezultatų ataskaitą elektronine laisva forma. 2. Paslaugų teikėjas privalo saugoti atliktų tyrimų rezultatus 5 metus. 3. Paslaugų teikėjas turi pranešti Klientui apie atvykimą ne vėliau nei 1 d. d. prieš jam atvykstant. 4. Paslaugų teikėjas į pasiūlymo kainą turi įsiskaičiuoti visas išlaidas, susijusias su mėginių pristatymu į laboratorijas. 5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad mėginiai bus pristatyti į laboratorijas nepažeisti ir tinkami tyrimų atlikimui. |

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4.1 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Nustatomas 3 (trijų) darbo dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, kuris atsiunčiamas kartu su tyrimų rezultatų ataskaita) terminas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

7.1. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalės užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų teikiant Paslaugas, laikymąsi.

7.2. Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugų trūkumų užfiksavimo ar Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.3. Kliento nustatytiems Paslaugų ar jų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

7.4. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai pagal konkretų Užsakymą suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.