TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

APLINKOS ORO MONITORINGO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

Pirkimo objektas – 2 (dvi) tarpusavyje nepriklausomos automatinės stacionarios aplinkos oro kokybės stebėjimo sistemos (toliau – Sistemos), skirtos nepertraukiamai lauko sąlygomis matuoti kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10 koncentracijas aplinkos ore, kaupti, analizuoti, saugoti ir perduoti matavimo duomenis. Sistemos turi veikti kaip atskiros fizinės matavimo stotelės, tačiau naudoti bendrą duomenų kaupimo ir vizualizavimo platformą.

Sistema – nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius, kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo), duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių), 4G/5G maršrutizatorius/modemas, apsauga nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės poveikio, kiti būtini integruoti įrenginiai (aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės, atmosferinio slėgio jutikliai), programinė įranga.

Sistemos įrengimo vietose perkančioji organizacija (toliau – Savivaldybė) užtikrins ~230V elektros energijos tiekimo prieigą Sistemos veikimui. Sistema turi būti pritaikyta montuoti ant stulpo, užtikrinant saugų tvirtinimą ir eksploatavimą lauko sąlygomis.

Siūlomo modelio nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius turi būti sertifikuotas pagal LST EN 16450:2017 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius turi atitikti serveriams ir duomenų saugojimo produktams taikomus Direktyvos 2009/125/EB reikalavimus. Sistemoje negali būti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES ( 309 ) II priede (toliau – Direktyvos) išvardytų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardytų didžiausių verčių.

Tiekėjas ne mažiau nei 2 (du)  perkančiosios organizacijos specialistus privalo apmokyti dirbti su Sistema. Mokymai apima Sistemos kasdienę eksploataciją, Sistemos patikrinimus, programinės įrangos ir duomenų valdymo naudojimą. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 16 val. kontaktiniu būdu Savivaldybės patalpose, Žeimių g. 13, Jonava, Jonavos sen., Jonavos r. sav.

Pristačius, įrengus ir paleidus Sistemą, turės būti pateikiama:

- Vartotojo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba;

- Gamintojo kalibravimo sertifikato kopija;

- GSM ryšio perdavimo (4G ar 5G), duomenų kaupimo ir/ar kita įranga jei tokia yra būtina persiuntimui į serverį (-ius) ir kitam funkcionalumui (nuotoliniam valdymui) užtikrinti;

- nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinio analizatoriaus sertifikatas pagal LST EN 16450:2017 arba lygiaverčių standartų reikalavimus;

- Nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinio analizatoriaus atitikties deklaracija (Direktyvos reikalavimų laikymosi užtikrinimui).

Sistemos garantinis laikotarpis

- Privalomas Sistemos garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai nuo Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Papildoma Prekių garantinio termino trukmė, viršijanti minimalų reikalaujamą 24 mėnesių garantinį terminą, ............ (įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą).

- Garantija taikoma visiems Sistemos komponentams, įskaitant nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinį analizatorių, ėminių ėmimo sistemą, duomenų kaupimo ir perdavimo įrangą, jutiklius bei programinę įrangą.

- Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas šalina visus Sistemos gedimus ir defektus, atsiradusius dėl gamybos trūkumų, montavimo klaidų, netinkamo sukomplektavimo, kitų su tiekėjo atsakomybe susijusių priežasčių. Esant poreikiui tiekėjas sugedusius komponentus pakeičia naujais arba lygiaverčiais.

- Sistemos gedimai/defektai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės rašytinio pranešimo gavimo dienos.

- Garantija netaikoma: natūraliai susidėvinčioms dalims (tarpinėms, filtrams); eksploatacinėms medžiagoms, gedimams dėl gamtinių stichijų, mechaniniams pažeidimams dėl trečiųjų asmenų veiksmų, netinkamos eksploatacijos atvejams.

Duomenų rinkimas, laikymas, siuntimas, atvaizdavimas ir viešinimas:

1. Tiekėjas atsakingas už pilną Sistemos pristatymą, įrengimą, paleidimą ir gaunamų oro kokybės duomenų rinkimą, kaupimą, saugojimą, siuntimą, viešinimą ir grafinį vizualizavimą bei duomenų sudubliavimą. Sukaupti duomenys pasibaigus sutarčiai ar po garantinio laikotarpio lieka Savivaldybės nuosavybe (užtikrinama galimybė Sistema naudotis be papildomų licencinių mokesčių, užtikrinama galimybė persikelti sukauptus ir gaunamus duomenis). Visi iš Sistemos gauti duomenys nuo jų sukūrimo momento yra Savivaldybės nuosavybė.

2. Duomenys iš Sistemos turi būti siunčiami ir kaupiami tiekėjo serveryje. Serverio vieta Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami Lietuvos Respublikoje.

3. Sudubliuoti duomenys iš Sistemos turi būti siunčiami į Aplinkos apsaugos agentūrą. Siunčiami duomenis turi atitikti Aplinkos apsaugos agentūros duomenų gavimo ir pateikimo reikalavimus, kurios turi suderinti Tiekėjas. Taip pat Tiekėjas turi sudaryti galimybę automatiškai, be rankinio įsikišimo, nustatytu periodiškumu eksportuoti (atsisiųsti) duomenis iš Sistemos xls, txt ar lygiaverčiais duomenų formatais.

4. Duomenys iš Sistemos atvaizduojami Tiekėjo sukurtoje interneto svetainėje, sudubliuoti duomenys turi būti atvaizduojami nuorodoje, kuri talpinama Savivaldybės svetainėje www.jonava.lt.

5. Duomenų viešinimas Savivaldybės svetainėje www.jonava.lt turi būti užtikrintas visą Sistemos garantinį laikotarpį.

6. Užsakovui tiekėjas turi suteikti naudotojo roles, kad esant poreikiui Užsakovo specialistai galėtų parsisiųsti ataskaitas, eksportuoti duomenis, keisti rodymo parametrus, administruoti viešą Sistemų informaciją, atnaujinti ribinių verčių parodymus bei kitą svarbią gyventojams viešinamą informaciją.

7. Paspaudus nuorodą turi būti pateikiamas interaktyvus Jonavos žemėlapis su Sistemų vieta, nurodomas naudojamos įrangos tipas, pateikiamas aplinkos oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis (KD2,5 ir KD10), data, laikas.

Perkamos Sistemos įrengimo vietos: Kauno g. ir Veterinarijos g. sankryža, Jonava, Jonavos r. sav. ir Lietavos g. ties pėsčiųjų tiltų per geležinkelį į Topolių g., Jonava, Jonavos r. sav.

| Eil. Nr. | Savybės | Techninės specifikacijos reikalavimas | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema (nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius, kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo), duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių), 4G/5G maršrutizatorius/modemas, apsauga nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės poveikio, kiti būtini integruoti įrenginiai (aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės, atmosferinio slėgio jutikliai), programinė įranga) | Sistema skirta nepertraukiamai lauko sąlygomis matuoti kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) koncentracijas aplinkos ore, kaupti, analizuoti, vertinti ir perduoti matavimo duomenis į serverį | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | darbinis temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip -20 – +50 °C | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Programinė įranga: turi būti pateikiama programinė įranga, skirta asmeniniam kompiuteriui, surinktų duomenų analizei ir apdorojimui. Programa turi būti pritaikyta automatiškai atlikti matavimo duomenų vertinimą (1 val. ir 24 val. vidurkių skaičiavimus, kietųjų dalelių dydžio ir skaičiaus konvertavimą į koncentraciją (µg/m3); KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; duomenų pateikimą lentelės ir/arba grafiko forma) bei matavimo duomenų eksporto galimybes xls, txt ar lygiaverčiais failų formatais | (pildo tiekėjas) |  |
| 3 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistemai | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistemos gamintojas ir modelis | (nurodomas gamintojas ir modelis) | (pildo tiekėjas) |
| 4 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių matavimo jutikliui | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo jutiklių gamintojas ir modelis | (nurodomas gamintojas ir modelis) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | optinis aerozolių spektrometras ar lygiavertis matavimo metodas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5 | Minimalūs reikalavimai nepertraukiamo kietųjų dalelių optiniam analizatoriui | Nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinio analizatoriaus gamintojas ir modelis | (nurodomas gamintojas ir modelis) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Automatiškai realiame laike matuoja KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas: ne mažesniame intervale nei 0 – 2 000 µg/m3 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Sistema kaupia ir išsaugoja matavimo duomenis vartotojo pasirenkamu dažniu: ne rečiau kaip 1 min. intervalais su galimybe formuoti 24 val. vidurkius | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Optiškai matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 10 µm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Išėjimo sąsajos: USB ir/ar LAN arba lygiaverčio tipo sąsajos | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Matavimo duomenų pateikimas įrenginio ekrane ir nuotoliniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje ar kitame elemente) | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Ekrane turi būti pateikiami šie duomenys: KD2,5 ir KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija, atmosferos slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Matavimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Nuotolinis valdymas ir sistemos priežiūra prisijungus prie sistemos internetu | (pildo tiekėjas) |  |

Nurodoma tiksli reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba/atitinka/taip“ ir/ar pan.

Pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.