## Tyrimai ir poreikis
Lentelė Nr. 1
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMAMS SU ĮRANGA PANAUDAI
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696000-5 Reagentai ir kontrastiniai preparatai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai: 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga; 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 50312000- Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas
Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui ir metodai
Eil. Nr. | KLTN kodas* | Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | Privalomi reikalavimai tyrimo metodui | Tiriamoji medžiaga | Tyrimų atlikimo dažnis** | Preliminarus tyrimų sk. 60 mėn. laikui***
1 | 82477-1 | ENG | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimas kraujyje | Fotometrinis arba lygiavertis metodas. Koreliacija su Westergren'o metodu ne mažesnė nei 92 %. Matavimo ribos ne siauresnės kaip 2-120 mm/h. | Veninis kraujas su EDTA ir kapiliarinis kraujas su EDTA | 5-6 d. / sav. (darbo dienomis ir / arba šeštadieniais) | 200000
* - KLTN - Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūra (versija 1.0.7; 2025-12-18). Prieinama Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinėje sistemoje (MNKV IS) adresu https://www.medicinosnk.lt/
** - Tyrimų atlikimo dažnis priklauso nuo Tiekėjo siūlomo sprendimo varianto (žr. reikalavimų įrangai 1 p.): 1. Jeigu tiekėjas siūlo A variantą, ENG analizatorių numatoma naudoti darbo dienomis ir šeštadieniais (6 d./sav.). 2. Jeigu tiekėjas siūlo B arba C variantą, ENG analizatorių kapiliarinio kraujo su EDTA tyrimams iš pediatrinių mėginių (mikromėgintuvėlių) numatoma naudoti darbo dienomis ir šeštadieniais (6 d./sav.), o automatinį ENG analizatorių veninio kraujo su EDTA tyrimams iš vakuuminių mėgintuvėlių su EDTA numatoma naudoti tik darbo dienomis (5 d./sav.).
*** - Kapiliarinio kraujo ENG tyrimai sudaro <25 proc. nurodyto preliminaraus tyrimų skaičiaus.

## Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas
Lentelė Nr. 2 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMAMS SU ĮRANGA PANAUDAI
Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės, tyrimo įkainis
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas arba Komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas | Reagentų ir papildomų priemonių katalogo Nr. (REF kodas) | Reagentų ir papildomų priemonių gamintojas, šalis | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių sk. (nurodytam tyrimų skaičiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių dydis (nurodytam tyrimų skaičiui) | Preliminarus tyrimų sk. maksimaliam 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimas kraujyje | ---- | ---- | ---- | ---- | 200000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.1 | Tiekėjas įrašo reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti siūloma analizės sistema tikslius pavadinimus | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ---- | ---- | ----
1.2 | Tiekėjas įrašo reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti siūloma analizės sistema tikslius pavadinimus | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ---- | ---- | ----
1.3 | Tiekėjas įrašo reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti siūloma analizės sistema tikslius pavadinimus | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ---- | ---- | ----
1.4 | Tiekėjas įrašo reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti siūloma analizės sistema tikslius pavadinimus | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ---- | ---- | ----
1.n | .... | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ---- | ---- | ----
[5 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  | įrašo tiekėjas
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. |  |  |  | PVM (5 proc.), Eur: |  |  | įrašo tiekėjas
[5 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  | įrašo tiekėjas
Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM. (žr. reikalavimų tyrimams 4 p.) Jeigu tiekėjas, atlikdamas skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus reagentus ir / arba papildomas medžiagas. Priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
Skaičiuojant VKK medžiagų poreikį tiekėjas turi atsižvelgti į preliminarų tyrimų skaičių maksimaliam 60 mėn. laikui ir į perkančiosios organizacijos numatomą įrangos naudojimą darbo dienomis ir šeštadieniais (t. y. 6 d. per sav., išskyrus sekmadienius ir valstybines švenčių dienas, kurios sutampa su darbo dienomis ir šeštadieniais), laikyti, kad tyrimai bus atliekami 1565 dienas per sutarties laikotarpį (60 mėn.).
Teikiant siūlymą laikyti, kad kapiliarinio kraujo ENG tyrimai sudaro <25 proc. lentelėje Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis" nurodyto preliminaraus tyrimų skaičiaus.

## Reikalavimai tyrimams
Lentelė Nr. 3
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMAMS SU ĮRANGA PANAUDAI
Privalomi bendrieji reikalavimai tyrimams
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (IVDR) (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus arba in vitro diagnostikos direktyvos (IVDD) (98/79/EC) reikalavimus, jeigu siūlomiems produktams pagal IVDR 110 straipsnį vis dar galioja IVDD išduoti sertifikatai. *
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams *: 1. siūlomos įrangos (įskaitant, tačiau neapsiribojant, analizatoriaus) naudojimo instrukcijos, kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naudojimo instrukcijos. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga, išskyrus atvejus, kai vidaus kokybės kontrolės (VKK) procedūroms užtikrinti yra siūlomos trečiųjų šalių VKK medžiagos. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir lygiaverčiai sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą *: 1. reagentų gamintojo parengtos tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta, su kokia įranga galima naudoti šiuos reagentus (t. y., reagento ir panaudai siūlomos įrangos sistema turi būti validuota tyrimui atlikti); 2. jei reagentų naudojimo instrukcijoje nėra informacijos, įrodančios, su kokia įranga galima naudoti šį reagentą, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas tyrimo validacijos protokolas, kuriame turi būti nurodyta įranga ir reagentas naudoti šiai validacijai atlikti. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo pasirašytą patvirtinimą ir reagento gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad panaudai siūlomą prietaisą ir siūlomą reagentą galima naudoti kartu ir toks derinys yra validuotas atlikti kokybišką tyrimą.
4 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai (įskaitant, jei taikoma, kalibrantai, tyrimų VKK medžiagos) ir kitos papildomos priemonės (įskaitant, jei taikoma, prietaiso kontrolinės medžiagos, sisteminiai tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir / ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir / ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
5 | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus reagentus ir visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti reagentai ir papildomos priemonės bus naudojami atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką, o atidarius reagentą / papildomą priemonę – stabilumo terminą po atidarymo.
6 | Siekiant užtikrinti visas kliniškai reikšmingas tyrimų sritis, tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau 2 lygių vidaus kokybės kontrolės (VKK) medžiagas. Perkančioji organizacija atliks ne mažiau 2 lygių VKK prieš atliekant tyrimus tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per parą, jeigu tą parą atliekamas tyrimas. VKK taip pat bus atliekamos esant poreikiui (kai VKK neatitinka keliamų reikalavimų, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. VKK atvejų)). Gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. numatytų tyrimų).
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų saugai, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
* - Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos: (a) anglų kalba ir (b) vertimas į lietuvių kalbą, jeigu originalo kalba nėra anglų. Vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia, jeigu originalo kalba yra anglų. Dokumentams, pateiktiems kitomis kalbomis nei lietuvių ar anglų, privalomas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinimų ir, esant pagrįstoms abejonėms dėl vertimo tikslumo, pareikalauti patvirtinto vertimo.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 4 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMAMS SU ĮRANGA PANAUDAI
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Įrangos charakteristikų reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | Perkančiosios organizacijos poreikiams užtikrinti Tiekėjas turi pasiūlyti: A variantas: automatinis ENG analizatorius (1 vnt.), skirtas veninio kraujo su EDTA tyrimams iš vakuuminių mėgintuvėlių su EDTA, su galimybe ištirti pediatrinius mėginius (iš kapiliarinio kraujo su EDTA mikromėgintuvėlių); B variantas: pusiau automatinis ENG analizatorius (1 vnt.) kapiliarinio kraujo su EDTA tyrimams iš EDTA mikrovečių ir automatinis ENG analizatorius (1 vnt.), veninio kraujo su EDTA tyrimams iš vakuuminių mėgintuvėlių su EDTA (iš viso 2 (du) analizatoriai); C variantas: lygiavertis sprendimas (ne daugiau dviejų analizatorių). | įrašo tiekėjas, nurodant siūlomo analizatoriaus pavadinimą, tipą / modelį, gamintojo pavadinimą, kilmės šalį | įrašo tiekėjas
2 | Visa siūloma įranga privalo būti visiškai nauja - nenaudota, neatnaujinta (angl. not refurbished), nebandyta komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstracinė, nepradėta eksploatuoti, turinti gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatoriai gali būti pagaminti ne seniau kaip 2025 m., tačiau turi atitikti visiškai naujų analizatorių sąvoką. | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
3 | Analizatoriai komplektuojami su išoriniu kompiuteriu arba kompiuteris yra integruotas į analizatorius. (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Analizatoriai komplektuojami su spausdintuvu originaliems rezultatams spausdinti. Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti spausdintuvo kasečių tiekimą. | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
5 | Analizatoriai komplektuojami su išoriniu ir / arba integruotu į analizatorių brūkšninių kodų skaitytuvu, identifikuojančiu reagentų informaciją (pvz., tačiau nepasiribojant, pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis), mėginių informaciją, siunčiamą iš LIS. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | Analizatoriai turi mėginių maišymo funkcionalumą arba kartu jais yra siūloma nepriklausoma išorinė mėginių maišyklė. | įrašo tiekėjas, jei siūloma mėginių maišyklė, nurodomas pavadinimas, tipas / modelis, gamintojo pavadinimas, kilmės šalis | įrašo tiekėjas
7 | Analizatoriai turi būti komplektuojami su tinkamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (toliau - UPS), kuris eliminuotų didelius elektros tinklo įtampos svyravimus / viršįtampius ir taip apsaugotų įrangą nuo sugadinimo. UPS turi turėti bent 20-30 % didesnę galią nei bendra prijungtos įrangos (analizatorius, spausdintuvas, išorinis kompiuteris (jei siūlomas) ir pan.) apkrova. (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį, taip pat nurodomas UPS pavadinimas, tipas / modelis, gamintojo pavadinimas ir kilmės šalis. Pateikiami analizatoriaus, papildomos įrangos (spausdintuvų, išorinių kompiuterių (jei taikoma), UPS galią patvirtinantys gamintojo dokumentai
8 | Analizatoriai (jų programinė įranga) diegimo metu bus integruojami į laboratorinę informacinę sistemą (toliau LIS) (laboratorija turi UAB "Rivosana" LIS licenciją). Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su siūloma įranga susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam analizatorių (jų programinės įrangos) integravimui į LIS dvikrypčiu ryšiu. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas nurodomas siūlomos įrangos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis
9 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir / ar gedimų šalinimą / remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą sutarties galiojimo terminą. (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas) | įrašo tiekėjas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
10 | Bet kurio siūlomo analizatoriaus našumas - ne mažiau 40 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | Vieno tyrimo trukmė bet kuriuo siūlomu analizatoriumi ne ilgesnė nei 60 sekundžių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | Automatiniu ENG analizatoriumi galima tirti 13x75 mm dydžio vakuuminius mėgintuvėlius. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | Reikalavimai mėginių tūriui: 1. kapiliariniam kraujui - ne daugiau kaip 300 µl kapiliarinio kraujo; 2. veniniam kraujui - ne daugiau kaip 1 ml veninio kraujo. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 | Automatinis ENG analizatorius vienu metu talpina ne mažiau 40 veninio kraujo su EDTA mėginių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
15 | Automatiniame ENG analizatoriuje turi būti galimybė bet kokį mėginį ištirti skubos tvarka (CITO / STAT), net jei tuo pačiu metu analizatoriumi yra tiriami kiti mėginiai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** - Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

## Ekonominis naudingumas (T)
Lentelė Nr. 5 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMAMS SU ĮRANGA PANAUDAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)
Be privalomų reikalavimų atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (suteikiamų balų skaičius nurodomas lentelėje). Papildomi reikalavimai šifruojami A1-A7 kodais. A(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 40). A(S) - tiekėjo surinktų kriterijaus balų skaičius.
Eil. Nr. | Reikalavimas | Suteikiamų balų skaičius | T šifras | Atitikimas reikalavimui*
1 | Automatinis ENG analizatorius turi galimybę atlikti tyrimus iš uždarų veninio kraujo vakuuminių mėgintuvėlių (angl. cap-piercing / closed-tube sampling) juos dedant į analizatorių dedikuotų stovų pagalba po bendro hematologinio tyrimo atlikimo kitu hematologiniu analizatoriumi, kuris nėra šio pirkimo objektas. | 6 | A1 | įrašo tiekėjas
2 | Siūlomas tik vienas analizatorius (A variantas), kuris be veninio kraujo su EDTA mėginių turi galimybę ištirti pediatrinius kapiliarinio kraujo su EDTA mėginius (iš mikromėgintuvėlių). | 10 | A2 | įrašo tiekėjas
3 | Siūlomo automatinio ENG analizatorius minimalus veninio kraujo su EDTA tūris ne didesnis nei 800 μl. | 5 | A3 | įrašo tiekėjas
4 | Siūlomo ENG analizatoriaus minimalus kapiliarinio kraujo su EDTA (pediatrinio mėginio) sunaudojamas tūris ne didesnis nei 30 μl. | 5 | A4 | įrašo tiekėjas
5 | Bet kuris siūlomas analizatorius užtikrina vienodą ir stabilią temperatūrą tyrimo metu, hematokritas neturi įtakos tyrimo rezultatams (pateikiamas informacinis pranešimas esant mažai hematokrito vertei (galimos anemijos atveju)) | 5 | A5 | įrašo tiekėjas
6 | Automatinio ENG analizatoriaus našumas - ne mažiau 190 tyrimų per valandą. (Analizatoriaus našumo reikalavimai sudaryti atsižvelgiant į (i) esamą laboratorijos situaciją; (ii) vidutinę kasmetinę tyrimų skaičiaus augimo tendenciją (+4,0 % per metus); (iii) riziką, jog penkerių metų laikotarpiu yra galimas didesnis bendras augimas (maks. +50 % per 5 metus). | 6 | A6 | įrašo tiekėjas
7 | Tiekėjas siūlo ne mažiau 3 (trijų) vidaus kokybės kontrolės (VKK) medžiagas. | 3 | A7 | įrašo tiekėjas
| A(max) | 40
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes. Pateikiant siūlomo prietaiso techninio parametro atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.