TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PORTATYVINIS DPV (DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS) APARATAS

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais). Tais atvejais, kai parametrų atitiktį patvirtinantys gamintojo dokumentai yra pateikti anglų kalba, jų vertimų į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma. Jei šių dokumentų turinys Perkančiajai organizacijai yra aiškus, vertimai gali būti nereikalaujami. Priešingu atveju, Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Pateiktame gamintojo dokumente turi būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras. Pasiūlymo formoje (1 priedo grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės") turi būti nurodytas gamintojo dokumento puslapis, kuriame yra ši žyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2.1. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1-18 techninės specifikacijos reikalavimams. Atitiktis techninės specifikacijos 19-22 nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skirtas suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai | Būtina |
| 2. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai | 1. Intubacinė ventiliacija; 2. Neinvazinė ventiliacija. |
| 3. | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 2. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija; 4. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija; 5. Pastovaus teigiamo slėgio su pagalbiniu slėgiu; 6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija; 7. Apnėjos ventiliacija; 8. Neinvazinė ventiliacija. |
| 4. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | Būtina |
| 5. | O2 (deguonies) koncentracija (FiO2) | Ne siauresnėse ribose nei 21–100% |
| 6. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai: |  |
| 6.1 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos | Ne siauresnėse ribose nei 100 – 2000 ml |
| 6.2 | Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose nei 5 – 50 k/min |
| 6.3 | PEEP keitimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei 1 – 20 cmH₂O |
| 6.4 | Įkvėpimo laiko keitimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei 0,3 – 5 sek. |
| 6.5 | Įkvėpimo slėgio keitimo ribos virš PEEP lygio | Ne siauresnėse ribose nei 20 – 50 cmH₂O |
| 7. | Aliarmų sistema | Būtina |
| 8. | Matuojami (arba išvestiniai, apskaičiuojami) parametrai: 1. Pikinis slėgis; 2. Plato slėgis; 3. Vidutinis slėgis; 4. Kvėpavimo dažnis (spontaninis + priverstinis) 5. Vienkartinis įkvėpimo tūris; 6. Vienkartinis iškvėpimo tūris; 7. Iškvėptas minutinis tūris; 8. Įkvėptas minutinis tūris; 9. Dujų nuotėkis; 10. Deguonies koncentracija; 11. Dinaminis tamprumas. | Būtina |
| 9. | Vaizduojama informacija ekrane: |  |
| 9.1 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 3 kreivės |
| 9.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Būtina |
| 10. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) | Ne mažiau kaip 48 val. |
| 11. | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |
| 12. | O₂ sensorius | Būtina |
| 13. | Jungtys | USB/Ethernet ar lygiavertė duomenų perdavimui |
| 14. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina daugiau kaip 60 min. ventiliaciją |
| 15. | DPV aparato komplektacija: - Filtrų komplektas - 1 kompl., - Paciento kontūras - 1 kompl., - DPV aparato vežimėlis – 1 vnt. | Būtina |
| 16. | Elektros maitinimas | 230 V, 50Hz elektros tinklas; |
| 17. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |
| 18. | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris | Kartu su pasiūlymu. |
|  | Kiti reikalavimai: |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |
| 20. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (prekės pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |
| 21. | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |

___________________________________________