## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. RINKINIAI BARIATRIJOS OPERACIJOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINIAI RINKINIAI LAPAROSKOPINĖMS KOMBINUOTOMS SKRANDŽIO APYLANKOS OPERACIJOMS ATLIKTI, KAI KMI 35-40
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimaskataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Vienkartiniai rinkiniai laparoskopinėms kombinuotoms skrandžio apylankos operacijoms atlikti, kai KMI 35-40
1.1. | Motorizuotas endoskopinis naujos kartos linijinio siuvimo-pjovimo aparatas, susidedantis iš rankenos ir baterijos | 40 | vnt
1.1.1. | Rotuojamas 360°
1.1.2. | Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu
1.1.3. | Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, ir kasetės apažinimo sistemą, kuri aktyvuojama lusto pagalba
1.1.4. | Yra spalvinis indikatorius, informuojantis apie audinio storį
1.1.5. | Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
1.1.6. | Rankenos stiebas 15 cm ± 0,5 cm ilgio
1.1.7. | Turi audinių griebimo funkciją
1.1.8. | Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30 mm, 45 mm ir 60 mm ilgio kasetėmis
1.1.9. | Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 15 kasečių
1.1.10. | Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm trokarą
1.1.11. | Instrumentas suderinamas su siūlomomis kasetėmis
1.2. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 120 | vnt
1.2.1. | Rudos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui
1.2.2. | Siūlės ilgis: 45 mm
1.2.3. | Kasetėje yra trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos
1.2.4. | Peilis integruotas į kasetę
1.2.5. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė
1.2.6. | Skirta pjauti ir siūti 0,88 - 1,5 mm storio audiniams
1.2.7. | Atidarytų kabučių aukštis: 2 mm ± 0,1 mm, 2,5 mm ± 0,1 mm, 3 mm ± 0,1 mm
1.2.8. | Uždarytų kabučių aukštis: 0,75 mm ± 0,1 mm, 1,0 mm ± 0,1 mm, 1,25 mm ± 0,1 mm
1.2.9. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje
1.2.10. | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę
1.2.11. | Fiksuotas priekalas
1.2.12. | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos
1.3. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 200 | vnt
1.3.1. | Rudos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui
1.3.2. | Siūlės ilgis: 60 mm
1.3.3. | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos
1.3.4. | Peilis integruotas į kasetę
1.3.5. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė
1.3.6. | Skirta pjauti ir siūti 0,88 - 1,5 mm storio audiniams
1.3.7. | Atidarytų kabučių aukštis: 2 mm ± 0,1 mm, 2,5 mm ± 0,1 mm, 3 mm ± 0,1 mm
1.3.8. | Uždarytų kabučių aukštis: 0,75 mm ± 0,1 mm, 1,0 mm ± 0,1 mm, 1,25 mm ± 0,1 mm
1.3.9. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje
1.3.10. | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę
1.3.11. | Fiksuotas priekalas
1.3.12. | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos
1.4. | Troakaro su pravedėju rinkinys | 40 | vnt
1.4.1. | Rinkinį sudaro: 1 troakaro pravedėjas ir 2 kaniulės
1.4.2. | 12 mm skersmens, 100 mm ± 5 mm ilgio
1.4.3. | Optinis, beašmenis
1.4.4. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko
1.4.5. | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai
1.4.6. | Korpuso šonuose yra įmontuoti "išleidimo" mygtukai, leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu
1.4.7. | Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole
1.5. | Troakaro kaniulė | 40 | vnt
1.5.1. | 12 mm skersmens, 100 mm ± 5 mm ilgio
1.5.2. | Optinis, beašmenis
1.5.3. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko
1.5.4. | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai
1.5.5. | Korpuso šonuose yra įmontuoti "išleidimo" mygtukai, leidžiantys lengvai pašalinti marlę ir orą operacijos metu
1.6. | Ultragarsinis disektorius | 40 | vnt
1.6.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms
1.6.2. | Darbinis ilgis 36 cm ± 2 cm, skersmuo 5 mm ± 0,1 mm, žiotys lenktos
1.6.3. | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą
1.6.4. | Instrumentas techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“
1.7. | Ekscentriškai dantytas siūlas | 80 | vnt
1.7.1. | Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono
1.7.2. | Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas
1.7.3. | Dantukų tankis - 16 dantukų
1.7.4. | Viename siūlo gale adata, kitame reguliuojama kilpa
1.7.5. | Pilna rezorbcija: iki 180 parų
1.7.6. | Siūlo storis 2-0, ilgis 20 cm ± 5 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINIAI RINKINIAI LAPAROSKOPINĖMS VERTIKALIOMS SKRANDŽIO REZEKCIJOS OPERACOMS ATLIKTI, KAI KMI 35-40
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimaskataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Vienkartiniai rinkiniai laparoskopinėms vertikalioms skrandžio rezekcijos operacoms atlikti, kai KMI 35-40
2.1. | Motorizuotas endoskopinis naujos kartos linijinio siuvimo-pjovimo aparatas, susidedantis iš rankenos ir baterijos | 30 | vnt
2.1.1. | Rotuojamas 360°
2.1.2. | Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu
2.1.3. | Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, tai pat kasetės apažinimo sistemą, kuri aktyvuojama lusto pagalba
2.1.4. | Yra spalvinis indikatorius, informuojantis apie audinio storį
2.1.5. | Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
2.1.6. | Rankenos stiebas 15 cm ± 0,5 cm ilgio
2.1.7. | Turi audinių griebimo funkciją
2.1.8. | Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30mm, 45mm ir 60 mm ilgio kasetėmis
2.1.9. | Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 15 kasečių
2.1.10. | Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm troakarą
2.2. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 90 | vnt
2.2.1. | Violetinės spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui
2.2.2. | Siūlės ilgis 60 mm
2.2.3. | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos
2.2.4. | Peilis integruotas į kasetę
2.2.5. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė
2.2.6. | Skirta pjauti ir siūti 1,5 - 2,25 mm storio audiniams
2.2.7. | Atidarytų kabučių aukštis: 3 mm ± 0,1 mm, 3,5 mm ±0,1 mm, 4 mm ± 0,1 mm
2.2.8. | Uždarytų kabučių aukštis: 1,25 ± 0,1 mm, 1,5 ± 0,1 mm, 1,75 mm ± 0,1 mm
2.2.9. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje
2.2.10. | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę
2.2.11. | Fiksuotas priekalas
2.2.12. | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos
2.3. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 120 | vnt
2.3.1. | Rudos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui
2.3.2. | Kasetės ilgis 60 mm
2.3.3. | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos
2.3.4. | Peilis integruotas į kasetę
2.3.5. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė
2.3.6. | Skirta pjauti ir siūti 0,88 - 1,5 mm storio audiniams
2.3.7. | Atidarytų kabučių aukštis: 2 mm ± 0,1 mm, 2,5 mm ± 0,1 mm, 3 mm ± 0,1 mm
2.3.8. | Uždarytų kabučių aukštis: 0,75 mm ± 0,1 mm, 1,0 mm ± 0,1 mm, 1,25 mm ± 0,1 mm
2.3.9. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje
2.3.10. | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę
2.3.11. | Fiksuotas priekalas
2.3.12. | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos
2.4. | Troakaro su pravedėju rinkinys | 30 | vnt
2.4.1. | Rinkinį sudaro: 1 trokaro pravedėjas ir 2 kaniulės
2.4.2. | 12 mm skersmens, 100 mm ± 5 mm ilgio
2.4.3. | Optinis, beašmenis
2.4.4. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko
2.4.5. | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai
2.4.6. | Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu
2.4.7. | Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole
2.5. | Trokaro kaniulė | 30 | vnt
2.5.1. | 12 mm skersmens, 100 mm ± 5 mm ilgio
2.5.2. | Optinis, beašmenis
2.5.3. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko
2.5.4. | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai
2.5.5. | Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ir orą operacijos metu
2.6. | Ultragarsinis disektorius | 30 | vnt
2.6.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms
2.6.2. | Darbinis ilgis 36 cm ± 2 cm, skersmuo 5 mm ± 0,1 mm, žiotys lenktos
2.6.3. | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą
2.6.4. | Instrumentas techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“
2.7. | Ekscentriškai dantytas siūlas | 60 | vnt
2.7.1. | Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono
2.7.2. | Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas
2.7.3. | Dantukų tankis - 16 dantukų
2.7.4. | Viename siūlo gale adata, kitame reguliuojama kilpa
2.7.5. | Pilna rezorbcija iki 180 parų
2.7.6. | Siūlo storis 2-0, ilgis 30 cm ± 5 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKARTINIAI RINKINIAI LAPAROSKOPINĖMS KOMBINUOTOMS SKRANDŽIO APYLANKOS OPERACIJOMS ATLIKTI, KAI KMI >40
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimaskataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Vienkartiniai rinkiniai laparoskopinėms kombinuotoms skrandžio apylankos operacijoms atlikti, kai KMI >40
3.1. | Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo-pjovimo aparatas | 40 | vnt
3.1.1. | Instrumento ilgis 360 mm ± 10 mm
3.1.2. | Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 50° ± 5° į abi puses
3.1.3. | Sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių
3.1.4. | Instrumentas tiekiamas kartu su baterija ir turi integruotą baterijos lygio indikatorių
3.1.5. | Formuojamos siūlės ilgis 45 ± 2 mm
3.1.6. | Instrumente yra automatinis saugumo mechanizmas, kuris neleidžia iššauti panaudotos kasetės
3.1.7. | Yra 15 sekundžių laikmatis, kuris matomas ekrane
3.1.8. | Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 15 kasečių
3.1.9. | Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams
3.1.10. | Instrumentas turi informacinį ekraną, kuriame matomas uždarytų arba atidarytų instrumento žiočių indikatorius, instrumento paruošimo iššovimui indikatorius, sunaudotų kasečių skaičius ir galimos aparato klaidos
3.1.11. | Instrumentas komplektuojamas su lenktu antgaliu bei kasečių išėmėju
3.1.12. | Peilis integruotas aparate
3.2. | Kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | 200 | vnt
3.2.1. | Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 45 ± 3 mm, 6 kabučių eilės
3.2.2. | Kasetės mėlynos spalvos
3.2.3. | Kabutės pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio arba lygiaverčių medžiagų
3.2.4. | Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm ± 0,1 mm
3.2.5. | Formuojamos B formos kabutės
3.3. | Kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | 80 | vnt
3.3.1. | Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 45 ± 3 mm, 6 kabučių eilės
3.3.2. | Kasetės baltos spalvos
3.3.3. | Kabutės pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio arba lygiaverčių medžiagų
3.3.4. | Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm ± 0,1 mm
3.3.5. | Formuojamos B formos kabutės
3.4. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 40 | vnt
3.4.1. | Tinka iki 5 mm (imtinai) skersmens kraujagyslių koaguliacijai arba iki 7 mm (imtinai) skersmens kraujagyslių koaguliacijai
3.4.2. | Darbinė dalis 5 mm ± 0,1 mm skersmens
3.4.3. | Instrumento ilgis 36 ± 1 cm
3.4.4. | Pistoleto formos arba lygiavertė rankena su dvejopo galingumo aktyvacija – minimalaus ir maksimalaus
3.4.5. | Instrumento distalinė dalis lenkta, pjūvio ilgis 17 mm ± 1mm
3.4.6. | Instrumentas rotuojamas 360°
3.4.7. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai naudojimui pateikti ultragarsinių žnyplių generatorių (panaudai)
3.5. | Troakaras su kaniule | 40 | vnt
3.5.1. | Troakaras su 12 mm skersmens kaniule, 100 mm ± 5 mm ilgio
3.5.2. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko
3.5.3. | Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje
3.5.4. | Galvutė kūgio formos su vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai
3.5.5. | Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais arba lygiaverčiais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole
3.6. | Troakaro kaniulė | 80 | vnt
3.6.1. | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 ± 5 mm ilgio
3.6.2. | Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos
3.6.3. | Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje
3.6.4. | Galvutė kūgio formos su vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai
3.7. | Dantytas siūlas | 80 | vnt
3.7.1. | Besirezorbuojantis dantytas siūlas
3.7.2. | Adata 1/2 lenktumo 26 ± 1mm ilgio
3.7.3. | Siūlas 3-0 storio, 15 ± 1 cm ilgio
3.7.4. | 180 - 210 dienų pilna rezorbcija
3.7.5. | Siūlo gale plokštelė arba sagutė stabilumui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | VIENKARTINIAI RINKINIAI LAPAROSKOPINĖMS VERTIKALIOMS SKRANDŽIO REZEKCIJOS OPERACIJOMS ATLIKTI, KAI KMI >40
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimaskataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Vienkartiniai rinkiniai laparoskopinėms vertikalioms skrandžio rezekcijos operacijoms atlikti, kai KMI >40
4.1. | Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo-pjovimo aparatas | 30 | vnt
4.1.1. | Instrumento ilgis 360 ± 10 mm
4.1.2. | Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 50° ± 5° į abi puses
4.1.3. | Sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių
4.1.4. | Instrumentas tiekiamas kartu su baterija ir turi integruotą baterijos lygio indikatorių
4.1.5. | Formuojamos siūlės ilgis 60 ± 2 mm
4.1.6. | Instrumente yra automatinis saugumo mechanizmas, kuris neleidžia iššauti panaudotos kasetės
4.1.7. | Yra 15 sekundžių laikmatis, kuris matomas ekrane
4.1.8. | Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 15 kasečių
4.1.9. | Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams
4.1.10. | Instrumentas turi informacinį ekraną, kuriame matomas uždarytų arba atidarytų instrumento žiočių indikatorius, instrumento paruošimo iššovimui indikatorius, sunaudotų kasečių skaičius ir galimos aparato klaidos
4.1.11. | Instrumentas komplektuojamas su lenktu antgaliu bei kasečių išėmėju
4.2. | Kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | 90 | vnt
4.2.1. | Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 60 ± 3 mm, 6 kabučių eilės
4.2.2. | Kasetės violetinės spalvos
4.2.3. | Kabutės pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio arba lygiaverčių medžiagų
4.2.4. | Peilis integruotas kiekvienoje kasetėje
4.2.5. | Formuojamos B formos kabutės
4.2.6. | Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių
4.2.7. | Atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje 3,5 ± 0,1 mm, antroje eilėje 3,8± 0,1 mm, trečioje eilėje 4,1 ± 0,1 mm
4.3. | Kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | 120 | vnt
4.3.1. | Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 60 ± 3 mm, 6 kabučių eilės
4.3.2. | Kasetės smėlio spalvos
4.3.3. | Kabutės pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio arba lygiaverčių medžiagų
4.3.4. | Peilis integruotas kiekvienoje kasetėje
4.3.5. | Formuojamos B formos kabutės
4.3.6. | Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių
4.3.7. | Atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje 2,5 ± 0,1 mm, antroje eilėje 3,0± 0,1 mm, trečioje eilėje 3,5 ± 0,1 mm
4.4. | Ultragarsinės koaguliuojančios arba lygiavertės žnyplės | 30 | vnt
4.4.1. | Tinka iki 5 mm (imtinai) skersmens kraujagyslių koaguliacijai arba iki 7 mm (imtinai) skersmens kraujagyslių koaguliacijai
4.4.2. | Darbinė dalis 5 mm skersmens
4.4.3. | Instrumento ilgis 36 ± 1 cm
4.4.4. | Pistoleto formos arba lygiavertė rankena su dvejopo galingumo aktyvacija – minimalaus ir maksimalaus
4.4.5. | Instrumento distalinė dalis lenkta, pjūvio ilgis 17 mm ± 1 mm
4.4.6. | Instrumentas rotuojamas 360°
4.5. | Troakaras su kaniule | 30 | vnt
4.5.1. | Troakaras su 12 mm skersmens kaniule, 100 ± 5 mm ilgio
4.5.2. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko
4.5.3. | Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje
4.5.4. | Galvutė kūgio formos su vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai
4.5.5. | Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais arba lygiaverčiais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole
4.6. | Troakaro kaniulė | 60 | vnt
4.6.1. | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 ± 5 mm ilgio
4.6.2. | Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos
4.6.3. | Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje
4.6.4. | Galvutė kūgio formos su vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai
4.7. | Dantytas siūlas | 30 | vnt
4.7.1. | Besirezorbuojantis dantytas siūlas
4.7.2. | Adata 1/2 lenktumo 26 ± 1mm ilgio
4.7.3. | Siūlas 3-0 storio, 25 ± 5 cm ilgio
4.7.4. | 180 - 210 dienų pilna rezorbcija
4.7.5. | Siūlo gale plokštelė arba sagutė stabilumui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | VIENKARTINIAI RINKINIAI LAPAROSKOPINĖMS VIENOS JUNGTIES KOMBINUOTOMS SKRANDŽIO APYLANKOS OPERACIJOMS ATLIKTI, KAI KMI ≥40
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimaskataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Vienkartiniai rinkiniai laparoskopinėms vienos jungties kombinuotoms skrandžio apylankos operacijoms atlikti, kai KMI ≥40
5.1. | Endoskopinės siuvimo-pjovimo kasetės | 120 | vnt
5.1.1. | Tinka laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui
5.1.2. | Siūlės ilgis: 45 mm
5.1.3. | Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu
5.1.4. | Peilis integruotas kiekvienoje kasetėje
5.1.5. | 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje
5.1.6. | Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių
5.1.7. | Atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje 3 ± 0,1 mm, antroje eilėje 3,5 ± 0,1 mm, trečioje eilėje 4 ± 0,1 mm
5.1.8. | CE ženklinimas
5.2. | Endoskopinės siuvimo-pjovimo kasetės | 300 | vnt
5.2.1. | Tinka laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui
5.2.2. | Siūlės ilgis: 60 mm
5.2.3. | Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu
5.2.4. | Peilis integruotas kiekvienoje kasetėje
5.2.5. | 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje
5.2.6. | Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių
5.2.7. | Atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje 3 ± 0,1 mm, antroje eilėje 3,5 ± 0,1 mm, trečioje eilėje 4 ± 0,1 mm
5.2.8. | CE ženklinimas
5.3. | Vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo-pjovimo aparatas | 60 | vnt
5.3.1. | Suderinamas su siūlomomis kasetėmis
5.3.2. | Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 25 kasetes
5.3.3. | Instrumento darbinės dalies ilgis pasirinktinai: 5-6 cm, 15-16 cm arba 25-26 cm
5.3.4. | Siuvimo aparatas pasuka kasetę iki 45° į abi puses
5.3.5. | Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°
5.3.6. | Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka
5.3.7. | Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio pasisukančias kasetes, kuriose integruotas vienkartinis peilis.
5.3.8. | CE ženklinimas
5.4. | Troakaras | 60 | vnt
5.4.1. | Skaidrus su stabilumo sriegiu ir skaidriu atrauminiu pravedėju
5.4.2. | Vožtuvas suteptas silikonu arba analogiška medžiaga
5.4.3. | Skersmuo 11,9 mm - 12,1 mm, ilgis 100 ± 10 mm
5.4.4. | Praleidžia 5 - 12 mm instrumentus
5.4.5. | Pagamintas iš skaidraus poliamido arba analogiškos medžiagos, polisopreno arba analogiškos medžiagos, C-Flex termoplastinio elastomero arba analogiškos medžiagos, Marlex 9006 HDPE arba analogiškos medžiagos ir silikoninės alyvos arba analogiškos medžiagos
5.4.6. | Smaigas pagamintas iš skaidrus poliamido arba analogiškos medžiagos, akrilnitrilo-butadienio-stirenio arba analogiškos medžiagos ir "Versaflex" termoplastinio elastomero arba analogiškos medžiagos
5.5. | Kaniulė troakarui | 120 | vnt
5.5.1. | Vienkartinė, sterili
5.5.2. | Kaniulė skaidri su stabilumo sriegiu
5.5.3. | Tinkama siūlomiems troakarams
5.5.4. | Vožtuvas suteptas silikonu arba analogiška medžiaga
5.5.5. | Skersmuo 11,9 mm - 12,1 mm, ilgis 100 ± 10 mm
5.5.6. | Praleidžia instrumentus 5 - 12 mm
5.5.7. | Kaniulė pagaminta iš skaidraus poliamido arba analogiškos medžiagos, polisopreno arba analogiškos medžiagos, C-Flex termoplastinio elastomero arba analogiškos medžiagos, Marlex 9006 HDPE arba analogiškos medžiagos ir silikoninės alyvos arba analogiškos medžiagos.
5.6. | Ultragarsinis disektorius | 60 | vnt
5.6.1. | Tinka imtinai iki 5 mm skersmens kraujagyslių koaguliacijai
5.6.2. | Darbinė dalis 5 mm skersmens
5.6.3. | Instrumento ilgis 39 cm ± 2 cm
5.6.4. | Pistoleto formos rankena su dvejopo galingumo aktyvacija – minimalaus ir maksimalaus
5.6.5. | Instrumentas aktyvuojamas pakraunama daugkartinio naudojimo baterija ir autoklavuojamu generatoriumi
5.6.6. | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis
5.6.7. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai naudojimui pateikti 2 vnt. daugkartinio naudojimo generatorius, 2 vnt. pakraunamas baterijas ir 1 vnt. baterijos pakrovėją
5.7. | Dantytas siūlas | 60 | vnt
5.7.1. | Ilgos rezorbcijos siūlas, rezorbcijos trukmė iki 180 dienų
5.7.2. | Siūlo paviršius dantytas, dantymas eina ratu su dvigubu įkirpimu, monofilamentas, pagamintas iš glikolio rūgšties ir trimetileno karbonato kopolimero
5.7.3. | Adata 1/2 lenktumo 26 ± 1 mm ilgio
5.7.4. | Siūlas 3-0 storio, 25 ± 5 cm ilgio
5.7.5. | Siūlo gale kilpa
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4612-1 2026-03-18 09:21:28