Lentelė. Prekės techniniai duomenys.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisas – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Prekės gamintojas Prekės modelis |  |  |  |  |
| 1. | Paduodamos dujos | 1. O₂ 2. Oras |  |  |
| 2. | Monitorius | 1. ≥ 15 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 2. Skiriamoji geba ≥ 1920 x 1080 taškų 3. Gali būti montuojamas atskirai nuo prietaiso korpuso |  |  |
| 3. | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C); 2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C); 3. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP); 4. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V); 5. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P); 6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV, arba BiLevel, arba DuoLevel); 7. Slėgį atpalaiduojanti ventiliacija (APRV); 8. Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija AMV arba ASV; 9. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė); 10. Neinvazinė ventiliacija (NIV) |  |  |
| 4. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | ≥ 80 l/min |  |  |
| 5. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai | 1. Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos: ≤ 20 – ≥ 4000 ml; 2. Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos: ≤ 1 – ≥ 100 k/min; 3. PEEP keitimo ribos: ≤ 1 – ≥ 50 cmH₂O; 4. Įkvėpimo laiko keitimo ribos: ≤ 0,1 – ≥ 5 s; 5. Iškvėpimo sulaikymo ribos: ≤ 5 – ≥ 60 %; 6. Įkvėpimo slėgio keitimo ribos: ≤ 1 – ≥ 60 cmH₂O; 7. Srauto trigerio jautrumo ribos: ≤ 0,5 – ≥ 10 l/min; 8. Slėgio trigerio jautrumo ribos: ≤ (-20) – ≥ (-0,5) cmH₂O |  |  |
| 6. | Aliarmų sistema | Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija |  |  |
| 7. | Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga | 1. P0.1 Okliuzijos slėgis; 2. WOB kvėpavimo darbas ir/arba ΔP (driving pressure); 3. NIF neigiama įkvėpimo jėga; 4. Spontaniško kvėpavimo testas (SBT); 5. Kvėpavimo užlaikymas (SI); 6. Cdyn arba Cstat |  |  |
| 8 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 5 kreivės |  |  |
| 9 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio-srauto |  |  |
| 10. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) | ≥ 72 val. |  |  |
| 11. | Vaistų purkštuvas (angl. Nebulizer) | Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu |  |  |
| 12. | Dinaminė plaučių vizualizacija | 1. Rodomas alveolių paslankumas (compliance) 2. Rodomas rezistentiškumas kvėpavimo takuose (resistance) 3. Nustatomi paslankumo ir rezistentiškumo atskaitos taškai |  |  |
| 13. | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |  |  |
| 14. | Paramagnetinis O₂ sensorius | Būtina |  |  |
| 15. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina ≥ 90 min. ventiliaciją |  |  |
| 16. | DPV aparato komplektacija | 1. DPV aparatas - 1 vnt.; 2. Paciento kontūro fiksavimo įtaisas - 1 vnt. |  |  |
| 17. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |