Techninė specifikacija. Infuzinės pompos su enterinės mitybos funkcija.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompos darbo režimai: | - Nuolatinės infuzijos. - Transfuzijos - Enterinės mitybos |  |
|  | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. 0,01 padalomis |  |
|  | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% |  |
|  | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai, nuo 0,067 iki 1 bar. |  |
|  | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml. 0,01 padalomis |  |
|  | Multifunkciniai pompos valdymo mygtukai | „aukštyn”, „žemyn“, „kairėn“, „dešinėn“ mygtukais nustatomi įvairūs infuzijos parametrai: greitis vienetais, dešimtimis, šimtais, vaisto veikliosios medžiagos mato vienetas |  |
|  | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. 59 min |  |
|  | Informacija ekrane apie tarpinį/likutinį infuzijos tūrį ir laiką | Būtina |  |
|  | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | - Rankinis boliusas - Boliusas iš anksto pasirinkus boliuso tūrį - Boliusas iš anksto pasirinkus boliuso tūrį ir boliuso trukmę |  |
|  | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina |  |
|  | Displėjuje rodomos reikšmės: | - Infuzijos greitis; - Likęs infuzijos tūris; - Infuzuotas tūris; - Likęs infuzijos laikas; - Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); - Būsenos „pompa dirba“ indikacija, - Aliarminės situacijos, - Aliarmo priežastys. |  |
|  | Galimybė naudoti įvairios paskirties (trasnfuzines, enetrinės mitybos) lašelines sistemas, skirtas infuzinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais | Būtina |  |
|  | Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Būtina. Kontroliuojami sekantys parametrai: - per aukštas spaudimas; - laikas baigėsi; - prietaise nėra baterijos; - oro burbulai sistemoje; - baterija tuščia; - priešinės srovės aliarmas; - tūris suleistas; - KVO baigėsi; - atviros durelės. |  |
|  | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: -normali būsena (vyksta infuzija); -perspėjimas, esant darbo sutrikimams; -aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |
|  | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO, KOR arba lygiavertis) | Būtina |  |
|  | Sistemos užpildymas, aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu | Būtina |  |
|  | Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija | Ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 h. |  |
|  | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina |  |
|  | Pompos maitinimo galimybės: | - Nuo vidinio akumuliatoriaus; - Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo. |  |
|  | Pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai pakrauto akumuliatoriaus | Apie 6 h, kai srautas 25 ml/h |  |
|  | Spalvotas ekranas | Būtina |  |
|  | Meniu lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Aksesuarų jungtis | Būtina, skirta: - Personalo iškvietimui. |  |
|  | Infraraudonųjų spindulių sąsaja | Būtina |  |
|  | Galimybė pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo | Būtina |  |
|  | # Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi | # Būtina. |  |
|  | Prietaiso svoris | Ne daugiau 1,9 kg. |  |
|  | # Prietaiso klasifikacija | - Atsparus defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės arba lygiavertė). |  |