Pompos infuzijoms techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacijos) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pasiūlymai dėl techninės specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. |  |
| 2. | Korektiškai atpažįstami kelių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas) | 0,01 – 999,9 ml/val. |  |
| 4. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus laiką ir tūrį | Būtinas |  |
| 5. | Galimybė keisti infuzijos greitį, nestabdant infuzijos | Būtina |  |
| 6. | Multifunkciniai pompos valdymo mygtukai | „aukštyn”, „žemyn“, „kairėn“, „dešinėn“ mygtukais nustatomi įvairūs infuzijos parametrai: greitis vienetais, dešimtimis, šimtais, vaisto veikliosios medžiagos mato vienetas |  |
| 7. | Automatinė boliuso tūrio sumažinimo funkcija, esant spaudimo aliarmui | Būtina |  |
| 8. | Infuzijos tūrio pasirinkimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0,1 – 9999 ml |  |
| 9. | Infuzijos laiko pasirinkimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 min – 99 val. |  |
| 10. | Informacija ekrane apie infuzijos laiką, suleistą infuzijos tūrį ir likutinį infuzijos tūrį | Būtina |  |
| 11. | Spalvotas ekranas | 1. Duomenys gerai matomi, stebint ≥ 80º kampu; 2. Skirtinga vaizdinė ekrano indikacija informuoja apie pre-aliarmą ir aliarmą. |  |
| 12. | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane | 1. Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė; 2. Okliuzijos lygio greita detekcija. |  |
| 13. | Pusiau automatinis švirkšto stūmoklio fiksavimas švirkšto įstatymo metu, leidžiantis išvengti nepageidaujamo boliuso | Būtinas |  |
| 14. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau 2 % |  |
| 15. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas įvedus vaisto dozę (mg, ng, mcg, mmol, mEq), laiko vienetą (1 min, 1 val., 24 val.), paciento kūno svorį (pvz., mg/kg/min), taip pat naudojant paciento kūno paviršiaus plotą | Būtinas |  |
| 16. | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktu laiko tarpu iki ≥ 24 val. |  |
| 17. | Klaviatūros užblokavimas | Būtinas |  |
| 18. | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą | Būtinas |  |
| 19. | Vaistų sąrašas | - 1. Ne mažiau kaip 3000 vaistų pavadinimų; - 2. Ne mažiau kaip 30 skirtingų vaistų kategorijų; - 3. Ne mažiau kaip 10 vaisto koncentracijų; 4. Vaistų saugumo protokolai. |  |
| 20. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | - 1. Boliusas su tūrio (ml) ir/arba dozės nustatymu; - 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos naudojant 50 ml švirkštą ne siauresnės kaip 1-1800 ml/val. |  |
| 21. | Įžanginis pavojaus signalas (pre-aliarmas) nenutraukia infuzijos, įsijungia garsinės ir vaizdinės indikacijos, nurodoma priežastis: | - 1. Švirkštas beveik tuščias; - 2. Tūris beveik suleistas; - 3. Infuzijos laikas beveik pasibaigė; - 4. Baterija beveik tuščia; - 5. Pompa dirba KVO (minimaliu) greičiu; 6. Baigėsi pauzės (parengties režimo) laikas. |  |
| 22. | Darbinis pavojaus signalas (aliarmas) sustabdo infuziją, įsijungia garsinės ir vaizdinės indikacijos, suaktyvinama personalo iškvietimo funkcija, ekrane nurodoma priežastis: | - 1. Švirkštas tuščias; - 2. Tūris suleistas; - 3. Baigėsi laikas; - 4. Baterija tuščia; - 5. Baigėsi KVO; - 6. Spaudimas per aukštas; - 7. Neteisingai įstatytas švirkštas; - 8. Aviras švirkšto laikiklis (švirkšto apkaba buvo atidaryta atliekant infuziją); 9. Reikalingas pompos kalibravimas. |  |
| 23. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | 1. Ne siauresnės kaip 0,1 - 1,2 bar; 2. Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai. |  |
| 24. | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš 240 V, 50 Hz ± 10% el.tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus. |  |
| 25. | Reikalavimai akumuliatoriui | 1. Ličio jonų baterija (arba lygiavertis); 2. Darbo iš pilnai įkrauto akumuliatoriaus trukmė ne mažiau kaip 10 val., esant infuzijos greičiui 5 ml/val.; 3. Akumuliatoriaus pakrovimo laikas ≤ 3val. |  |
| 26. | Pompos tvirtinimosi laikiklis prie infuzijos stovo | Būtinas |  |
| 27. | Pompos meniu lietuvių kalba | Būtina |  |
| 28. | Prietaiso klasifikacija | - 1. Atsparus defibriliacijai, CF tipo; - 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės (arba lygiavertė). |  |
| 29. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 30. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 31. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |