Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

PASIŪLYMAS

DĖL LAZERIO TERAPIJOS APARATO

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2026 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šias prekes:

| Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM dydis, procentais | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lazerio terapijos aparatas (nurodyti gamintoją, modelį, kilmės šalį): .................................................................. ................................................................... |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ____________________________________________________________________________

- Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokia:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro reikšmė Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo puslapio Nr.; 2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robotizuotas optinis lazeris MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo | Būtina |  |  |
| 2. | Paskirtis: viso kūno gydymui MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo lazeriu | Būtina |  |  |
| 3. | Naudojimo sritys | - Specifinė patologija; - Edemos gydymui; - Skausmo gydymui; - Biostimuliacijai. |  |  |
| 4. | Robotizuotos lazerio galvutės pasisukimo kryptis | Ne mažiau kaip 5 pasisukimo kryptis |  |  |
| 5. | Visa informacija privalo būti pateikiama liečiamame LCD displėjuje | Būtina |  |  |
| 6. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais pavyzdžiais | Būtina |  |  |
| 7. | Nepriklausomų kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus |  |  |
| 8. | Skleidžiama aparato galia | 4 W ± 0,5 W |  |  |
| 9. | Optiniai dirbantis vienu metu MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo šaltiniai | Ne mažiau kaip 3 MLS optiniai šaltiniai dirbantis vienu metu |  |  |
| 10. | Gydomasis plotas | Ne mažiau kaip Ø5 cm |  |  |
| 11. | Gydomo ploto apšvietimas | Būtinas, LED šviesos diodais |  |  |
| 12. | Galios lygių pasirinkimai | Ne mažiau kaip 4 lygiai, diapazonas ne blogiau kaip nuo 25 % iki 100 % |  |  |
| 13. | Nustatomas fiksuotas ir besikeičiantis impulsų darbinis ciklas | Būtina |  |  |
| 14. | Robotizuoto lazerio spindulių bangos ilgiai | - 900±10 nm 800±10 nm |  |  |
| 15. | Laikmačio nustatymas | Ne mažiau nuo 1 iki 30 min. |  |  |
| 16. | Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas atsižvelgus į įvestus terapijos parametrus | Būtina |  |  |
| 17. | Būtini akustiniai aliarmai ir saugos funkcijos | Lazerio spinduliavimo įspėjimas, akustiniai signalai pasirinktoms naudotojo funkcijoms, saugiam lazerio naudojimui naudotojo slaptažodžio įvedimas |  |  |
| 18. | Vežimėlis įrangai | Būtina, su ne mažiau kaip 4 ratukais ir laikikliu robotizuotai lazerio galvutei |  |  |
| 19. | Maitinimas | 100-240 V, 50-60 Hz |  |  |
| 20. | Papildomas rankinis optinis lazerio MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo daviklis | - Galia 1 W ± 0,2 W Gydomasis plotas ne mažiau kaip Ø2 cm |  |  |
| 21. | Apsauginiai akiniai | Būtini, 2 vnt. |  |  |
| 22. | Instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |  |
| 23. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėnesių |  |  |
| 24. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |  |
| 25. | Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai | Būtina pateikti |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | EBVPD |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tiekėjo deklaracija |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

__________