Kvietimo priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr.  S-LT-TW-25-10 „Plazminės technologijos didelio jautrumo ir selektyvumo paviršiaus sustiprintos Ramano sklaidos jutiklis vėžio žymenų aptikimui“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – „Gardelinio Ramano spektrometro „SI Raman Monovista“ priedas UV spektrų registravimui“ (toliau – prekė).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 3, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Gardelinio Ramano spektrometro „SI Raman Monovista“ priedas UV Ramano spektrų registravimui | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras* | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) | Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (pildo Tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Gardelinio Ramano spektrometro „SI Raman Monovista“ priedas UV spektrų registravimui |  |  |  |  |  |
| 1. | Gardelinio Ramano spektrometro „SI Raman Monovista“ priedas UV spektrų registravimui |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |  |
| 2. | Suderinamumas su Gardelinio Ramano spektrometru „SI Raman Monovista“ | Priedas UV spektrų registravimui turi būti suderinamas su Gardelinio Ramano spektrometru „SI Raman Monovista“ ir jame naudojama valdymo programine įranga |  |  |  |
| 3. | 405 nm Lazerinės sistemos spinduliuotės galia | Ne mažiau kaip 100 mW |  |  |  |
| 4. | 405 nm Lazerinės sistemos spinduliuotės pluoštelio diametras | Ne daugiau kaip 1,5 mm |  |  |  |
| 5. | 405 nm Lazerinės sistemos spinduliuotės galios stabilumas | Ne daugiau kaip 0,5%/h |  |  |  |
| 6. | 405 nm Lazerinės sistemos lazerinio pluoštelio kokybė M2 | Ne daugiau kaip 1,2 (SM) Ne daugiau kaip 3 (MM) |  |  |  |
| 7. | 405 nm Lazerinės sistemos lazerinio pluoštelio poliarizacija | Ne mažiau kaip 100:1 |  |  |  |
| 8. | 405 nm Lazerinės sistemos lazerinio pluoštelio elpsiškumas | Ne daugiau kaip 1.1:1(SM) |  |  |  |
| 9. | 405 nm Lazerinės sistemos lazerinio pluoštelio astigmatizmas (koreguotas) | Ne daugiau kaip 0.2*ZR |  |  |  |
| 10. | 405 nm Lazerinės sistemos lazerinio pluoštelio triukšmas 0 Hz – 100 MHz srityje | Ne daugiau kaip 0.5% peak to peak (CW) |  |  |  |
| 11. | 405 nm Lazerinės sistemos lazerinio pluoštelio moduliacijos dažnis | Ne daugiau kaip 100 Hz |  |  |  |
| 12. | 405 nm Lazerinės sistemos vienfazės maitinimo įtampos diapazonas | Ne mažesnis kaip 110-245 V diapazone |  |  |  |
| 13. | Optiniai, mechaniniai ir programiniai komponentai UV lazerio integravimui į spektrometrą * | Privalo būti įtraukti | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 14. | Lazerinės spinduliuotės siaurajuostis ir žemadažnio spektrinio krašto filtras (≤ 150 cm-1) * | Privalo būti įtrauktas | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 15. | Padidinto darbinio nuotolio mikroskopo objektyvas UV sričiai su x20 didinimu | Darbinė spektrinė sritis ne siauresnė kaip 380 – 1000 nm intervale |  |  |  |
| 16. | Padidinto darbinio nuotolio mikroskopo objektyvas UV sričiai su x20 didinimu | Skaitmeninė apertūra ne mažesnė kaip 0,25 |  |  |  |
| 17. | Padidinto darbinio nuotolio mikroskopo objektyvas UV sričiai su x20 didinimu | Darbinis nuotolis ne mažesnis kaip 25,0 mm |  |  |  |
| 18. | Padidinto darbinio nuotolio mikroskopo objektyvas UV sričiai su x50 didinimu | Darbinė spektrinė sritis ne siauresnė kaip 380 – 1000 nm intervale |  |  |  |
| 19. | Padidinto darbinio nuotolio mikroskopo objektyvas UV sričiai su x50 didinimu | Skaitmeninė apertūra ne mažesne kaip 0,5 |  |  |  |
| 20. | Padidinto darbinio nuotolio mikroskopo objektyvas UV sričiai su x50 didinimu | Darbinis nuotolis ne mažesnis kaip 10,5 mm |  |  |  |
| 21. | Neutralūs filtrai lazerinio pluoštelio intensyvumo sumažinimui | Filtrai turi sugebėti tolydžiai keisti optinį tankį nuo ND0,04 iki ND4 |  |  |  |
| 22. | Neutralūs filtrai lazerinio pluoštelio intensyvumo sumažinimui | Filtrai turi būti sumontuoti ant motorizuotos programiškai valdomos pavaros |  |  |  |
| 23. | Pristatymas, instaliavimas, testavimas * | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą, testavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 24. | Personalo apmokymas kaip derinti visą spektrometrą su instaliuotu priedu UV spektrų registravimui * | Privalo būti ne mažiau kaip 24 akademinių valandų mokymai, ne mažiau kaip 6 Pirkėjo darbuotojams. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 25. | Garantija * | Ne mažiau nei 2 (dveji) metai visam Gardelinio Ramano spektrometro priedui UV spektrų registravimui | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 26. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija * | 1. UV Lazerio techninių parametrų sąrašas bei naudojimo instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 2. Abiejų komplekte esančių mikroskopo objektyvų aprašymai ir naudojimo taisyklės lietuvių ir (arba) anglų kalba. 3. Programinių pakeitimų originalioje spektrometro valdymo programoje aprašymas lietuvių ir (arba) anglų kalba. 4. UV priedėlio mechaninių komponentų aprašymai bei jų derinimo instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba. | TAIP/NE |  | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1.  Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.